336/2004 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 5. května 2004,

kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. , kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb. , o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb. , o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb. , (dále jen "zákon") k provedení § 11 odst. 1 a 2 , § 11a , § 12 a 13 zákona a k provedení zákona č. 123/2000 Sb. , o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 130/2003 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb. , (dále jen "zákon o zdravotnických prostředcích"):

ČÁST PRVNÍ

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY

Úvodní ustanovení

§ 1

Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství 1) stanoví

a) technické požadavky na zdravotnické prostředky 2) a

b) podrobné specifikace, pokud jde o rizika přenosu transmisivních (přenosných) spongiformních encefalopatií (dále jen "TSE") na nemocné fyzické osoby (dále jen "pacient") nebo jiné fyzické osoby použitím, za obvyklých podmínek, zdravotnických prostředků určených ke styku s lidským tělem, ne však ke styku pouze s neporušenou kůží, vyrobených s využitím neživé zvířecí tkáně nebo neživých výrobků vyrobených ze zvířecí tkáně v případě, že tato tkáň pochází ze skotu, ovcí nebo koz, a též z jelenů, norků, losů a koček; náplň podrobných specifikací je uvedena v příloze č. 12 k tomuto nařízení.

§ 2

(1) Stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 zákona jsou pro účely posuzování shody podle tohoto nařízení zdravotnické prostředky s výjimkou

a) diagnostických zdravotnických prostředků in vitro 3) a

b) aktivních implantabilních zdravotnických prostředků. 4)

(2) Toto nařízení se nevztahuje na

a) léčiva 5) včetně léčivých přípravků pocházejících z lidské krve,

b) kosmetické přípravky,

c) transplantáty, tkáně nebo buňky lidského původu a výrobky je obsahující nebo z nich odvozené,

d) lidskou krev, výrobky z krve, lidskou krevní plazmu nebo krevní složky lidského původu nebo zdravotnické prostředky obsahující v době svého uvedení na trh 6) takovéto výrobky z krve, krevní plazmu nebo krevní buňky, s výjimkou zdravotnických prostředků uvedených v § 2 odst. 2 písm. g) zákona o zdravotnických prostředcích,

e) osobní ochranné prostředky, na které se vztahuje zvláštní právní předpis, 7)

f) transplantáty, tkáně nebo buňky zvířecího původu, s výjimkou prostředků vyrobených s využitím neživé zvířecí tkáně nebo neživých výrobků ze zvířecí tkáně odvozených.

§ 3

Vymezení pojmů

(1) Pro účely tohoto nařízení, pokud jde o zdravotnické prostředky uvedené v § 1 písm. b), se rozumí

a) buňkou nejmenší organizovaná jednotka jakékoli živé formy, která je ve vhodném prostředí schopna nezávislé existence a vlastní obnovy,

b) tkání jakákoli organizace buněk, popřípadě mimobuněčných složek,

c) derivátem materiál získaný výrobním procesem z tkáně zvířat, například kolagen, želatina, monoklonální protilátky,

d) neživým být bez jakékoli možnosti metabolizovat ani se rozmnožovat,

e) přenosnými původci neklasifikovaní patogenní činitelé, priony a takoví činitelé, jako jsou původci bovinních spongiformních encefalopatií (dále jen "BSE") a klusavky (scrapie),

f) snížením, vyloučením nebo odstraněním proces, kterým se sníží počet přenosných původců nebo kterým se přenosní původci vyloučí, popřípadě odstraní, aby se zabránilo infekci nebo patologické reakci,

g) inaktivací proces, jímž se snižuje schopnost přenosných původců vyvolat infekci nebo patologickou reakci,

h) zemí původu země, v níž bylo zvíře narozeno, chováno, popřípadě poraženo,

i) výchozími materiály suroviny nebo jakékoli jiné prostředky zvířecího původu, z nichž, nebo s jejichž pomocí se vyrábějí zdravotnické prostředky uvedené v § 1 písm. b).

(2) Uvedením do provozu se rozumí okamžik, ve kterém je zdravotnický prostředek splňující požadavky tohoto nařízení předán uživateli, 8) u něhož je instalován a připraven poprvé k určenému účelu použití.

§ 4

Obecné zásady

(1) Zdravotnický prostředek musí vyhovovat požadavkům uvedeným v příloze č. 1 k tomuto nařízení (dále jen "základní požadavky") a požadavkům, které se na konkrétní prostředek vztahují, a to s přihlédnutím k určenému účelu použití tohoto prostředku.

(2) Základní požadavky se považují za splněné, jestliže zdravotnický prostředek je v souladu s požadavky harmonizovaných norem, 9) které se k tomuto zdravotnickému prostředku vztahují s přihlédnutím k určenému účelu použití.

(3) Na trh nebo do provozu může být zdravotnický prostředek uveden, jestliže

a) byla u něho stanoveným způsobem posouzena shoda jeho vlastností se základními požadavky (dále jen "shoda") a výsledkem tohoto posouzení bylo zjištění, že zdravotnický prostředek základním požadavkům vyhovuje, je opatřen, s výjimkou zakázkového zdravotnického prostředku a zdravotnického prostředku určeného ke klinickým zkouškám, označením CE, 10) splňuje další požadavky uvedené v odstavci 1 a výrobce 11) nebo zplnomocněný zástupce 12) vydal o tom písemné prohlášení (dále jen "prohlášení o shodě"), a

b) byly k němu přiloženy informace o jeho použití v souladu s bodem 13 přílohy č. 1 k tomuto nařízení; při jeho uvedení na trh v České republice musí být informace o jeho použití v českém jazyce.

(4) Zdravotnický prostředek určený k provedení klinické zkoušky 13) může být za tímto účelem předán lékaři nebo jiné osobě, která je na základě své kvalifikace oprávněna provádět klinické zkoušky, za podmínek stanovených v zákoně o zdravotnických prostředcích, 14) v § 15 a v přílohách č. 8 a 10 k tomuto nařízení; tento prostředek nesmí být opatřen označením CE.

(5) Zakázkový zdravotnický prostředek 15) může být uveden na trh a do provozu, jestliže u něho byla posouzena shoda v souladu s § 9 odst. 5 a s přílohou č. 8 k tomuto nařízení a výrobce vypracuje k tomuto zdravotnickému prostředku prohlášení podle uvedené přílohy. Zakázkový zdravotnický prostředek nesmí být opatřen označením CE.

(6) V případech, kdy zdravotnický prostředek není v souladu s tímto nařízením nebo ohrožuje zdraví nebo životy lidí nebo pokud zdravotnický prostředek nese označení CE a je řádně uveden na trh nebo do provozu anebo je zdravotnický prostředek řádně udržovaný a používaný v souladu s určeným účelem použití, a přesto existuje nebezpečí, že může negativně ovlivnit zdraví lidí, se zřetelem na povahu rizika pro uživatele, se postupuje podle zákona, zákona o zdravotnických prostředcích a podle zvláštního právního předpisu. 16) O takových případech a následných opatřeních informuje Ministerstvo průmyslu a obchodu neprodleně Komisi Evropských společenství a Ministerstvo zdravotnictví (dále jen "ministerstvo"). Provedená opatření musí být řádně odůvodněna, zejména musí být uvedeno, zda ochranné opatření bylo učiněno na základě

a) nedodržení základních požadavků,

b) nesprávného použití harmonizovaných norem podle § 4 odst. 2, pokud se uvádí, že byly použity, nebo

c) nedostatku v samotných harmonizovaných normách podle § 4 odst. 2.

(7) Rozhodnutí podle zákona, zákona o zdravotnických prostředcích, zvláštního právního předpisu 16) a tohoto nařízení týkající se odmítnutí nebo omezení při uvádění zdravotnického prostředku na trh nebo do provozu nebo provádění klinických zkoušek anebo stažení zdravotnických prostředků z trhu musí obsahovat konkrétní důvody, které k tomu vedly.

(8) Zdravotnický prostředek využívající jadernou energii nebo zdroj ionizujícího záření musí být posouzen z hlediska radiační ochrany osobou s odpovídající akreditací pro tuto činnost a s povolením podle zvláštních právních předpisů. 17)

(9) Základní požadavky z hlediska elektromagnetické kompatibility jsou konkretizovány pro stanovené výrobky podle tohoto nařízení v příloze č. 1 k tomuto nařízení a při posuzování těchto výrobků se nepoužije zvláštní právní předpis. 18)

§ 5

Označování zdravotnických prostředků

(1) Zdravotnické prostředky, které nejsou zakázkové ani určené pro klinické zkoušky, musí před uvedením na trh nebo do provozu splňovat požadavky tohoto nařízení a musí být opatřeny označením CE. Pokud je označení CE zmenšeno nebo zvětšeno, musí být dodrženy vzájemné poměry rozměrů tohoto označení. Jednotlivé části označení CE musí mít zásadně stejné vertikální rozměry, které nesmějí být menší než 5 mm; tento minimální rozměr může být pro zdravotnické prostředky malých rozměrů upraven.

(2) Pokud zdravotnický prostředek podléhá z jiných hledisek i požadavkům stanoveným jinými právními předpisy, které stanoví povinnost opatřit jej označením CE, pak toto označení vyjadřuje, že zdravotnický prostředek vyhovuje i těmto předpisům. V dokumentaci, upozorněních nebo návodech, požadovaných příslušnými právními předpisy, a přiložených k příslušným zdravotnickým výrobkům, musí však být uveden seznam použitých právních předpisů a dále směrnic, jak byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropských společenství, jejichž požadavky byly těmito právními předpisy převzaty.

(3) Označení CE musí být umístěno viditelně, čitelně a nesmazatelně na zdravotnickém prostředku nebo jeho sterilním obalu, pokud je to proveditelné a vhodné, a dále v návodu na použití. Pokud je to možné, musí být označení CE i na obalu zdravotnického prostředku, ve kterém se prodává.

(4) K označení CE musí být připojeno, s výjimkou zdravotnického prostředku třídy I, který není sterilní ani s měřicí funkcí, identifikační číslo notifikované osoby, která u zdravotnického prostředku posoudila shodu některým z postupů uvedených v přílohách č. 2, 4, 5 a 6 k tomuto nařízení.

(5) Na zdravotnickém prostředku nesmějí být umístěny značky a popisy, které by omylem mohly být považovány za znaky významem nebo graficky se podobající označení CE. Jiný znak lze umístit na zdravotnický prostředek, jeho obal nebo v návodu doprovázejícím zdravotnický prostředek za předpokladu, že jím není snížena viditelnost ani čitelnost označení CE.

(6) Jestliže se pro účely předvádění zdravotnického prostředku na výstavách, veletrzích i jinak použije zdravotnický prostředek, který neodpovídá požadavkům tohoto nařízení, musí být tento prostředek viditelně označen tak, aby bylo patrné, že nemůže být uveden na trh a do provozu, dokud nebude uveden do souladu s tímto nařízením.

§ 6

Neoprávněné připojení označení CE

(1) Jestliže vznikne důvodné podezření, že označení CE bylo ke zdravotnickému prostředku připojeno neoprávněně, může být podle zvláštního právního předpisu 19) požádána notifikovaná osoba o účast při posouzení takového zdravotnického prostředku. Potvrdí-li se podezření podle věty prvé, výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce odstraní protiprávní stav podle opatření uloženého Českou obchodní inspekcí.

(2) Jestliže výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce nesplní podmínky pro označení CE a opatření uložená Českou obchodní inspekcí týkající se zdravotnického prostředku dotčeného podle odstavce 1, postupuje se podle zvláštních právních předpisů. 20)

(3) O opatřeních podle odstavců 1 a 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu informuje Komisi Evropských společenství a příslušné úřady členských států Evropských společenství.

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se vztahují i na případy, kdy označení CE bylo připojeno v souladu s postupy podle tohoto nařízení na výrobky, na které se toto nařízení nevztahuje.

§ 7

Klasifikace

(1) Zdravotnické prostředky se zařazují podle míry rizika, kterou představuje jejich použití pro uživatele, popřípadě pro jinou fyzickou osobu, do tříd I, IIa, IIb a III; zařazování zdravotnického prostředku do některé z těchto tříd se provádí podle pravidel uvedených v příloze č. 9 k tomuto nařízení.

(2) Jestliže ministerstvo dospěje k závěru, že

a) použití klasifikačních pravidel podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení vyžaduje rozhodnutí o klasifikaci určitého zdravotnického prostředku nebo určité kategorie zdravotnických prostředků,

b) určitý zdravotnický prostředek, nebo určitá kategorie zdravotnických prostředků by měly být zařazeny odchylně od ustanovení přílohy č. 9 k tomuto nařízení do jiné třídy, nebo

c) shoda zdravotnického prostředku nebo kategorie zdravotnických prostředků by měla být posouzena výlučně podle jednoho z postupů uvedených v § 9,

požádá Komisi Evropských společenství, aby učinila nezbytná opatření; žádost musí být řádně odůvodněna.

Postupy posuzování shody

§ 8

(1) Výrobce nebo zplnomocněný zástupce provádí nebo zajišťuje u zdravotnického prostředku posouzení shody postupy a úkony, které jsou uvedeny v § 9 až 12.

(2) Na pokyn výrobce je zplnomocněný zástupce oprávněn zahájit postup podle příloh č. 3, 4, 7 a 8 k tomuto nařízení.

§ 9

(1) U zdravotnického prostředku třídy III, který není zakázkový ani určený pro klinické zkoušky, se výrobce pro jeho opatření označením CE řídí postupem podle

a) ES prohlášení o shodě podle přílohy č. 2 (Systém úplného zabezpečení jakosti) k tomuto nařízení, nebo

b) ES přezkoušení typu podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení ve spojení s postupem pro1. ES ověřování podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení, nebo

2. ES prohlášení o shodě podle přílohy č. 5 (Zabezpečení jakosti výroby) k tomuto nařízení.

(2) U zdravotnického prostředku třídy IIa, který není zakázkový ani určený pro klinické zkoušky, se výrobce pro jeho opatření označením CE řídí postupem pro ES prohlášení o shodě podle přílohy č. 7 k tomuto nařízení ve spojení s postupem pro

a) ES ověřování podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení, nebo

b) ES prohlášení o shodě podle přílohy č. 5 (Zabezpečení jakosti výroby) k tomuto nařízení, nebo

c) ES prohlášení o shodě podle přílohy č. 6 (Zabezpečení jakosti zdravotnického prostředku) k tomuto nařízení,

nebo podle odstavce 3 písm. a).

(3) U zdravotnického prostředku třídy IIb, který není zakázkový ani určený pro klinické zkoušky, se výrobce pro jeho opatření označením CE řídí postupem pro

a) ES prohlášení o shodě podle přílohy č. 2 (Systém úplného zabezpečení jakosti) k tomuto nařízení s výjimkou bodu 4 této přílohy, nebo

b) ES přezkoušení typu podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení ve spojení s postupem pro1. ES ověřování podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení,

2. ES prohlášení o shodě podle přílohy č. 5 (Zabezpečení jakosti výroby) k tomuto nařízení, nebo

3. ES prohlášení o shodě podle přílohy č. 6 (Zabezpečení jakosti zdravotnického prostředku) k tomuto nařízení.

(4) U zdravotnického prostředku třídy I, který není zakázkový ani určený pro klinické zkoušky, se výrobce pro jeho opatření označením CE řídí postupem podle přílohy č. 7 k tomuto nařízení a vypracuje ES prohlášení o shodě před uvedením tohoto zdravotnického prostředku na trh.

(5) Před uvedením každého zakázkového zdravotnického prostředku na trh výrobce postupuje podle bodů 1., 2.1., 3.1. a 4. přílohy č. 8 (Prohlášení o zdravotnických prostředcích pro zvláštní účely) k tomuto nařízení a vypracuje prohlášení stanovené touto přílohou. Výrobce předá České obchodní inspekci i Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen "ústav") na jejich vyžádání seznam zakázkových zdravotnických prostředků, které byly uvedeny do provozu v České republice tímto výrobcem.

§ 10

(1) Při posuzování shody u zdravotnického prostředku výrobce, popřípadě notifikovaná osoba, zohledňuje výsledky hodnocení a ověřovacích postupů, pokud byly provedeny v souladu s tímto nařízením v jednotlivých mezistupních výrobního procesu.

(2) Jestliže postup posuzování shody u zdravotnického prostředku zahrnuje účast notifikované osoby, výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce požádá o tuto službu podle svého výběru notifikovanou osobu s odpovídajícím rozsahem autorizace.

(3) Notifikovaná osoba může požádat výrobce o nezbytně nutné informace pro ověření shody z hlediska zvoleného postupu posuzování shody.

(4) Certifikáty vydané notifikovanou osobou a jiná její rozhodnutí v souladu s přílohami č. 2 a 3 k tomuto nařízení jsou platné po dobu nejdéle 5 let a mohou být prodlouženy o dalších 5 let, a to na základě žádosti výrobce podané v době uvedené ve smlouvě mezi výrobcem a notifikovanou osobu, která certifikát vydala.

(5) Průvodní a výrobní dokumentaci zdravotnického prostředku, záznamy a korespondenci týkající se postupů uvedených v § 9 lze pořizovat v úředním jazyce členského státu Evropských společenství, ve kterém jsou postupy prováděny, popřípadě v jiném jazyce, který je pro notifikovanou osobu přijatelný.

§ 11

Zvláštní postup pro systémy a soupravy zdravotnických prostředků

(1) U systémů a souprav zdravotnických prostředků se postupuje odchylně od § 9 a 10.

(2) Osoba, která sestavuje zdravotnické prostředky opatřené označením CE k určeným účelům použití, aby je uvedla na trh jako systém nebo soupravu, vypracuje prohlášení, ve kterém uvede, že

a) ověřila vzájemnou kompatibilitu sestavených zdravotnických prostředků podle pokynů jejich výrobců a provedla operace pro provoz podle těchto pokynů,

b) zabalila systém nebo soupravu zdravotnických prostředků a připojila k ní odpovídající informace pro uživatele včetně pokynů od výrobců jednotlivých zdravotnických prostředků a

c) její činnost při sestavování zdravotnických prostředků odpovídá příslušným metodám vnitřních kontrol a inspekcí.

(3) Nejsou-li splněny podmínky uvedené v odstavci 2, zejména nejsou-li zdravotnické prostředky tvořící systém nebo soupravu zdravotnických prostředků opatřeny označením CE nebo není-li systém či souprava zdravotnických prostředků kompatibilní z hlediska původních určených účelů použití jednotlivých zdravotnických prostředků, považuje se takový systém nebo souprava zdravotnických prostředků za samostatný zdravotnický prostředek, na který se vztahuje postup podle § 9 a 10.

(4) Osoba, která za účelem uvedení na trh sterilizuje soupravy a systémy zdravotnických prostředků uvedené v odstavci 2 nebo zdravotnické prostředky, které byly opatřeny označením CE s tím, že jsou jejich výrobci určeny ke sterilizaci před jejich použitím v rámci poskytování zdravotní péče, zvolí jeden z postupů uvedených v přílohách č. 4, 5 nebo 6 k tomuto nařízení. Použití uvedených příloh a činnost notifikované osoby se omezuje na postup potřebný k dosažení sterility. Osoba provádějící sterilizaci vypracuje prohlášení, že sterilizace byla provedena v souladu s pokyny výrobce.

(5) Zdravotnické prostředky uvedené v odstavcích 2 a 4 nesmí být dodatečně opatřeny označením CE, musí však být k nim přiloženy informace v souladu s bodem 13 přílohy č. 1 k tomuto nařízení, které obsahují příslušné údaje výrobců o zdravotnických prostředcích, které byly sestaveny. Prohlášení podle odstavců 2 a 4 uchovává osoba uvedená v předchozích odstavcích po dobu 5 let od uvedení posledního systému nebo soupravy zdravotnických prostředků na trh pro potřebu příslušných úřadů státní správy.

§ 12

Postupy posuzování shody z hlediska minimalizace rizika přenosu nákazy TSE na člověka

(1) Před podáním žádosti o posouzení shody podle § 9 odst. 1 u zdravotnického prostředku uvedeného v § 1 písm. b) výrobce provede analýzu rizika a management rizika (dále jen "řízení rizika") podle přílohy č. 12 k tomuto nařízení.

(2) Kolagen, želatina a lůj používané při výrobě zdravotnických prostředků uvedených v § 1 písm. b) musejí splňovat nejméně takové požadavky, které by musely splňovat, pokud by byly určeny k lidské spotřebě.

(3) Zdravotnické prostředky uvedené v § 1 písm. b) lze uvádět na trh a do provozu pouze za předpokladu, že odpovídají specifikacím stanoveným v příloze č. 12 k tomuto nařízení.

(4) Posuzování shody zdravotnického prostředku uvedeného v § 1 písm. b) zahrnuje hodnocení splnění základních požadavků a specifikací stanovených v příloze č. 12 k tomuto nařízení. Notifikované osoby zhodnotí záměr výrobce při rozboru analýzy rizika a řízení rizika, a to zejména

a) informace poskytnuté výrobcem,

b) odůvodnění použití zvířecích tkání nebo derivátů zvířecího původu,

c) výsledky eliminačních, popřípadě deaktivačních studií nebo rešerše odborné literatury,

d) výrobcem provedenou kontrolu jeho dodavatelů, výchozích materiálů a konečných výrobků,

e) nutnost ověřovat původ výchozích materiálů, včetně dodávek od dodavatelů výrobce.

(5) Notifikované osoby při hodnocení analýzy rizika a řízení rizik budou v rámci posuzování shody brát ohled na certifikát ověření nepřítomnosti TSE vydaný Evropským ředitelstvím pro jakost léků (dále jen "certifikát TSE"), pokud je pro výchozí materiály k dispozici.

(6) S výjimkou zdravotnických prostředků vyrobených za použití výchozích materiálů, pro které byl vydán certifikát TSE podle odstavce 5, osoby, které provádějí hodnocení závěrů analýz rizik a řízení rizik neživých zvířecích tkání nebo derivátů zvířecího původu určených k použití při výrobě zdravotnických prostředků uvedených v § 1 písm. b), zjišťují prostřednictvím ministerstva stanoviska příslušných úřadů ostatních členských států Evropských společenství týkající se jejich hodnocení závěrů analýz rizik a řízení rizik předmětných tkání a derivátů, které provedli výrobci.

(7) Před vydáním certifikátu ES přezkoumání návrhu zdravotnického prostředku (dále jen "certifikát ES přezkoumání návrhu") a certifikátu ES přezkoušení typu zdravotnického prostředku (dále jen "certifikát ES přezkoušení typu"), notifikovaná osoba přihlédne ke stanoviskům přijatým v průběhu 12 týdnů od data, kdy byla vyžádána stanoviska příslušných úřadů členských států Evropských společenství.

§ 13

Oznamovací povinnost osob odpovědných za uvádění zdravotnických prostředků na trh

(1) Výrobce v České republice, který v souladu s postupy podle § 9 odst. 4 a 5 uvádí zdravotnické prostředky na trh pod svým jménem, a osoba v České republice, která se podílí na činnostech uvedených v § 11, informuje ministerstvo o adrese svého sídla a provozovny, jde-li o právnickou osobu, nebo o adrese své provozovny a bydliště, popřípadě místa podnikání, liší-li se od bydliště, jde-li o fyzickou osobu, a současně sděluje i popis příslušných zdravotnických prostředků.

(2) Osoba, která uvádí na území České republiky do provozu zdravotnický prostředek třídy IIb nebo III, předá ministerstvu informaci týkající se identifikace tohoto zdravotnického prostředku, jeho označení a informace o návodech k použití.

(3) Jestliže výrobce, který zamýšlí uvést pod svým jménem na trh zdravotnický prostředek podle odstavce 1 nebo 2, nemá

a) registrováno sídlo, jde-li o právnickou osobu, popřípadě

b) bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště, jde-li o fyzickou osobu,

v žádném z členských států Evropských společenství, pověří pro uvádění těchto výrobků na trh právnickou osobu, která má sídlo, popřípadě bydliště, jde-li o fyzickou osobu, na území některého členského státu Evropských společenství. Tento výrobce může pověřit pro uvádění na trh i více takových osob. Má-li pověřená osoba sídlo nebo provozovnu, popřípadě trvalý pobyt na území České republiky, je o tom povinna podat informaci ministerstvu, včetně informace o kategorii příslušných zdravotnických prostředků.

(4) Ministerstvo informuje o údajích vyplývajících z předchozích odstavců na požádání též jiný členský stát Evropských společenství a Komisi Evropských společenství.

§ 14

Soubor údajů

(1) Údaje

a) o výrobcích, osobách a zdravotnických prostředcích uvedených v § 13,

b) o vydaných, změněných a zrušených certifikátech a

c) získané v souladu s postupem upravujícím oznamování a evidenci nežádoucích příhod 21)

se uchovávají v souladu s tímto nařízením v informačním systému podle § 41 zákona o zdravotnických prostředcích . Údaje z oblasti zdravotnických prostředků se shromažďují v tomto systému podle hledisek Evropských společenství. Informační systém je přístupný příslušným úřadům členských států Evropských společenství; v České republice je tento systém přístupný ministerstvu, Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen "Úřad"), ústavu v oblasti nežádoucích příhod 22) zdravotnických prostředků, Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost u zdrojů ionizujícího záření a Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky.

(2) Údaje uvedené v odstavci 1 se poskytují v normalizovaném formátu podle příloh č. 13 až 16 k tomuto nařízení.

§ 15

Klinické zkoušky

(1) U zdravotnických prostředků určených pro klinické zkoušky výrobce nebo zplnomocněný zástupce postupuje podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení a oznamuje záměr provést klinické zkoušky ministerstvu.

(2) U zdravotnických prostředků třídy III, implantabilních zdravotnických prostředků a invazivních zdravotnických prostředků třídy IIa nebo IIb s dlouhodobým použitím lze zahájit klinické zkoušky zdravotnického prostředku po uplynutí 60 dnů po jejich oznámení podle odstavce 1, pokud jim ministerstvo neoznámí během této lhůty nesouhlas s jejich provedením z důvodu ochrany veřejného zdraví a veřejného zájmu. Tyto zkoušky lze se souhlasem ministerstva zahájit i před uplynutím 60denní lhůty, pokud příslušná etická komise vydala souhlas s plánem těchto zkoušek.

(3) Klinické hodnocení nebo klinické zkoušky musí být prováděny v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích, přílohou č. 10 k tomuto nařízení a se zvláštními právními předpisy. 23)

(4) Ustanovení odstavců 1 a 2 neplatí, jestliže se klinické zkoušky provádějí za použití zdravotnických prostředků, u nichž byla pro jejich opatření označením CE posouzena shoda podle § 9, pokud není cílem těchto zkoušek použití uvedených prostředků pro jiný účel použití, než jim původně určil výrobce. Příslušná ustanovení přílohy č. 10 k tomuto nařízení zůstávají nedotčena.

(5) V případě prostředků, které nejsou uvedeny v odstavci 2, lze klinické zkoušky se souhlasem ministerstva zahájit ihned po oznámení, a to za předpokladu, že příslušná etická komise dala k plánu těchto zkoušek souhlas.

§ 16

Notifikované osoby

(1) Podmínky autorizace jsou stanoveny v příloze č. 11 k tomuto nařízení; o právnických osobách, které vyhoví požadavkům českých harmonizovaných norem, které přebírají příslušné harmonizované normy, se předpokládá, že vyhovují příslušným kritériím pro autorizaci.

(2) Pro provádění postupů posuzování shody pro zdravotnické prostředky uvedené v § 1 písm. b) musí notifikovaná osoba prokázat aktuální vědomosti o této problematice, především o podrobných specifikacích stanovených v příloze č. 12 k tomuto nařízení. V případě zjištění jakýchkoliv nedostatků v aktuálních vědomostech u notifikované osoby postupuje Úřad podle zákona. 24)

(3) Notifikovaná osoba a výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce na základě dohody stanoví termíny pro dokončení hodnotících a ověřovacích činností uvedených v přílohách č. 2 až 6 k tomuto nařízení.

(4) Pokud notifikovaná osoba podle své působnosti zjistí, že výrobce nesplnil příslušné požadavky tohoto nařízení nebo je nadále neplní, s výjimkou případů, kdy výrobce zajistil shodu s těmito požadavky zavedením odpovídajících nápravných opatření, změní nebo zruší certifikát, který vydala.

(5) Notifikovaná osoba informuje další notifikované osoby, Úřad a ministerstvo o zrušení nebo omezení jí vydaných certifikátů; na jejich žádost poskytne další podstatné informace.

(6) Při informování příslušných úřadů jiných států a Komise Evropských společenství o certifikátech, které notifikovaná osoba změnila nebo zrušila podle odstavce 4, se postupuje podle zákona. 25)

(7) Na žádost poskytne notifikovaná osoba Úřadu všechny příslušné informace a dokumenty, včetně rozpočtových dokumentů, k ověření plnění kritérií uvedených v příloze č. 11 k tomuto nařízení.

(8) Úřad poskytne na vyžádání příslušného úřadu jiného členského státu Evropských společenství informace a dokumenty k ověření kritérií uvedených v příloze č. 11 k tomuto nařízení.

§ 17

Přechodná ustanovení

(1) Platné dokumenty vydané podle § 9 nařízení vlády č. 181/2001 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění nařízení vlády č. 336/2001 Sb. a nařízení vlády č. 251/2003 Sb. , lze využít pro posouzení shody podle tohoto nařízení, pokud nebudou zrušeny za podmínek stanovených zákonem.

(2) Výsledky zkoušek a zjištění provedených podle § 8 nařízení vlády č. 181/2001 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění nařízení vlády č. 336/2001 Sb. , mohou notifikované osoby (§ 16) využít jako podklady pro vydání certifikátů a jiných dokumentů podle tohoto nařízení.

(3) Zdravotnické prostředky, u nichž byla posouzena shoda podle § 8 nařízení vlády č. 181/2001 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění nařízení vlády č. 336/2001 Sb. , lze uvádět na území České republiky na trh nejdéle do 31. prosince 2005, a to pouze pro uvedení do provozu v České republice.

(4) Zdravotnické prostředky obsahující stabilní deriváty z lidské krve nebo z lidské plazmy musí být posuzovány ve smyslu bodu 7.4. přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Notifikované osoby přitom zohledňují příslušné informace týkající se vlastností a funkční způsobilosti těchto prostředků, zejména výsledky zkoušek a ověřování, provedených dříve podle zákona č. 79/1997 Sb. , o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 149/2000 Sb. , zákona č. 153/2000 Sb. , zákona č. 258/2000 Sb. , zákona č. 102/2001 Sb. , zákona č. 138/2002 Sb. , zákona č. 309/2002 Sb. , zákona č. 320/2002 Sb. , zákona č. 129/2003 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb. Pokud předmětné zdravotnické prostředky vyhovují požadavkům zákona podle věty druhé, mohou být na území České republiky uváděny na trh nejdéle do 10. ledna 2007 a do provozu nejdéle do 10. ledna 2009.

(5) Zdravotnické prostředky podle § 1 písm. b), pro které byl vydán v jiném členském státě Evropských společenství před 1. dubnem 2004 certifikát ES přezkoumání návrhu nebo certifikát ES přezkoušení typu, popřípadě byl takový certifikát vydán podle § 9 nařízení vlády č. 181/2001 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění nařízení vlády č. 336/2001 Sb. a nařízení vlády č. 251/2003 Sb. , lze uvádět na trh a do provozu nejdéle do 30. září 2004. Držitel certifikátu ES přezkoumání návrhu nebo certifikátu ES přezkoušení typu pro předmětný zdravotnický prostředek požádá o dodatek k certifikátu ES přezkoumání návrhu nebo o dodatek k certifikátu ES přezkoušení typu prokazující shodu se specifikacemi stanovenými v příloze č. 12 k tomuto nařízení, pokud bude i nadále uvádět takový prostředek na trh a do provozu po 30. září 2004.

(6) Zdravotnické prostředky podle § 1 písm. b), u nichž byla posouzena shoda podle § 8 nařízení vlády č. 181/2001 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění nařízení vlády č. 336/2001 Sb. , lze uvádět na trh a do provozu pouze na území České republiky, a to nejdéle do 30. září 2004.

(7) Osoby pověřené k činnostem při posuzování shody podle nařízení vlády č. 181/2001 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění nařízení vlády č. 336/2001 Sb. a nařízení vlády č. 251/2003 Sb. , se považují za pověřené k činnostem podle tohoto nařízení.

(8) Platnost certifikátů notifikovaných osob a jiná jejich rozhodnutí, která se týkají prsních implantátů, u nichž byla posouzena shoda jako u zdravotnických prostředků třídy IIb, nelze prodloužit.

§ 18

Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 25/2004 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, se zrušuje.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb. , o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

§ 19

V nařízení vlády č. 251/2003 Sb. , kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb. , o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se část třináctá zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

§ 20

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

PhDr. Špidla v. r.

Ministr zdravotnictví:

MUDr. Kubinyi, Ph. D. v. r.

Příl.1

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

I.

VŠEOBECNÉ POŽADAVKY

1. Zdravotnické prostředky musí být navrženy a vyrobeny tak, aby při používání za stanovených podmínek a k určenému účelu použití neohrozily klinický stav, zdraví nebo bezpečnost pacienta nebo bezpečnost a zdraví uživatele, popřípadě jiných fyzických osob, a to za předpokladu, že jakákoliv rizika, která mohou s použitím těchto zdravotnických prostředků souviset, jsou přijatelná v porovnání s jejich přínosem pro pacienta a odpovídají vysoké úrovni ochrany zdraví a bezpečnosti.

2. Řešení, která výrobce zvolí při návrhu a konstrukci zdravotnických prostředků, musí být v souladu se zásadami bezpečnosti a se současnou úrovní vědy a techniky. Při výběru nejvhodnějších řešení musí výrobce vycházet z následujících zásad v uvedeném pořadí:

2.1. vyloučit nebo minimalizovat veškerá rizika (bezpečným návrhem a konstrukcí) zdravotnických prostředků,

2.2. učinit, kde je to vhodné, odpovídající ochranná opatření zahrnující v případě potřeby i varování vůči nebezpečím, která nelze vyloučit,

2.3. informovat uživatele o přetrvávání rizik v důsledku nedosažení plné dokonalosti uskutečněných ochranných opatření.

3. Zdravotnické prostředky musí dosahovat účinnosti určené výrobcem a být navrženy, vyrobeny a zabaleny tak, aby byly vhodné pro jednu nebo více funkcí uvedených v § 2 odst. 1 zákona o zdravotnických prostředcích v souladu se specifikací jejich výrobce.

4. Při zatížení zdravotnických prostředků, které může nastat za normálních provozních podmínek, nesmí dojít k nepříznivému ovlivnění jejich charakteristik a účinnosti ve smyslu bodů 1, 2 a 3 do té míry, kterou by došlo k ohrožení klinických stavů nebo bezpečnosti pacientů, popřípadě jiných osob, a to po dobu životnosti zdravotnických prostředků uvedenou výrobcem, pokud výrobce tuto dobu stanovil.

5. Zdravotnické prostředky musí být navrženy, vyrobeny a zabaleny tak, aby za podmínek stanovených výrobcem pro jejich skladování a dopravu (například teplota, vlhkost) nemohly být nepříznivě ovlivněny jejich vlastnosti a účinnost.

6. Jakékoliv vedlejší účinky zdravotnických prostředků musí představovat pouze přijatelné riziko ve srovnání s jejich předpokládanými účinky.

II.

POŽADAVKY NA NÁVRH A KONSTRUKCI ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

7.

Chemické, fyzikální a biologické vlastnosti zdravotnického prostředku.

7.1. Zdravotnické prostředky musí být navrženy a vyrobeny tak, aby byly zaručeny charakteristiky a účinnost uvedené ve všeobecných požadavcích. Zvláštní pozornost musí být zaměřena na

7.1.1. výběr materiálů určených pro výrobu a balení zdravotnických prostředků, zejména z hlediska toxicity, popřípadě i hořlavosti,

7.1.2. vzájemnou kompatibilitu mezi materiály použitými a biologickými tkáněmi, buňkami a tělesnými tekutinami se zřetelem na určený účel použití.

7.2. Zdravotnické prostředky musí být navrženy, vyrobeny a zabaleny tak, aby bylo na nejnižší možnou míru sníženo riziko vyplývající ze znečištění nežádoucími látkami a složkami záření a jejich reziduí vůči uživatelům a osobám podílejícím se na dopravě, skladování a používání zdravotnických prostředků v souladu s určeným účelem použití. Zvláštní pozornost musí být věnována tkáním vystaveným působení uvedených nežádoucích látek, složek záření a jejich reziduí, době trvání a četnosti tohoto působení.

7.3. Zdravotnické prostředky musí být navrženy, vyrobeny a zabaleny tak, aby mohly být bezpečně použity společně s látkami a plyny, s nimiž přicházejí do styku při normálním použití a obvyklých postupech. Jsou-li zdravotnické prostředky určeny k podávání léčiv, musí být navrženy a vyrobeny tak, aby při určeném účelu použití byly s těmito léčivy kompatibilní v mezích ustanovení a omezení, kterými se tyto výrobky řídí a aby byla zachována jejich účinnost v souladu s určeným účelem použití.

7.4. Obsahuje-li zdravotnický prostředek jako svou integrální součást

7.4.1. látku, která může být při samostatném použití považována za léčivo a která snadno působí na organismus účinkem doplňujícím účinek zdravotnického prostředku, musí být její bezpečnost, jakost a účinnost ověřena pro určený účel použití metodami používanými při zkoušení léčiv,

7.4.2. derivát z lidské krve, požádá notifikovaná osoba Evropskou agenturu pro hodnocení léčivých přípravků (dále jen "EMEA") o vědecké stanovisko týkající se jakosti a bezpečnosti derivátu s ohledem na příslušný zvláštní právní předpis 26) ; užitečnost tohoto derivátu jako součásti zdravotnického prostředku se ověřuje s přihlédnutím k jeho určenému účelu použití. V souladu s tímto zvláštním právním předpisem vzorek z každé šarže nerozplněného, popřípadě konečného přípravku tohoto derivátu z lidské krve musí být přezkoušen v příslušné laboratoři určené k tomuto účelu členským státem Evropských společenství.

7.5. Zdravotnické prostředky musí být navrženy a vyrobeny tak, aby rizika způsobená látkami, popřípadě zářením unikajícím z nich byla snížena na nejnižší možnou míru.

7.6. Zdravotnické prostředky musí být navrženy a vyrobeny tak, aby rizika nežádoucího vniknutí látek do nich, s ohledem na zdravotnický prostředek a povahu prostředí, ve kterém má být použit, byla snížena na nejnižší možnou míru.

8.

Infekce a mikrobiální kontaminace.

8.1. Zdravotnické prostředky a výrobní postupy musí být navrženy tak, aby se pokud možno vyloučilo nebo snížilo na nejnižší možnou míru riziko přenosu infekce zdravotnickým prostředkem na uživatele a jiné fyzické osoby nebo kontaminace zdravotnického prostředku uvedenými osobami.

8.2. Tkáně zvířecího původu používané k výrobě zdravotnických prostředků musí pocházet ze zvířat, nad nimiž byl vykonáván veterinární dozor v rozsahu odpovídajícím určenému účelu použití těchto tkání.

8.2.1. Informace o geografickém původu těchto zvířat uchovávají notifikované osoby.

8.2.2. Zpracování, uchovávání, zkoušení a zacházení s tkáněmi, buňkami a látkami zvířecího původu musí být prováděno tak, aby bylo dosaženo optimální úrovně bezpečnosti, zejména vůči kontaminaci viry při výrobě zdravotnických prostředků, a to zavedením validovaných metod určených pro odstraňování nebo inaktivace virů.

8.3. Zdravotnické prostředky dodávané ve sterilním stavu musí být navrženy, vyrobeny a zabaleny v obalu pro jedno použití, popřípadě musí být vhodnými postupy zajištěno, že při uvedení na trh budou sterilní a za stanovených podmínek skladování a dopravy zůstanou sterilní, dokud nebude ochranný obal otevřen nebo poškozen.

8.4. Zdravotnické prostředky dodávané ve sterilním stavu musí být vyrobeny a sterilizovány odpovídajícím schváleným postupem.

8.5. Zdravotnické prostředky, které mají být sterilizovány, musí být vyrobeny v příslušně kontrolovaných podmínkách (například v podmínkách prostředí).

8.6. Obalové systémy nesterilních zdravotnických prostředků musí zabezpečovat stanovenou úroveň čistoty zdravotnického prostředku. Jestliže mají být zdravotnické prostředky před použitím sterilizovány, musí obalové systémy snižovat riziko mikrobiologické kontaminace na nejnižší možnou míru. Obalové systémy musí být vhodné pro použití sterilizační metody stanovené výrobcem.

8.7. Identické nebo podobné zdravotnické prostředky, které jsou prodávány ve sterilním i v nesterilním stavu, musí být vzájemně rozlišeny obalem nebo označením.

9.

Konstrukce a vlastnosti zdravotnického prostředku ve vztahu k prostředí.

9.1. Je-li zdravotnický prostředek určen k použití ve spojení s jiným zdravotnickým prostředkem nebo příslušným vybavením, musí být takto vzniklá souprava včetně propojovacího systému bezpečná a nesmí narušovat stanovenou účinnost zdravotnických prostředků. Jakékoliv omezení použitelnosti musí být uvedeno v označení zdravotnického prostředku (etiketě) nebo v návodu k použití.

9.2. Zdravotnické prostředky musí být navrženy a vyrobeny tak, aby byla odstraněna nebo na nejnižší možnou míru snížena rizika

9.2.1. poranění vyplývající z fyzikálních charakteristik zdravotnických prostředků, včetně poměru objemu a tlaku, rozměrových, popřípadě i ergonomických charakteristik,

9.2.2. spojená se zdůvodněně předvídatelnými podmínkami okolního prostředí, zejména magnetickým polem, vnějšími elektrickými vlivy, elektrostatickými výboji, tlakem, teplotou nebo změnami v tlaku a zrychlení,

9.2.3. vzájemného ovlivňování s jinými zdravotnickými prostředky běžně používanými při určitém vyšetřování nebo terapii,

9.2.4. vyplývající ze stárnutí použitých materiálů nebo ztráty přesnosti měřicího, popřípadě kontrolního mechanismu i ze skutečnosti, že zdravotnické prostředky nelze udržovat nebo kalibrovat (implantáty).

9.3. Zdravotnické prostředky musí být navrženy a vyrobeny tak, aby byla odstraněna nebo na nejnižší možnou míru snížena rizika požáru nebo výbuchu během normálního použití a za stavu jedné závady. Zvláštní pozornost je nutno věnovat zdravotnickým prostředkům, které jsou určeny pro použití i v prostředí hořlavých látek nebo látek, které mohou vyvolat hoření.

10.

Zdravotnické prostředky s měřicí funkcí.

10.1. Zdravotnické prostředky s měřicí funkcí musí být navrženy a vyrobeny tak, aby poskytovaly dostatečnou přesnost a stabilitu v daných mezích přesnosti s ohledem na jejich určený účel použití; meze přesnosti stanoví výrobce.

10.2. Stupnice měřidel a displeje musí být řešeny v souladu s ergonomickými zásadami s ohledem na určený účel použití.

10.3. Výsledky měření provedených zdravotnickými prostředky s měřicí funkcí musí být vyjádřeny v zákonných jednotkách podle zvláštních právních předpisů. 27)

11.

Ochrana před zářením.

11.1. Obecný požadavek.

11.1.1. Zdravotnické prostředky musí být navrženy a vyrobeny tak, aby vystavení uživatelů a jiných fyzických osob účinkům záření bylo s ohledem na určený účel použití sníženo na nejnižší možnou míru, aniž by tím bylo omezeno použití potřebných úrovní záření pro diagnostické a terapeutické účely.

11.2. Žádoucí záření.

11.2.1. Pokud jsou zdravotnické prostředky určeny k emitování záření v nebezpečných úrovních, avšak nezbytných pro specifický zdravotnický účel, jehož přínos se považuje za odpovídající tomuto riziku, musí mít uživatel možnost kontrolovat úroveň těchto emisí. Takové zdravotnické prostředky musí být navrženy a vyrobeny tak, aby byla zaručena reprodukovatelnost a tolerance příslušných proměnných parametrů.

11.2.2. Jestliže jsou zdravotnické prostředky určeny k emitování potenciálně nebezpečného viditelného, popřípadě neviditelného záření, musí být zdravotnické prostředky tam, kde je to možné, opatřeny displeji, popřípadě doplněné zvukovými výstrahami, které upozorňují na tyto emise.

11.3. Nežádoucí záření.

11.3.1. Zdravotnické prostředky musí být navrženy a vyrobeny tak, aby vystavení uživatelů a jiných fyzických osob nežádoucímu, neužitečnému nebo rozptýlenému záření bylo omezeno na nejnižší možnou míru.

11.4. Návod k použití.

11.4.1. Návod, popřípadě provozní instrukce k použití zdravotnického prostředku emitujícího záření musí obsahovat podrobné informace o povaze emitovaného záření, o prostředcích k ochraně uživatele a o způsobech zamezení zneužití tohoto záření a vyloučení rizik plynoucích z instalace takového zdravotnického prostředku.

11.5. Ionizující záření 28) .

11.5.1. Zdravotnické prostředky určené k emitování ionizujícího záření musí být navrženy a vyrobeny tak, aby tam, kde to umožňuje určený účel použití, bylo možné měnit a kontrolovat množství, geometrii a jakost emitovaného záření.

11.5.2. Zdravotnické prostředky emitující ionizující záření určené pro radiodiagnostiku musí být navrženy a vyrobeny tak, aby příslušné jakosti zobrazení anebo výstupu pro určený medicínský účel bylo dosaženo při nejmenší možné radiační zátěži uživatele těchto prostředků.

11.5.3. Zdravotnické prostředky emitující ionizující záření určené pro radioterapii musí být navrženy a vyrobeny tak, aby bylo možné spolehlivé monitorování a řízení dodávané dávky, typu a energie svazku záření, a kde je to potřebné, i jakosti záření.

12.

Požadavky na zdravotnické prostředky připojené ke zdroji energie nebo vybavené zdrojem energie.

12.1. Zdravotnické prostředky obsahující elektronické programovatelné systémy musí být navrženy tak, aby byla zajištěna funkční stálost, spolehlivost a účinnost těchto systémů v souladu s určeným účelem použití. Při výskytu závady v tomto systému musí být vhodným způsobem odstraněna nebo snížena následná rizika na nejnižší možnou míru.

12.2. Zdravotnické prostředky, u nichž závisí bezpečnost pacienta na vnitřním zdroji energie, musí být vybaveny zařízením umožňujícím určit stav zdroje energie.

12.3. Zdravotnické prostředky, u nichž závisí bezpečnost pacienta na vnějším zdroji energie, musí být vybaveny varovným systémem k signalizaci výpadku tohoto zdroje.

12.4. Zdravotnické prostředky určené k monitorování jednoho nebo více klinických údajů pacienta musí být vybaveny odpovídajícími varovnými systémy, které ohlásí poskytovateli vznik situace, která by mohla vést k úmrtí pacienta nebo k závažnému zhoršení jeho zdravotního stavu.

12.5. Zdravotnické prostředky musí být navrženy a vyrobeny tak, aby bylo na nejnižší možnou míru sníženo riziko vzniku elektromagnetických polí, která by mohla narušit provoz jiných zdravotnických prostředků nebo zařízení v jejich obvyklém prostředí.

12.6. Ochrana před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Zdravotnické prostředky musí být navrženy a vyrobeny tak, aby za předpokladu správné instalace a používání bylo pokud možno vyloučeno nebezpečí náhodného úrazu elektrickým proudem, a to i za stavu jedné závady.

12.7. Ochrana před nebezpečím vyplývajícím z mechanických a tepelných vlivů.

12.7.1. Zdravotnické prostředky musí být navrženy a vyrobeny tak, aby byla zaručena ochrana uživatele před mechanickým nebezpečím souvisejícím zejména s pevností, stabilitou a pohybem některých částí.

12.7.2. Zdravotnické prostředky musí být navrženy a vyrobeny tak, aby bylo, s přihlédnutím k současné úrovni vědy a techniky a dostupné možnosti k omezení vibrací u jejich zdroje, sníženo na nejnižší možnou míru nebezpečí vyplývající z vibrací vyvolaných těmito prostředky, pokud tyto vibrace nejsou specifickou součástí určeného účelu použití.

12.7.3. Zdravotnické prostředky musí být navrženy a vyrobeny tak, aby bylo, s přihlédnutím k současné úrovni vědy a techniky a dostupné možnosti k omezení hluku zejména u jeho zdroje, sníženo na nejnižší možnou míru nebezpečí vyplývající z jimi emitovaného hluku, pokud tento hluk není specifickou součástí určené účinnosti zdravotnických prostředků.

12.7.4. Zdravotnické prostředky musí být navrženy a vyrobeny tak, aby byla snížena na nejnižší možnou míru rizika vyplývající z koncových a připojovacích částí těchto prostředků ke zdrojům elektrické energie, tlakové kapaliny, vzduchu a plynu, se kterými musí uživatel zacházet.

12.7.5. Zdravotnické prostředky musí být navrženy a vyrobeny tak, aby jejich přístupné části a jejich okolí, s výjimkou částí nebo míst určených k dodávání tepla nebo k dosažení stanovených teplot, nedosahovaly za normálních provozních podmínek potenciálně nebezpečných teplot.

12.8. Ochrana pacienta před nebezpečím vyplývajícím z dodávaných energií nebo látek.

12.8.1. Zdravotnické prostředky určené k dodávání energie nebo látek pacientovi musí být navrženy a vyrobeny tak, aby dodávané množství mohlo být regulováno s přesností, která zaručuje bezpečnost uživatele.

12.8.2. Zdravotnické prostředky určené k dodávání energie nebo látek pacientovi musí být vybaveny zařízením, které indikuje, popřípadě zabraňuje dodávání nepřiměřeného množství energie nebo látek, které by mohlo být nebezpečné.Zdravotnické prostředky musí být vybaveny vhodným zařízením, které je schopné v nejvyšší možné míře zabránit náhodnému uvolnění nebezpečných množství energie, popřípadě látky z jejich zdrojů.

12.9. Na zdravotnických prostředcích musí být zřetelně uvedeny funkce ovládacích prvků a indikátorů. Jestliže je na zdravotnickém prostředku umístěn návod potřebný k jeho provozu nebo uvádějící provozní anebo nastavovací parametry pomocí vizuálního systému, musí být tyto informace srozumitelné poskytovateli a pokud je to vhodné, i pacientovi.

13.

Informace poskytované výrobcem.

13.1. Zdravotnický prostředek musí být opatřen informacemi potřebnými k jeho bezpečnému používání a informacemi, které identifikují jeho výrobce, a to s přihlédnutím ke zkušenostem a znalostem potenciálních uživatelů. Těmito informacemi se rozumějí údaje na etiketě, popřípadě štítku zdravotnického prostředku a v návodu k jeho používání; pokud je to proveditelné a vhodné, musí být tyto informace uvedeny na samotném zdravotnickém prostředku, na obalu každého jeho kusu, popřípadě na obalu, ve kterém se prodává. Není-li kusové balení proveditelné, musí být informace, které jsou uvedené v první větě tohoto bodu obsaženy v návodu k použití dodaném s jedním nebo více zdravotnickými prostředky. V balení zdravotnického prostředku musí být přiložen návod k jeho použití; výjimečně tato podmínka nemusí být splněna u zdravotnického prostředku třídy I nebo IIa, jestliže není pro jeho bezpečné používání nezbytně nutné dalších informací.

13.2. Jestliže je vhodné, aby informace uvedené v bodu 13.1. byly v podobě symbolů, musí použitý symbol (značka) nebo identifikační barva vyhovovat harmonizovaným normám. V oblastech, pro které harmonizované normy neexistují, musí být symboly a barvy popsány v dokumentaci dodávané se zdravotnickým prostředkem.

13.3. Etiketa nebo štítek zdravotnického prostředku musí obsahovat, zejména

13.3.1. jméno, popřípadě jména a příjmení výrobce, adresu jeho bydliště a místa podnikání, jestliže výrobcem je fyzická osoba žijící v zahraničí, jméno, popřípadě jména a příjmení, adresu trvalého pobytu výrobce, jestliže má trvalý pobyt v České republice; název nebo obchodní firmu, adresu sídla, jestliže výrobcem je právnická osoba. U zdravotnických prostředků dovážených do států Evropských společenství s předpokladem jejich distribuce v tomto společenství musí etiketa nebo štítek nebo vnější obal anebo návod k použití obsahovat podle okolností adresu odpovědné osoby podle § 13 odst. 3 nebo zplnomocněného zástupce ve státech Evropských společenství,

13.3.2. podrobné údaje nezbytné pro uživatele k identifikaci tohoto prostředku a obsahu obalu,

13.3.3. podle potřeby nápis "STERILNÍ",

13.3.4. v případě potřeby číslo výrobní dávky (šarže), před kterým je uvedeno slovo "LOT", nebo sériové číslo,

13.3.5. rok a měsíc, do kterého lze tento prostředek bezpečně použít, jestliže přichází tyto údaje v úvahu,

13.3.6. údaj, že zdravotnický prostředek je určen pro jedno použití, jestliže je tento údaj nutný,

13.3.7. nápis "Zakázkový prostředek", jde-li o zakázkový zdravotnický prostředek,

13.3.8. nápis "Pouze pro klinické zkoušky", jestliže je zdravotnický prostředek určen pro tento účel,

13.3.9. zvláštní podmínky jeho skladování, popřípadě zacházení s ním,

13.3.10. zvláštní provozní pokyny,

13.3.11. výstrahy, popřípadě i jiná nutná opatření,

13.3.12. rok výroby, jde-li o aktivní zdravotnický prostředek, pokud se u něho neuvádí obsah bodu 13.3.5.; tento údaj může být součástí čísla výrobní dávky (šarže) nebo sériového čísla, pokud je z těchto údajů snadno odvoditelný,

13.3.13. postup při sterilizaci tohoto prostředku, jestliže přichází v úvahu,

13.3.14. označení, že zdravotnický prostředek obsahuje derivát z lidské krve, jestliže jde o zdravotnický prostředek uvedený ve zvláštním právním předpisu. 29)

13.4. Jestliže lze důvodně předpokládat, že určený účel použití zdravotnického prostředku nemusí být uživateli zřejmý, výrobce jej uvede v označení zdravotnického prostředku a v návodu k jeho použití.

13.5. Pokud je účelné a proveditelné, musí být zdravotnický prostředek a jeho odnímatelné součásti označeny, zejména údaji o výrobní dávce nebo šarži, aby při určeném účelu použití bylo možné zjistit rizika představovaná zdravotnickými prostředky a jejich součástmi.

13.6. Návod k použití, není-li to povahou zdravotnického prostředku vyloučeno, musí obsahovat:

13.6.1. podrobné údaje uvedené v bodu 13.3., s výjimkou 13.3.4. a bodu 13.3.5. této přílohy,

13.6.2. údaje o účinnosti zdravotnického prostředku podle bodu 3 této přílohy, jakož i vedlejší nežádoucí účinky,

13.6.3. podrobné údaje o charakteristikách zdravotnického prostředku, aby bylo možné určit správné zdravotnické prostředky nebo vybavení, jejichž použitím vznikne bezpečný systém nebo souprava, a to v případě, jde-li o zdravotnické prostředky, které podle určeného účelu použití musí být instalovány nebo spojeny s dalšími zdravotnickými prostředky nebo vybavením.

13.6.4. informace potřebné pro ověření, zda zdravotnický prostředek je řádně instalován a může být správně a bezpečně provozován, včetně potřebných údajů o povaze a četnosti údržby a kalibraci, které jsou nezbytné k řádné a bezpečné funkci,

13.6.5. informace o možnostech odvrácení nebezpečí souvisejících s implantací zdravotnického prostředku jestliže je to potřebné,

13.6.6. informace týkající se nebezpečí vzájemné ovlivňovatelnosti mezi zdravotnickými prostředky přítomnými během specifických vyšetření nebo terapie,

13.6.7. pokyny nezbytné pro případ poškození sterilního obalu, popřípadě údaje o vhodných postupech při opětovné sterilizaci,

13.6.8. informace o vhodných postupech, které umožňují opakované použití zdravotnického prostředku, a to včetně čištění, dezinfekce, balení, popřípadě vhodných postupech opětovné sterilizace zdravotnického prostředku, a doporučovaném počtu opakovaných použití, jestliže je zdravotnický prostředek určen k opakovanému použití. Jestliže je zdravotnický prostředek dodán s tím, že má být před použitím sterilizován, musí být návod na čištění a sterilizaci takový, aby při jeho dodržení zdravotnický prostředek trvale vyhovoval požadavkům uvedeným v části I. této přílohy (Všeobecné požadavky),

13.6.9. údaje o zacházení se zdravotnickým prostředkem před jeho vlastním použitím, zejména o sterilizaci, popřípadě o konečné sestavě zdravotnických prostředků,

13.6.10. údaje o povaze, typu, intenzitě a rozložení emitujícího záření u zdravotnických prostředků emitujících záření pro zdravotnické účely,

13.6.11. podrobné údaje, které umožní poskytovateli poučit pacienta o kontraindikacích a nutných předběžných opatřeních, která je nutno provést v případě změn účinnosti zdravotnického prostředku,

13.6.12. opatrnost, kterou je nutno za předvídatelných podmínek prostředí dodržovat, a to zejména s ohledem na účinky magnetických polí, vnějších elektrických vlivů, elektrostatických výbojů, tlaků nebo změn tlaku, zrychlení, zdrojů tepelného vzplanutí,

13.6.13. přiměřené informace o léčivu, výrobcích, popřípadě látkách, které se prostřednictvím zdravotnického prostředku aplikují, včetně omezení výběru látek, které mají být podávány,

13.6.14. informace týkající se opatrnosti, opatření nutná pro bezpečné zneškodňování zdravotnických prostředků, zejména pro případy neobvyklých rizik souvisejících s touto činností.

13.6.15. informace o léčivech, která jsou integrální součástí zdravotnického prostředku podle bodu 7.4. této přílohy,

13.6.16. stupeň přesnosti vyžadovaný u zdravotnických prostředků s měřicí funkcí.

14.

Jestliže se požaduje, aby shoda se základními požadavky vycházela z klinických údajů, obdobně jako v bodu 6, musí být tyto údaje stanoveny v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích a přílohou č. 10 k tomuto nařízení.

Příl.2

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

(Systém úplného zabezpečení jakosti)

1.

ES prohlášení o shodě je postup, kterým výrobce zajišťuje pro návrh, výrobu a kontrolu příslušných zdravotnických prostředků uplatnění systému jakosti podle bodu 3. Výrobce

1.1. zaručuje a prohlašuje, že příslušné zdravotnické prostředky vyhovují ustanovením tohoto nařízení, které se na ně vztahují,

1.2. podléhá auditu podle bodů 3.3. a 3.4. a

1.3. podléhá dozoru podle bodu 5.

2.

Výrobce

2.1. označuje zdravotnické prostředky v souladu s § 5 odst. 1 ,

2.2. vypracuje písemné prohlášení o shodě, které musí zahrnout příslušný počet vyráběných zdravotnických prostředků a musí být uchováváno u výrobce. ES prohlášení o shodě je postup, kterým výrobce plnící požadavky vyplývající z činnosti v bodu 1, zaručuje a prohlašuje, že příslušné zdravotnické prostředky vyhovují ustanovením, která se na ně vztahují z tohoto nařízení.

3.

Systém jakosti.

3.1. Výrobce předkládá písemnou žádost notifikované osobě o posouzení (vyhodnocení a schválení) jeho systému jakosti; žádost musí obsahovat

3.1.1. jméno, popřípadě jména a příjmení výrobce, adresu jeho bydliště a místa podnikání, jestliže výrobcem je fyzická osoba žijící v zahraničí, jméno, popřípadě jména a příjmení, adresu trvalého pobytu výrobce, jestliže má trvalý pobyt v České republice; obchodní firmu nebo název a adresu sídla, jde-li o právnickou osobu; v obou případech včetně adres výrobních míst, pro která platí systém jakosti,

3.1.2. odpovídající informace o zdravotnickém prostředku nebo o kategorii zdravotnických prostředků, pro které postup platí,

3.1.3. písemné prohlášení, že u jiné notifikované osoby nebyla podána další žádost pro tentýž systém jakosti vztahující se ke stejnému zdravotnickému prostředku,

3.1.4. dokumentaci systému jakosti,

3.1.5. záruku výrobce plnit závazky vyplývající ze schváleného systému jakosti,

3.1.6. záruku výrobce udržovat systém jakosti v přiměřeném a účinném stavu,

3.1.7. záruku výrobce, že zavede a bude aktualizovat systematický postup vyhodnocování zkušeností získaných o zdravotnických prostředcích v poprodejní fázi od uživatelů, popřípadě od jiných osob přicházejících do styku se zdravotnickými prostředky a v návaznosti na tuto činnost provádět odpovídající nápravná opatření, zejména oznamovat vznik nežádoucí příhody podle zákona o zdravotnických prostředcích, 30) ihned jakmile se o ní dozví.

3.2. Uplatňovaný systém jakosti musí zajistit, že zdravotnické prostředky odpovídají ustanovením tohoto nařízení, a to v každém stadiu od jejich návrhu až po jejich výstupní kontrolu.	Prvky, požadavky a opatření učiněná výrobcem pro jím uplatňovaný systém jakosti musí být systematicky a řádně dokumentovány formou písemně vypracovaných programů a postupů, jako programy jakosti, plány jakosti, příručky jakosti a záznamy o jakosti.

Dokumentace systému jakosti musí obsahovat, zejména popis

3.2.1. cílů jakosti výrobce,

3.2.2. organizace provozovny, zejména3.2.2.1. organizačních struktur, zodpovědnosti vedoucích zaměstnanců a jejich pravomocí ve vztahu k jakosti návrhu a zhotovení zdravotnického prostředku,

3.2.2.2. metod sledování účinnosti systému jakosti, především jeho schopnosti dosáhnout požadované jakosti návrhu a vyrobeného zdravotnického prostředku, včetně kontroly těch zdravotnických prostředků, které požadované jakosti nedosáhnou (nebylo u nich dosaženo shody),

3.2.3. postupů pro sledování a ověřování návrhu zdravotnických prostředků, především3.2.3.1. všeobecný popis zdravotnického prostředku, včetně plánovaných variant,

3.2.3.2. specifikace návrhu, včetně norem, které budou použity, výsledků analýzy rizik a popis řešení přijatých ke splnění základních požadavků platných pro zdravotnické prostředky, jestliže harmonizované normy nejsou použity podle § 4 v plném rozsahu,

3.2.3.3. techniky řízení a ověřování návrhů, postupů a systematických opatření, používaných při navrhování zdravotnického prostředku,

3.2.3.4. důkazu, že zdravotnický prostředek, který je určen k použití ve spojení s jinými zdravotnickými prostředky, vyhovuje po připojení k takovým prostředkům, které mají charakteristiky specifikované výrobcem, základním požadavkům,

3.2.3.5. prohlášení, zda zdravotnický prostředek obsahuje nebo neobsahuje jako svou integrální součást látku nebo derivát z lidské krve podle bodu 7.4. přílohy č. 1, a údaje o provedených zkouškách v této souvislosti požadovaných k posouzení bezpečnosti, jakosti a užitečnosti této látky nebo derivátu z lidské krve s přihlédnutím k určenému účelu použití tohoto prostředku,

3.2.3.6. návrh označení a podle potřeby i návodu k použití,

3.2.3.7. klinické údaje získané podle zákona o zdravotnických prostředcích a přílohy č. 10 k tomuto nařízení,

3.2.4. techniky kontrol a zabezpečení jakosti ve stadiu výroby zdravotnického prostředku, zejména3.2.4.1. postupy a procedury, které budou použity především pro sterilizaci a prodej a další příslušné dokumenty,

3.2.4.2. postupy k identifikaci zdravotnického prostředku vypracované a aktualizované ve všech stadiích výroby na základě výkresů, specifikací a dalších odpovídajících dokumentů,

3.2.5. příslušné testy a zkoušky, které budou vykonány před výrobou, během výroby a po výrobě zdravotnických prostředků, jejich četnost a použitá zkušební zařízení; zpětně musí být možné přiměřeným způsobem zjistit správnost kalibrace zkušebních zařízení.

3.3. Notifikovaná osoba provádí audity systému jakosti za účelem zjištění, zda systém jakosti vyhovuje požadavkům uvedeným v bodu 3.2. této přílohy. Shoda s těmito požadavky se předpokládá u systémů jakosti, které používají odpovídající harmonizované normy. V týmu pověřeném hodnocením systému jakosti musí být alespoň jeden člen, který má zkušenosti s hodnocením příslušných technologií. Hodnotitelský postup zahrnuje prohlídku provozních prostor výrobce a v odůvodněných případech i kontrolu výrobních postupů v provozních prostorech dodavatelů výrobce, popřípadě jeho dalších smluvních stran.	Notifikovaná osoba oznámí výrobci po provedeném auditu systému jakosti jeho výsledek, který musí obsahovat závěry kontroly a odůvodněné zhodnocení.

3.4. Výrobce informuje notifikovanou osobu, která schválila systém jakosti o záměru, který podstatně mění systém jakosti nebo jím pokrytý okruh zdravotnických prostředků. Notifikovaná osoba zhodnotí navrhované změny, ověří, zda takto změněný systém jakosti ještě vyhovuje požadavkům uvedeným v bodu 3.2. této přílohy a své rozhodnutí, které musí obsahovat závěry kontroly a odůvodněné zhodnocení, oznámí výrobci.

4.

Přezkoumání návrhu zdravotnického prostředku.

4.1. Výrobce požádá, vedle svých úkolů podle bodu 3 této přílohy, notifikovanou osobu o přezkoumání dokumentace vztahující se k návrhu zdravotnického prostředku, který má výrobce v úmyslu vyrábět a který patří do kategorie zdravotnických prostředků podle bodu 3.1. této přílohy.

4.2. Žádost musí popisovat návrh a výrobu zdravotnického prostředku, který má výrobce v úmyslu vyrábět, včetně údajů o jeho účinnosti. K žádosti připojuje dokumenty, které umožní posoudit, zda zdravotnický prostředek splňuje požadavky podle bodu 3.2.3. této přílohy.

4.3. Notifikovaná osoba

4.3.1. přezkoumá žádost, a jestliže zdravotnický prostředek vyhovuje ustanovením tohoto nařízení, vydá žadateli certifikát ES přezkoumání návrhu,4.3.1.1. může požádat, podle svého uvážení, o doplnění žádosti dalšími zkouškami nebo důkazy, které jí umožní posoudit shodu zdravotnického prostředku s požadavky tohoto nařízení.

certifikát ES přezkoumání návrhu musí obsahovat závěry přezkoumání dokumentace uvedené v bodech 4.1., 4.2. a 4.3.1., popřípadě bodě 4.3.1.1., údaje potřebné k identifikaci schváleného návrhu zdravotnického prostředku, podmínky platnosti tohoto certifikátu, popřípadě popis určeného účelu použití,

4.3.2. u zdravotnických prostředků uvedených v bodě 7.4.1. přílohy č. 1 k tomuto nařízení projedná před přijetím rozhodnutí s příslušným úřadem členského státu Evropských společenství, v České republice s ústavem, v souladu se zvláštním právním předpisem, 26) ; hlediska uvedená v daném bodě notifikovaná osoba zohlední stanoviska obou stran a své konečné rozhodnutí sdělí příslušnému úřadu, kterého se záležitost týká, v České republice ústavu.

4.3.3. u zdravotnických prostředků uvedených v bodě 7.4.2. přílohy č. 1 k tomuto nařízení musí být k dokumentaci týkající se tohoto prostředku připojeno vědecké stanovisko EMEA, které notifikovaná osoba při svém rozhodování zohlední. Jestliže je vědecké stanovisko EMEA nepříznivé, nesmí notifikovaná osoba certifikát vydat; své konečné rozhodnutí sdělí EMEA.

4.4. Změny schváleného návrhu, které by mohly ovlivnit shodu se základními požadavky tohoto nařízení nebo podmínky předepsané pro použití zdravotnického prostředku, podléhají dodatečnému schválení notifikovanou osobou, která vydala certifikát ES přezkoumání návrhu. Vzhledem k uvedenému žadatel informuje notifikovanou osobu, která vydala certifikát ES přezkoumání návrhu, o všech změnách schváleného návrhu.	Uvedené dodatečné schválení návrhu vydává notifikovaná osoba jako dodatek k certifikátu ES přezkoumání návrhu.

5.

Dozor.

5.1. Cílem dozoru je zajistit, aby výrobce náležitě plnil závazky vyplývající ze schváleného systému jakosti.

5.2. Výrobce zmocňuje notifikovanou osobu k provádění nezbytných kontrol a poskytuje jí příslušné informace, zejména

5.2.1. dokumentaci systému jakosti,

5.2.2. údaje vyhrazené systémem jakosti pro oblast návrhu zdravotnického prostředku, především výsledky analýz, propočtů a zkoušek,

5.2.3. údaje vyhrazené systémem jakosti pro oblast výroby zdravotnického prostředku, především zprávy o kontrolách, zkouškách, kalibraci a o kvalifikaci příslušných zaměstnanců.

5.3. Notifikovaná osoba

5.3.1. provádí periodicky příslušné kontroly a hodnocení tak, aby se ujistila, že výrobce používá schválený systém jakosti a poskytuje výrobci hodnotící zprávu,

5.3.2. provádí, podle svého uvážení, u výrobce i předem neohlášené kontroly, při nichž je oprávněna v případě nezbytnosti provést nebo si vyžádat provedení zkoušky za účelem kontroly, zda systém jakosti je řádně činný.O provedené kontrole, popřípadě i o výsledku zkoušky, jestliže byla provedena, poskytuje výrobci zprávu.

6.

Administrativní opatření.

6.1. Výrobce uchovává po dobu nejméně 5 let po vyrobení posledního zdravotnického prostředku pro potřebu příslušných úřadů státní správy

6.1.1. písemné prohlášení o shodě,

6.1.2. dokumentaci systému jakosti,

6.1.3. dokumentaci změn podle bodu 3.4. této přílohy,

6.1.4. dokumentaci podle bodů 4.1. a 4.2. této přílohy,

6.1.5. certifikáty a jiné dokumenty notifikované osoby podle bodů 3.3., 4.3., 4.4. a 5.3. této přílohy.

6.2. Není-li ve státech Evropských společenství ustanoven výrobce ani jeho zplnomocněný zástupce, udržuje přístup k technické dokumentaci týkající se zdravotnických prostředků podléhajících postupu podle bodu 4 osoba, která uvádí zdravotnické prostředky na trh ve státech Evropských společenství podle přílohy č. 1 bodu 13.3.1. k tomuto nařízení.

7.

Použití pro zdravotnické prostředky tříd IIa a IIb. V souladu s § 9 odst. 2 a 3 lze tuto přílohu, s výjimkou bodu 4, použít pro zdravotnické prostředky tříd IIa a IIb.

8.

Po dokončení výroby každé šarže zdravotnických prostředků uvedených v § 2 odst. 2 písm. g) zákona o zdravotnických prostředcích uvědomí výrobce notifikovanou osobu o uvolnění šarže těchto prostředků a zašle jí certifikát týkající se uvolnění šarže derivátu z lidské krve použitého v tomto prostředku, vydaný příslušnou laboratoří určenou k tomuto účelu členským státem Evropských společenství, v České republice v souladu se zvláštním právním předpisem. 26)

Příl.3

ES PŘEZKOUŠENÍ TYPU

1.

ES přezkoušení typu zdravotnického prostředku je postup, kterým notifikovaná osoba zjišťuje a certifikuje, že reprezentativní vzorek posuzované výroby zdravotnických prostředků (dále jen "typ") splňuje příslušná ustanovení tohoto nařízení, která se na něj vztahují. Ve spojitosti s tím výrobce zaručuje a prohlašuje, že zdravotnické prostředky dodávané na trh odpovídají certifikovanému typu.

2.

Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce požádá notifikovanou osobu o přezkoušení typu zdravotnického prostředku; žádost obsahuje:

2.1. jméno, popřípadě jména a příjmení výrobce, adresu jeho bydliště a místa podnikání nebo adresu provozovny, jestliže výrobcem je fyzická osoba žijící v zahraničí, jméno, popřípadě jména a příjmení, adresu trvalého pobytu výrobce, jestliže má trvalý pobyt v České republice; obchodní firmu nebo název, sídlo a adresu provozovny, jde-li o právnickou osobu,

2.2. jméno, popřípadě jména a příjmení a adresu bydliště zplnomocněného zástupce, jde-li o fyzickou osobu; obchodní firmu nebo název a adresu sídla, jestliže podává žádost právnická osoba,

2.3. dokumentaci podle bodu 3 této přílohy, která je potřebná k posouzení shody typu s požadavky tohoto nařízení. Žadatel předá typ notifikované osobě, která si podle svého uvážení vyžádá další vzorky,

2.4. písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána jiné notifikované osobě.

3.

Dokumentace musí umožnit porozumění návrhu, výrobě a činnosti zdravotnického prostředku a musí obsahovat zejména

3.1. všeobecný popis typu, včetně zamýšlených variant,

3.2. konstrukční výkresy, připravované výrobní technologie, zvláště jde-li o sterilizaci a schémata součástí, podsestav a obvodů,

3.3. popisy a vysvětlivky nezbytné k porozumění konstrukčním výkresům, schématům a činnosti zdravotnického prostředku,

3.4. seznam norem podle § 4 odst. 2 , které byly použity v plném rozsahu nebo jen částečně, a popis řešení pro dosažení shody se základními požadavky v případě, že tyto normy nebyly v plném rozsahu použity,

3.5. výsledky konstrukčních výpočtů, analýzy rizik, výzkumu a technických zkoušek,

3.6. prohlášení, zda zdravotnický prostředek obsahuje či neobsahuje jako svou integrální součást látku nebo derivát z lidské krve podle bodu 7.4. přílohy č. 1 k tomuto nařízení, a údaje o zkouškách provedených v této souvislosti, požadovaných k posouzení bezpečnosti, jakosti a užitečnosti této látky nebo derivátu z lidské krve, s ohledem na určený účel použití zdravotnického prostředku,

3.7. klinické údaje podle přílohy č. 10 k tomuto nařízení,

3.8. návrh označení, a kde je to vhodné, návod k použití zdravotnického prostředku.

4.

Notifikovaná osoba

4.1. přezkoumá a zhodnotí dokumentaci a ověří, zda byl typ vyroben v souladu s touto dokumentací. O požadavcích, které jsou navrhovány v souladu s příslušnými harmonizovanými normami uvedenými v § 4 odst. 2, a o skutečnostech, které nejsou navrhovány podle těchto norem, pořídí záznam,

4.2. provede nebo nechá provést příslušné kontroly a zkoušky nezbytné k ověření, zda řešení přijatá výrobcem splňují požadavky uvedené v § 4 odst. 1 tohoto nařízení, a to v případě nepoužití norem uvedených v § 4 odst. 2. Jestliže pro určený účel použití má být zdravotnický prostředek spojen s jiným zdravotnickým prostředkem, popřípadě jinými zdravotnickými prostředky, musí být prokázáno, že systém nebo souprava jako celek vyhovuje základním požadavkům, jestliže je připojen k takovému prostředku nebo prostředkům, pokud má (mají) charakteristiky specifikované výrobcem,

4.3. provede nebo nechá provést příslušné kontroly nebo zkoušky nezbytné k ověření, zda výrobce skutečně použil odpovídající harmonizované normy, které zvolil,

4.4. dohodne se žadatelem místo, kde budou nezbytné kontroly a zkoušky prováděny,

4.5. vydá žadateli certifikát ES přezkoušení typu s příslušnými částmi dokumentace, jestliže typ splňuje ustanovení tohoto nařízení; kopie uchovává notifikovaná osoba. Certifikát ES přezkoušení typu musí obsahovat

4.5.1. jméno, popřípadě jména a příjmení výrobce, adresu jeho bydliště a místa podnikání, jestliže výrobcem je fyzická osoba žijící v zahraničí, jméno, popřípadě jména a příjmení, adresu trvalého pobytu výrobce, jestliže má trvalý pobyt v České republice; obchodní firmu nebo název, sídlo a adresu provozovny, jde-li o právnickou osobu,

4.5.2. závěry, kontroly, podmínky platnosti a údaje potřebné k identifikaci schváleného typu,

4.6. projedná, v případě zdravotnického prostředku uvedeného v

4.6.1. bodě 7.4.1. přílohy č. 1 k tomuto nařízení, před vydáním rozhodnutí postup s ústavem. Notifikovaná osoba při svém rozhodování zohlední výsledky tohoto projednání. Své konečné rozhodnutí sdělí ústavu,

4.6.2. bodě 7.4.2. přílohy č. 1 k tomuto nařízení, vědecké stanovisko EMEA, které musí být připojeno k dokumentaci týkající se uvedeného zdravotnického prostředku. Notifikovaná osoba při svém rozhodování stanovisko EMEA zohlední a své konečné stanovisko sdělí EMEA. Notifikovaná osoba nesmí vydat certifikát ES přezkoušení typu, pokud je vědecké stanovisko EMEA nepříznivé.

5.

Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce informuje notifikovanou osobu, která vydala certifikát ES přezkoušení typu o významné změně, kterou provede na schváleném zdravotnickém prostředku.

5.1. Notifikovaná osoba, která vydala certifikát ES přezkoušení typu, vydá dodatečně souhlas se změnou schváleného zdravotnického prostředku, a to pouze v případě, že tyto změny mohou ovlivnit shodu se základními požadavky nebo s podmínkami stanovenými pro použití zdravotnického prostředku. Uvedený dodatečný souhlas musí mít formu dodatku k původnímu certifikátu ES přezkoušení typu.

6.

Administrativní opatření.

6.1. Notifikované osoby mohou obdržet kopie certifikátů ES přezkoušení typu, popřípadě jejich dodatků; přílohy těchto certifikátů musí být dostupné jiným notifikovaným osobám na základě odůvodněné žádosti po předchozím informování výrobce.

6.2. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce uchovává s technickou dokumentací certifikáty ES přezkoušení typu a jejich dodatky po dobu nejméně 5 let po vyrobení posledního zdravotnického prostředku.

6.3. Jestliže výrobce nemá ve státech Evropských společenství ani v České republice zapsanou adresu svého bydliště a místa podnikání, jde-li o fyzickou osobu, nebo adresu sídla a název (obchodní firmu), je-li výrobcem právnická osoba, a nebyl stanoven zplnomocněný zástupce, udržuje přístup k technické dokumentaci zdravotnického prostředku osoba určená výrobcem podle § 13 odst. 3 .

Příl.4

ES OVĚŘOVÁNÍ

1.

ES ověřování je postup, kterým výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce zajišťuje a prohlašuje, že zdravotnické prostředky, které byly přezkoušeny notifikovanou osobou podle bodu 4 této přílohy, odpovídají typu popsanému v certifikátu ES přezkoušení typu a vyhovují ustanovením, která se na ně vztahují z tohoto nařízení.

2.

Postup výrobce.

Výrobce

2.1. provede nezbytná opatření, aby zajistil, že vyráběné zdravotnické prostředky odpovídají typu uvedenému v certifikátu ES přezkoušení typu a vyhovují požadavkům, které se na ně vztahují z tohoto nařízení,

2.2. připraví, před zahájením výroby, dokumenty vymezující

2.2.1. výrobní proces, zejména pokud jde o sterilizaci, jestliže je to nutné,

2.2.2. rutinní postupy s předběžnými opatřeními, která mají být zavedena k zajištění stejnorodosti výroby,

2.2.3. podle potřeby i soulad zdravotnických prostředků s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a s požadavky, které se na ně vztahují z tohoto nařízení,

2.3. připojí označení CE v souladu s § 5 a vypracuje písemné prohlášení o shodě,

2.4. zajišťuje a udržuje sterilitu při výrobě zdravotnických prostředků uváděných na trh ve sterilním stavu, za tím účelem postupuje kromě výše uvedeného i podle bodů 3 a 4 přílohy č. 5 k tomuto nařízení.

3.

Výrobce poskytuje záruku, že zavede a bude aktualizovat systematický postup získávání a vyhodnocování informací a zkušeností uživatelů s těmito jím vyrobenými zdravotnickými prostředky a v návaznosti na uvedenou činnost provádět odpovídající nutná opatření, zejména oznamovat vznik nežádoucích příhod, jakmile se o nich dozví.

4.

Notifikovaná osoba

4.1. provede odpovídající přezkoumání a zkoušky k ověření shody zdravotnického prostředku s požadavky tohoto nařízení podle rozhodnutí výrobce u

4.1.1. každého zdravotnického prostředku podle bodu 5 této přílohy nebo

4.1.2. zdravotnických prostředků vybraných statisticky podle bodu 6 této přílohy.

Uvedené kontroly neplatí pro hlediska výrobního postupu, která jsou určena pro zajištění sterility.

5.

Ověřování přezkoumáním a zkouškami každého zdravotnického prostředku.

Notifikovaná osoba

5.1. zkouší každý zdravotnický prostředek individuálně, za účelem ověření shody každého zdravotnického prostředku s typem uvedeným v certifikátu ES přezkoušení typu a s požadavky, které se na ně vztahují z tohoto nařízení. Notifikovaná osoba provádí odpovídající zkoušky stanovené v příslušné harmonizované normě (normách) a v případě potřeby provádí ekvivalentní zkoušky,

5.2. umístí nebo nechá umístit na každý schválený zdravotnický prostředek své identifikační číslo a s odvoláním na provedené zkoušky vypracuje písemný certifikát o shodě každého zdravotnického prostředku s typem uvedeným v certifikátu ES přezkoušení typu a s požadavky vyplývajícími pro ně z tohoto nařízení.

6.

Statistické ověřování.

6.1. Výrobce předloží zdravotnické prostředky vyrobené ve stejnorodých výrobních dávkách (šaržích).

6.2. Notifikovaná osoba odebere z každé výrobní dávky (šarže) náhodně vybraný vzorek, jednotlivé zdravotnické prostředky z tohoto vzorku zkoumá individuálně, přičemž postupuje podle bodu 5 této přílohy, popřípadě se jednotlivé zdravotnické prostředky podrobí ekvivalentním zkouškám k ověření shody těchto zdravotnických prostředků s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a s požadavky tohoto nařízení, které se na ně vztahují, za účelem stanovení, zda má být výrobní dávka (šarže) schválena, nebo neschválena.

6.3. Při statistické kontrole zdravotnických prostředků notifikovaná osoba vychází z vlastností odběrového systému, který zajišťuje mez jakosti odpovídající pravděpodobnosti převzetí 5 % s hodnotou neshody mezi 3 % a 7 %. Způsob odběru vzorků se stanoví podle harmonizovaných norem a se zřetelem ke specifické povaze kontrolovaných zdravotnických prostředků.

6.4. Jestliže notifikovaná osoba výrobní dávku (šarži) schválí, umístí nebo nechá umístit na každý zdravotnický prostředek své identifikační číslo a vypracuje písemný certifikát o shodě s odvoláním na provedené zkoušky. Všechny zdravotnické prostředky z výrobní dávky (šarže) mohou být uvedeny na trh s výjimkou zdravotnických prostředků ve vybraném vzorku, které byly shledány nevyhovujícími.	Jestliže notifikovaná osoba výrobní dávku (šarži) neschválí, učiní opatření, aby zabránila uvedení výrobní látky (šarže) na trh.

Notifikovaná osoba může pozastavit statistické ověřování, v případě častého neschválení výrobních dávek (šarží). Výrobce může umisťovat na zdravotnický prostředek identifikační číslo notifikované osoby na její odpovědnost již v průběhu výrobního procesu.

7.

Administrativní opatření.

Výrobce nebo jeho zmocněný zástupce uchovává a zpřístupňuje příslušným úřadům státní správy po dobu nejméně 5 let po vyrobení posledního zdravotnického prostředku

7.1. prohlášení o shodě,

7.2. dokumentaci uvedenou v bodu 2 této přílohy,

7.3. certifikáty uvedené v bodech 5.2. a 6.4. této přílohy, popřípadě

7.4. certifikát ES přezkoušení typu podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení.

8.

Použití u zdravotnických prostředků třídy IIa.

V souladu s § 9 odst. 2 lze tuto přílohu použít pro zdravotnické prostředky třídy IIa s tím, že odchylně od

8.1. bodů 1 a 2 této přílohy na základě prohlášení o shodě výrobce zajišťuje a prohlašuje, že zdravotnické prostředky třídy IIa jsou vyrobeny v souladu s technickou dokumentací podle bodu 3 přílohy č. 7 k tomuto nařízení a vyhovují požadavkům, které se na ně vztahují z tohoto nařízení,

8.2. bodů 1, 2, 5 a 6 této přílohy jsou ověření provedená notifikovanou osobou určena k potvrzení shody zdravotnických prostředků třídy IIa s technickou dokumentací podle bodu 3 přílohy č. 7 k tomuto nařízení.

9.

Použití pro zdravotnické prostředky uvedené v § 2 odst. 2 písm. g) zákona o zdravotnických prostředcích.

V případě ověřování podle bodu 5 této přílohy, po dokončení výroby každé šarže zdravotnických prostředků uvedených v § 2 odst. 2 písm. g) zákona o zdravotnických prostředcích, a v případě ověřování podle bodu 6 této přílohy výrobce uvědomí notifikovanou osobu o uvolnění této šarže zdravotnických prostředků a zašle jí úřední certifikát týkající se uvolnění šarže derivátu z lidské krve použitého ve zdravotnickém prostředku vydaný příslušnou laboratoří určenou k tomuto účelu členským státem Evropských společenství, v České republice v souladu se zvláštním právním předpisem. 26)

Příl.5

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

(Zabezpečení jakosti výroby)

1.

ES prohlášení o shodě (Zabezpečení jakosti výroby) je částí postupu, kterým výrobce plnící požadavky podle bodu 2.1. až 2.4. zaručuje a prohlašuje, že příslušné zdravotnické prostředky odpovídají typu popsanému v certifikátu ES přezkoušení typu a vyhovují ustanovením, která se na ně vztahují z tohoto nařízení.

2.

Výrobce

2.1. zajišťuje uplatňování systému jakosti schváleného pro výrobu příslušných zdravotnických prostředků,

2.2. provádí výstupní kontrolu podle bodu 3,

2.3. označuje zdravotnické prostředky v souladu s § 5 ,

2.4. vypracuje a uchovává písemné prohlášení o shodě, které musí zahrnovat příslušný počet identifikovaných vzorků vyrobených zdravotnických prostředků a

2.5. podléhá dozoru příslušné notifikované osoby podle bodu 4 této přílohy.

3.

Systém jakosti.

3.1. Výrobce

3.1.1. předkládá písemnou žádost notifikované osobě o posouzení (vyhodnocení a schválení) svého systému jakosti; žádost musí obsahovat3.1.1.1. jméno, popřípadě jména a příjmení výrobce, adresu jeho bydliště a místa podnikání, jestliže výrobcem je fyzická osoba žijící v zahraničí, jméno, popřípadě jména a příjmení, adresu trvalého pobytu výrobce, jestliže má trvalý pobyt v České republice; obchodní firmu nebo název, sídlo a adresu provozovny, jde-li o právnickou osobu,

3.1.1.2. významné informace o zdravotnickém prostředku nebo kategorii zdravotnických prostředků, pro které platí postup uvedený v bodu 1,

3.1.1.3. písemné prohlášení, že u jiné notifikované osoby nebyla podána žádost o posouzení systému jakosti výroby vztahující se ke stejnému zdravotnickému prostředku,

3.1.1.4. dokumentaci systému jakosti,

3.1.1.5. záruku výrobce plnit požadavky vyplývající ze schváleného systému jakosti,

3.1.1.6. záruku výrobce udržovat schválený systém jakosti v použitelném a účinném stavu,

3.1.1.7. v případě potřeby technickou dokumentaci schválených typů zdravotnických prostředků a kopii certifikátu ES přezkoušení typu,

3.1.1.8. záruku výrobce, že zavede a bude aktualizovat systematický postup získávání a vyhodnocování informací a zkušeností uživatelů s jím vyrobenými zdravotnickými prostředky a v návaznosti na uvedenou činnost provádět odpovídající nápravná opatření, zejména oznamovat vznik nežádoucích příhod, jakmile se o nich dozví.

3.2. Uplatnění systému jakosti musí zajistit, že vyrobené zdravotnické prostředky odpovídají typu popsanému v certifikátu ES přezkoušení typu.	Prvky, požadavky a ustanovení schválené výrobcem pro systém jakosti musí být systematicky a řádně dokumentovány v písemně vypracovaných zásadách a postupech. Tato dokumentace systému jakosti musí umožnit jednotný výklad koncepce jakosti zdravotnických prostředků a postupů, zejména programů jakosti, plánů jakosti, příruček jakosti a záznamů o jakosti.

Dokumentace systému jakosti musí obsahovat zejména popis

3.2.1. cílů jakosti u výrobce,

3.2.2. organizace výrobce, především

3.2.2.1. organizačních struktur, zodpovědnosti vedoucích zaměstnanců a jejich pravomocí ve vztahu k výrobě zdravotnických prostředků,

3.2.2.2. metod sledování účinnosti systému jakosti, zejména jeho schopnosti dosáhnout požadované jakosti zdravotnického prostředku, včetně kontroly zdravotnických prostředků, které požadované jakosti nedosáhnou,

3.2.3. techniky kontrol a zajištění jakosti zdravotnických prostředků ve stadiu jejich výroby, zejména3.2.3.1. postupy, které budou použity především pokud jde o sterilizaci, prodej a příslušné dokumenty,

3.2.3.2. postupy k identifikaci zdravotnického prostředku vypracované a aktualizované ke všem stadiím výroby na základě výkresů, specifikací a dalších odpovídajících dokumentů,

3.2.4. příslušné testy a zkoušky, které budou vykonány před výrobou, během výroby a po výrobě zdravotnických prostředků, jejich četnost a použitá zkušební zařízení; zpětně musí být možné přiměřeným způsobem zjistit správnost kalibrace zkušebních zařízení.

3.3. Notifikovaná osoba provádí audity systému jakosti za účelem zjištění, zda systém jakosti vyhovuje požadavkům uvedeným v bodu 3.2. této přílohy. Shoda s těmito požadavky se předpokládá u systémů jakosti, u kterých se používají odpovídající harmonizované normy. V týmu pověřeném hodnocením systému jakosti musí být alespoň jeden člen, který má zkušenosti s hodnocením příslušných technologií. Hodnotitelský postup zahrnuje prohlídku provozních prostor výrobce a v odůvodněných případech i kontrolu výrobních postupů v provozních prostorech dodavatelů výrobce, popřípadě jeho dalších smluvních stran.	Notifikovaná osoba oznámí výrobci, po provedeném auditu systému jakosti, jeho výsledek, který musí obsahovat závěry kontroly a odůvodněné zhodnocení.

3.4. Výrobce informuje notifikovanou osobu, která schválila systém jakosti, o záměru, který podstatně mění systém jakosti nebo jím pokrytý okruh zdravotnických prostředků. Notifikovaná osoba zhodnotí navrhované změny, ověří, zda takto změněný systém jakosti ještě vyhovuje požadavkům uvedeným v bodu 3.2. této přílohy a své rozhodnutí, které musí obsahovat závěry kontroly a odůvodněné zhodnocení, oznámí výrobci.

4.

Dozor.

4.1. Cílem dozoru je zajistit, aby výrobce náležitě plnil požadavky vyplývající ze schváleného systému jakosti.

4.2. Za účelem uvedeným v bodu 4.1. této přílohy výrobce zmocňuje notifikovanou osobu k provádění nezbytných kontrol a poskytuje jí příslušné informace, zejména

4.2.1. dokumentaci systému jakosti,

4.2.2. údaje vymezené systémem jakosti pro oblast výroby zdravotnických prostředků, především kontrolní zprávy, údaje o zkouškách, kalibraci a zprávy o kvalifikaci příslušných zaměstnanců.

4.3. Notifikovaná osoba provádí

4.3.1. periodicky příslušné kontroly a hodnocení tak, aby se ujistila, že výrobce používá schválený systém jakosti; výrobci poskytuje o provedené kontrole hodnotící zprávu,

4.3.2. podle svého uvážení u výrobce i předem neohlášené kontroly, při nichž v případě potřeby provede nebo nechá provést zkoušky za účelem kontroly, zda systém jakosti je řádně činný; o provedené kontrole, a o výsledku zkoušky, jestliže byla provedena, poskytuje výrobci písemnou zprávu.

5.

Administrativní opatření.

5.1. Výrobce uchovává a zpřístupňuje příslušným úřadům státní správy

5.1.1. prohlášení o shodě,

5.1.2. dokumentaci systému jakosti,

5.1.3. změny podle bodu 3.4. této přílohy,

5.1.4. technickou dokumentaci schválených typů a kopie certifikátů ES přezkoušení typu,

5.1.5. rozhodnutí a zprávy notifikované osoby podle bodů 3.4. a 4.3. této přílohy,

5.1.6. certifikát ES přezkoušení typu podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení, a to po dobu nejméně 5 let po vyrobení posledního zdravotnického prostředku.

6.

Použití pro zdravotnické prostředky třídy IIa.

6.1. V souladu s § 9 odst. 2 lze tuto přílohu použít pro zdravotnické prostředky třídy IIa s tím, že odchylně od bodů 1, 3.1. a 3.2. této přílohy výrobce na základě prohlášení o shodě zajišťuje a prohlašuje, že zdravotnické prostředky třídy IIa jsou vyrobeny ve shodě s technickou dokumentací podle bodu 3 přílohy č. 7 k tomuto nařízení a vyhovují požadavkům, které se na ně vztahují z tohoto nařízení.

7.

Po dokončení výroby každé šarže zdravotnických prostředků uvedených v § 9 odst. 2 zákona o zdravotnických prostředcích uvědomí výrobce notifikovanou osobu o uvolnění šarže těchto prostředků a zašle jí úřední certifikát týkající se uvolnění šarže derivátu z lidské krve použitého ve zdravotnickém prostředku, vydaný příslušnou laboratoří určenou k tomuto účelu členským státem Evropských společenství, v České republice v souladu se zvláštním právním předpisem. 26)

Příl.6

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

(Zabezpečení jakosti zdravotnického prostředku)

1.

ES prohlášení o shodě je součástí postupu, kterým výrobce plnící požadavky podle bodu 2 zaručuje a prohlašuje, že příslušné zdravotnické prostředky odpovídají typu uvedenému v certifikátu ES přezkoušení typu a vyhovují ustanovením, která se na ně vztahují z tohoto nařízení.

2.

Výrobce

2.1. zajišťuje uplatňování systému jakosti schváleného pro výstupní kontrolu a zkoušení zdravotnických prostředků podle bodu 3,

2.2. zajišťuje a udržuje sterilitu při výrobě zdravotnických prostředků uváděných na trh ve sterilním stavu, za tím účelem postupuje podle přílohy č. 5 bodů 3 a 4 k tomuto nařízení,

2.3. označuje zdravotnické prostředky v souladu s § 5 a k označení připojuje identifikační číslo notifikované osoby, která plní úkoly podle této přílohy,

2.4. vypracuje a uchovává písemné prohlášení o shodě, které musí zahrnovat počet identifikovaných vzorků vyrobených zdravotnických prostředků,

2.5. podléhá dozoru příslušné notifikované osoby podle bodu 4 této přílohy.

3.

Systém jakosti.

3.1. Výrobce

3.1.1. předkládá písemnou žádost notifikované osobě o posouzení (vyhodnocení a schválení) svého systému jakosti; žádost musí obsahovat3.1.1.1. jméno, popřípadě jména a příjmení výrobce, adresu jeho bydliště a místa podnikání, jestliže výrobcem je fyzická osoba žijící v zahraničí, jméno, popřípadě jména a příjmení, adresu trvalého pobytu výrobce, jestliže má trvalý pobyt v České republice; obchodní firmu nebo název, sídlo a adresu provozovny, jde-li o právnickou osobu,

3.1.1.2. potřebné informace o zdravotnickém prostředku nebo o kategorii zdravotnických prostředků, pro které platí postup uvedený v bodu 1,

3.1.1.3. písemné prohlášení, že u jiné notifikované osoby nebyla podána žádost o posouzení systému jakosti pro stejné zdravotnické prostředky,

3.1.1.4. dokumentaci systému jakosti,

3.1.1.5. záruku výrobce plnit požadavky vyplývající ze schváleného systému jakosti,

3.1.1.6. záruku výrobce udržovat schválený systém jakosti na odpovídající a efektivní úrovni,

3.1.1.7. v případě potřeby technickou dokumentaci schválených typů a kopii certifikátu ES přezkoušení typu,

3.1.1.8. záruku výrobce, že zavede a bude aktualizovat systematický postup získávání a vyhodnocování informací a zkušeností uživatelů s těmito jím vyrobenými zdravotnickými prostředky a v návaznosti na uvedenou činnost provádět odpovídající nápravná opatření, zejména oznamovat vznik nežádoucích příhod, jakmile se o nich dozví.

3.2. Výrobce v rámci tohoto systému jakosti

3.2.1. přezkoumá každý zdravotnický prostředek nebo reprezentativní vzorek z každé výrobní dávky (šarže),

3.2.2. provede příslušné zkoušky stanovené v odpovídající harmonizované normě (normách), popřípadě ekvivalentní zkoušky, aby se ujistil, že zdravotnické prostředky odpovídají typu popsanému v certifikátu ES přezkoušení typu a vyhovují ustanovením, která se na ně vztahují z tohoto nařízení,

3.2.3. systematicky a řádně dokumentuje prvky, požadavky a ustanovení jím přijaté; formou písemných opatření, postupů a pokynů tato dokumentace musí umožnit jednotný výklad programu jakosti, plánu jakosti, příruček jakosti a záznamů o jakosti. Tato dokumentace musí zahrnovat zejména odpovídající popis3.2.3.1. cílů jakosti u výrobce,

3.2.3.2. organizačních struktur, odpovědnosti a pravomoci vedoucích zaměstnanců z hlediska jakosti výroby,

3.2.3.3. přezkoumání a zkoušek zdravotnických prostředků po jejich vyrobení; zpětně musí být možné přiměřeným způsobem zjistit správnost kalibrace zkušebních zařízení,

3.2.3.4. metod sledování účinnosti systému jakosti,

3.2.3.5. záznamů o jakosti, především kontrolních zpráv, zpráv o zkouškách a kalibraci a o kvalifikaci příslušných zaměstnanců.

Uvedené kontroly neplatí pro oblasti výrobního procesu určené k zajištění sterility.

3.3. Notifikovaná osoba

3.3.1. provádí audity systému jakosti u výrobce s cílem zjistit, zda tento systém vyhovuje požadavkům podle bodu 3.2. této přílohy, shodu s těmito požadavky předpokládá u systémů jakosti, ve kterých se používají harmonizované normy.V týmu pověřeném hodnocením systému jakosti musí být alespoň jeden člen, který má zkušenosti s hodnocením příslušných technologií. Hodnotitelský postup zahrnuje kontrolu provozních prostor výrobce a v odůvodněných případech i kontrolu výrobních postupů v provozních prostorech dodavatelů výrobce. Notifikovaná osoba oznámí výrobci po provedeném auditu systému jakosti jeho výsledek (rozhodnutí), který musí obsahovat závěry kontroly a odůvodněné zhodnocení.

3.4. Výrobce informuje notifikovanou osobu, která schválila systém jakosti, o záměru podstatně změnit tento systém. Notifikovaná osoba zhodnotí navrhované změny a ověří, zda takto změněný systém jakosti ještě vyhovuje požadavkům uvedeným v bodu 3.2. této přílohy a oznámí své rozhodnutí výrobci; toto rozhodnutí musí obsahovat závěry kontroly a odůvodněné zhodnocení.

4.

Dozor.

4.1. Cílem dozoru je zajistit, aby výrobce náležitě plnil požadavky vyplývající ze schváleného systému jakosti.

4.2. Za účelem uvedeným v bodu 4.1. této přílohy výrobce

4.2.1. umožňuje notifikované osobě přístup do kontrolních, zkušebních a skladovacích prostorů, které používá v rámci výroby zdravotnických prostředků,

4.2.2. poskytuje notifikované osobě příslušné informace, zejména4.2.2.1. dokumentaci systému jakosti,

4.2.2.2. technickou dokumentaci,

4.2.2.3. záznamy o jakosti, především kontrolní zprávy, údaje o zkouškách a kalibraci a o kvalifikaci příslušných zaměstnanců.

4.3. Notifikovaná osoba

4.3.1. provádí periodicky příslušné kontroly a hodnocení tak, aby se ujistila, že výrobce používá schválený systém jakosti a

4.3.2. poskytuje výrobci hodnotící zprávu.

4.4. Notifikovaná osoba provádí u výrobce podle svého uvážení i předem neohlášené kontroly, při nichž v případě potřeby provede nebo si vyžádá provedení zkoušky za účelem kontroly, zda systém jakosti je řádně činný a výroba zdravotnických prostředků odpovídá požadavkům, které se na ně vztahují z tohoto nařízení.	Při těchto kontrolách se ověřuje odpovídající vzorek vyrobených zdravotnických prostředků odebraný u výrobce notifikovanou osobou a provedou se příslušné zkoušky podle odpovídajících harmonizovaných norem nebo se provádí ekvivalentní zkoušky. Jestliže se neshoduje jeden nebo více vzorků, učiní notifikovaná osoba příslušná opatření. Notifikovaná osoba poskytne výrobci zprávu o kontrole a jestliže byly provedeny zkoušky i zkušební zprávu.

5.

Administrativní opatření.

5.1. Výrobce uchovává a zpřístupňuje pro potřebu příslušných úřadů státní správy po dobu nejméně 5 let po vyrobení posledního zdravotnického prostředku

5.1.1. prohlášení o shodě, 5.1.2. technickou dokumentaci schválených typů zdravotnických prostředků a kopii certifikátu ES přezkoušení typu,

5.1.3. změny podle bodu 3.4. této přílohy,

5.1.4. rozhodnutí a zprávy notifikované osoby podle bodů 3.3. a 3.4. této přílohy a bodů 4.3. a 4.4. této přílohy,

5.1.5. podle okolností certifikát podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení.

6.

Použití pro zdravotnické prostředky třídy IIa.

V souladu s § 9 odst. 2 lze tuto přílohu použít pro zdravotnické prostředky třídy IIa s tím, že odchylně od bodu 1, 3.1. a 3.2. této přílohy k tomuto nařízení výrobce na základě prohlášení o shodě zajišťuje a prohlašuje, že zdravotnické prostředky třídy IIa jsou vyrobeny ve shodě s technickou dokumentací podle bodu 3 přílohy č. 7 k tomuto nařízení a vyhovují požadavkům, které se na ně vztahují z tohoto nařízení.

Příl.7

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

1.

ES prohlášení o shodě je postup, kterým výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce plnící požadavky podle bodu 2 této přílohy a v případě zdravotnických prostředků uváděných na trh ve sterilním stavu a zdravotnických prostředků s měřicí funkcí požadavky podle bodu 5 této přílohy, zaručuje a prohlašuje, že zdravotnické prostředky vyhovují ustanovením, která se na ně vztahují z tohoto nařízení.

2.

Výrobce připraví technickou dokumentaci podle bodu 3 této přílohy. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce uchovává a zpřístupňuje tuto dokumentaci, včetně prohlášení o shodě, příslušným úřadům státní správy pro kontrolní účely po dobu nejméně 5 let po vyrobení posledního zdravotnického prostředku. Není-li ve státech Evropských společenství ustanoven výrobce ani jeho zplnomocněný zástupce, udržuje přístup k technické dokumentaci osoba, která uvádí zdravotnický prostředek na trh ve státech Evropských společenství.

3.

Technická dokumentace musí umožnit hodnocení shody zdravotnického prostředku s požadavky tohoto nařízení; tato dokumentace musí obsahovat zejména

3.1. všeobecný popis typu, včetně zamýšlených variant,

3.2. konstrukční výkresy, připravované výrobní technologie a schémata částí, podsestav, popřípadě obvodů,

3.3. popisy a vysvětlení nezbytné k porozumění výše uvedeným výkresům, schématům a funkci zdravotnického prostředku,

3.4. výsledky analýzy rizik a seznam harmonizovaných norem, které byly úplně nebo částečně použity, a popisy řešení schválených pro splnění požadavků uvedených v § 4 odst. 1 , pokud harmonizované normy nebyly použity v plném rozsahu,

3.5. popis použitých metod sterilizace u zdravotnických prostředků uváděných na trh ve sterilním stavu,

3.6. výsledky zejména konstrukčních výpočtů a provedených kontrol; jestliže ke splnění určeného účelu použití má být zdravotnický prostředek spojen s jiným zdravotnickým prostředkem, popřípadě s jinými zdravotnickými prostředky, musí být prokázáno, že zdravotnický prostředek vyhovuje požadavkům uvedeným v § 4 odst. 1 při spojení se zdravotnickým prostředkem nebo jinými zdravotnickými prostředky, který má (mají) charakteristiky specifikované výrobcem,

3.7. zkušební zprávy, popřípadě klinické údaje získané podle zákona o zdravotnických prostředcích, popřípadě přílohy č. 10 k tomuto nařízení a

3.8. označení zdravotnického prostředku a návod k jeho použití v českém jazyce.

4.

Výrobce zavede a aktualizuje systematický postup vyhodnocování informací a zkušeností uživatelů s jím vyrobenými zdravotnickými prostředky a v návaznosti na uvedenou činnost provádí odpovídající nápravná opatření, zejména oznamuje vznik nežádoucích příhod podle zákona o zdravotnických prostředcích, jakmile se o ní dozví.

5.

U zdravotnických prostředků uváděných na trh ve sterilním stavu a u zdravotnických prostředků třídy I s měřicí funkcí výrobce dodržuje kromě ustanovení této přílohy i jeden z postupů podle příloh č. 4, 5 nebo 6 k tomuto nařízení. Použití uvedených příloh a opatření notifikované osoby se omezuje u zdravotnických prostředků

5.1. uváděných na trh ve sterilním stavu pouze na výrobní hlediska, která se dotýkají zajišťování a udržování sterilních podmínek,

5.2. s měřicí funkcí pouze na výrobní hlediska, která souvisejí se shodou těchto prostředků s metrologickými požadavky, přičemž lze použít ustanovení bodu 6.1. této přílohy.

6.

Použití pro prostředky třídy IIa.

6.1. V souladu s § 9 odst. 2 lze tuto přílohu použít pro zdravotnické prostředky třídy IIa s tím, že

6.1.1. při použití této přílohy ve spojení s postupem podle příloh č. 4, 5 nebo 6 k tomuto nařízení tvoří prohlášení o shodě podle uvedených příloh jediné prohlášení o shodě. V tomto prohlášení, které vychází z této přílohy, výrobce zaručuje a prohlašuje, že návrh zdravotnického prostředku vyhovuje ustanovením, která se na něj vztahují z tohoto nařízení.

Příl.8

PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDCÍCH PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

1.

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce vyhotoví o zakázkových zdravotnických prostředcích nebo o zdravotnických prostředcích určených pro klinické zkoušky prohlášení.

2.

Prohlášení uvedené v bodě 1 této přílohy musí obsahovat

2.1. u zakázkových zdravotnických prostředků

2.1.1. údaje umožňující identifikaci příslušného zdravotnického prostředku,

2.1.2. prohlášení, že tento zdravotnický prostředek je určen výlučně pro určitého pacienta spolu s uvedením jeho příjmení,

2.1.3. jméno, popřípadě jména a příjmení lékaře nebo jiné pověřené osoby, která vypracovala předpis tohoto zdravotnického prostředku a název nebo obchodní firmu osoby oprávněné poskytovat zdravotní péči podle zvláštních právních předpisů, 31)

2.1.4. jednotlivé charakteristiky tohoto zdravotnického prostředku podle specifikace v příslušném lékařském předpisu,

2.1.5. prohlášení, že tento zdravotnický prostředek vyhovuje základním požadavkům, popřípadě údaje, které z těchto základních požadavků nejsou zcela splněny včetně odůvodnění,

2.2. u zdravotnických prostředků určených ke klinickým zkouškám podle zákona o zdravotnických prostředcích a přílohy č. 10 k tomuto nařízení

2.2.1. údaje umožňující identifikaci tohoto prostředku, 2.2.2. plán klinických zkoušek obsahující zejména účel, vědecké, technické nebo medicínské důvody, rozsah a počet těchto prostředků zahrnutých do plánu klinických zkoušek,

2.2.3. stanovisko příslušné etické komise včetně podrobných údajů spojených s tímto stanoviskem,

2.2.4. jméno a příjmení osoby, která zadává provedení klinické zkoušky a jméno a příjmení lékaře nebo jiné pověřené osoby, která prakticky provádí klinickou zkoušku; na tyto osoby se vztahují povinnosti a odpovědnost uvedené v § 8 až 16 zákona o zdravotnických prostředcích,

2.2.5. místo, datum zahájení a plánovaná doba trvání klinických zkoušek,

2.2.6. prohlášení, že příslušný zdravotnický prostředek vyhovuje základním požadavkům, s výjimkou hledisek, které jsou předmětem klinických zkoušek a že s ohledem na tato hlediska byla učiněna předběžná opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti pacienta.

3.

Výrobce zpřístupňuje příslušným úřadům státní správy

3.1. u zakázkového zdravotnického prostředku dokumentaci umožňující porozumět návrhu, výrobě a účinnosti (včetně očekávané účinnosti) tohoto prostředku za účelem zhodnocení jeho shody s požadavky tohoto nařízení; dále výrobce učiní nezbytná opatření, aby jeho výrobní proces produkoval zakázkové zdravotnické prostředky v souladu s dokumentací uvedenou v části věty před středníkem,

3.2. u zdravotnického prostředku určeného ke klinickým zkouškám dokumentaci, která musí obsahovat

3.2.1. všeobecný popis tohoto prostředku,

3.2.2. konstrukční výkresy, předpokládané výrobní technologie, zejména pokud jde o sterilizaci, dále výkresy částí, podsestav a obvodů,

3.2.3. popisy a vysvětlení nezbytné k porozumění výše uvedeným výkresům, schématům a činnosti tohoto prostředku,

3.2.4. výsledky analýzy rizik, seznam částečně nebo plně použitých harmonizovaných norem a popis řešení přijatých pro splnění základních požadavků, jestliže tyto normy nebyly použity,

3.2.5. výsledky konstrukčních výpočtů, provedených kontrol, technických zkoušek, popřípadě dalších opatření;

výrobce učiní nezbytná opatření, aby jeho výrobní proces produkoval zdravotnické prostředky, které odpovídají dokumentaci uvedené v bodu 3.1. Výrobce zajistí hodnocení účinnosti těchto opatření, v případě nutnosti pomocí auditu.

4.

Informace obsažené v prohlášeních podle této přílohy uchovává osoba, která prohlášení vydává po dobu nejméně 5 let.

Příl.9

KLASIFIKAČNÍ PRAVIDLA

I.

VYSVĚTLIVKY

1.

Seznam vysvětlivek pro klasifikační pravidla:

1.1. trvání

1.1.1. "trvání přechodné" znamená nepřetržité použití zdravotnického prostředku po dobu kratší než 60 minut,

1.1.2. "trvání krátkodobé" znamená nepřetržité použití zdravotnického prostředku po dobu kratší než 30 dnů,

1.1.3. "trvání dlouhodobé" znamená nepřetržité použití zdravotnického prostředku po dobu delší než 30 dnů,

1.2. invazivní prostředky

1.2.1. "tělní otvor" znamená přirozený otvor v těle, včetně vnějšího povrchu oční bulvy nebo trvalý, uměle vytvořený otvor,

1.2.2. "invazivní zdravotnický prostředek" znamená zdravotnický prostředek, který zcela nebo zčásti proniká do těla tělním otvorem nebo povrchem těla,

1.2.3. "chirurgicky invazivní zdravotnický prostředek" znamená invazivní zdravotnický prostředek, který proniká do těla jeho povrchem pomocí chirurgického zásahu nebo v souvislosti s ním.Pro účely tohoto nařízení se na zdravotnické prostředky, které nejsou vymezeny podle předchozí věty a které pronikají do těla jinak, než vytvořeným otvorem, pohlíží jako na chirurgicky invazivní zdravotnické prostředky,

1.2.4. "implantabilní zdravotnický prostředek" znamená zdravotnický prostředek, který má být zcela zaveden do lidského těla nebo má nahradit epiteliální povrch nebo povrch oka chirurgickým zákrokem, po němž má zůstat na místě; za implantabilní zdravotnický prostředek se rovněž považuje zdravotnický prostředek, který má být chirurgickým zákrokem částečně zaveden do lidského těla a po zákroku v něm zůstat alespoň 30 dní,

1.3. "chirurgický nástroj pro opakované použití" znamená nástroj určený k chirurgickému řezání, vrtání, řezání pilkou, škrabání, seškrabávání, svorkování, odtahování, spínání a podobným postupům, který není spojen s aktivním zdravotnickým prostředkem a může být po provedení příslušných postupů znovu použit,

1.4. "aktivní zdravotnický prostředek" znamená zdravotnický prostředek, jehož činnost závisí na zdroji elektrické nebo jiné energie, která není přímo vytvářena lidským tělem nebo gravitací a který působí prostřednictvím přeměny této energie. Zdravotnické prostředky určené k přenosu energie nebo látek mezi aktivním zdravotnickým prostředkem a pacientem bez jakékoliv významné změny se za aktivní zdravotnický prostředek nepovažují,

1.5. "aktivní terapeutické zařízení" znamená aktivní zdravotnický prostředek použitý samostatně nebo v kombinaci s dalšími zdravotnickými prostředky k podpoře, změně, náhradě, úpravě nebo obnovení biologických funkcí nebo struktur za účelem léčby nebo zmírnění nemoci, poranění nebo zdravotního postižení,

1.6. "aktivní diagnostický zdravotnický prostředek" znamená aktivní zdravotnický prostředek použitý samostatně nebo v kombinaci s dalšími zdravotnickými prostředky k dodávání informací pro diagnostikování, monitorování, zjišťování nebo léčbu fyziologických stavů, stavu zdraví, nemocí nebo vrozených vad,

1.7. "centrální oběhový systém" znamená pro účely tohoto nařízení cévy arteriae pulmonales, aorta ascendens, arteriae coronariae, arteria carotis communis, arteria carotis externa, arteria carotis interna, arteriae cerebrales, truncus brachicephalicus, venae cordis, venae pulmonales, vena cava superior a vena cava inferior,

1.8. "centrální nervový systém" znamená pro účely tohoto nařízení mozek, mozkové pleny a páteřní míchu.

II.

PROVÁDĚCÍ PRAVIDLA

2.

Prováděcí pravidla.

2.1. Klasifikační pravidla se řídí určeným účelem použití zdravotnických prostředků.

2.2. Jestliže je zdravotnický prostředek určen k použití v kombinaci s jiným zdravotnickým prostředkem, uplatní se klasifikační pravidla pro každý zdravotnický prostředek samostatně.	Příslušenství se klasifikuje samostatně (odděleně od zdravotnického prostředku, se kterým se používá).

2.3. Programové vybavení, které řídí nebo ovlivňuje použití zdravotnického prostředku, patří do stejné třídy jako tento zdravotnický prostředek.

2.4. Není-li zdravotnický prostředek určen výhradně nebo z principu k použití pro určitou část těla, posuzuje se a je klasifikován podle zásady nejkritičtějšího určeného účelu použití.

2.5. Platí-li pro klasifikaci zdravotnického prostředku několik pravidel vycházejících z účinnosti tohoto prostředku a určeného účelu použití stanovených výrobcem, použijí se nejpřísnější pravidla ve vyšší klasifikační třídě.

III.

KLASIFIKACE

Pro klasifikaci druhů zdravotnických prostředků se používají dále uvedená pravidla:

1.

Neinvazivní zdravotnické prostředky.

1.1. Pravidlo 1.	Neinvazivní zdravotnické prostředky patří do třídy I, pokud se na ně nevztahuje některé z dalších pravidel.

1.2. Pravidlo 2.	Neinvazivní zdravotnické prostředky určené pro odvádění nebo shromažďování krve, tělních tekutin nebo tkání, tekutin nebo plynů pro případnou infúzi, podávání nebo zavádění do těla, patří do třídy IIa, jestliže

1.1.2. mohou být připojeny k aktivnímu zdravotnickému prostředku třídy IIa nebo vyšší třídy,

1.2.2. jsou určeny pro odvádění nebo shromažďování krve nebo jiných tělních tekutin nebo pro uchovávání orgánů, částí orgánů nebo tělesných tkání.

Ve všech ostatních případech patří do třídy I.

1.3. Pravidlo 3.	Neinvazivní zdravotnické prostředky určené pro měnění biologického nebo chemického složení krve, jiných tělních tekutin nebo jiných tekutin určených pro infúzi do těla patří do třídy IIb; pokud však léčba spočívá ve filtraci, odstředění či výměně plynu nebo tepla, patří do třídy IIa.

1.4. Pravidlo 4.	Neinvazivní zdravotnické prostředky, které přicházejí do styku s poraněnou kůží patří do

1.4.1. třídy I, jestliže jsou určeny k použití jako mechanická překážka, ke kompresi nebo k absorpci výpotků,

1.4.2. třídy IIb, jestliže jsou určeny z principu k použití u ran, při kterých byla porušena dermis a mohou mít pouze sekundární terapeutický účinek,

1.4.3. třídy IIa v ostatních případech, včetně zdravotnických prostředků z principu určených k ošetření mikroprostředí rány.

2.

Invazivní zdravotnické prostředky.

2.1. Pravidlo 5.	Invazivní zdravotnické prostředky, vztahující se k tělním otvorům, které nejsou chirurgicky invazivními zdravotnickými prostředky a nejsou určeny k připojení k aktivnímu zdravotnickému prostředku, patří do

2.1.1. třídy I, jestliže jsou určeny k přechodnému použití,

2.1.2. třídy IIa, jestliže jsou určeny ke krátkodobému použití, s výjimkou použití v ústní dutině až po hltan, ve zvukovodu až po ušní bubínek nebo v nosní dutině, kdy patří do třídy I,

2.1.3. třídy IIb, jestliže jsou určeny k dlouhodobému použití, s výjimkou použití v ústní dutině až po hltan, ve zvukovodu až po ušní bubínek nebo v nosní dutině a není pravděpodobná jejich absorpce sliznicí, kdy patří do třídy IIa.

Invazivní zdravotnické prostředky, které se vztahují k tělním otvorům a které nejsou chirurgicky invazivními zdravotnickými prostředky a jsou určené ke spojení s aktivním zdravotnickým prostředkem třídy IIa nebo vyšší, patří do třídy IIa.

2.2. Pravidlo 6.	Chirurgicky invazivní zdravotnické prostředky pro přechodné použití patří do třídy IIa, jestliže nejsou

2.2.1. specificky určeny pro diagnostikování, monitorování nebo napravování vad srdce nebo centrálního oběhového systému přímým stykem s těmito částmi těla, kdy patří do třídy III,

2.2.2. chirurgickými nástroji pro opakované použití, kdy patří do třídy I,

2.2.3. určeny k dodávání energie ve formě ionizujícího záření, kdy patří do třídy IIb,

2.2.4. určeny k vyvolání biologického účinku nebo k částečné či plné absorpci, kdy patří do třídy IIb,

2.2.5. určeny k podávání léčiv pomocí dávkovacího systému, postupem z hlediska způsobu aplikace potenciálně nebezpečným, kdy patří do třídy IIb.

2.3. Pravidlo 7.	Chirurgicky invazivní zdravotnické prostředky pro krátkodobé použití patří do třídy IIa, jestliže nejsou určeny

2.3.1. specificky pro diagnostikování, monitorování nebo napravování vad srdce nebo centrálního oběhového systému přímým dotykem s těmito částmi těla, kdy patří do třídy III,

2.3.2. specificky pro použití v přímém dotyku s centrálním nervovým systémem, kdy patří do třídy III,

2.3.3. k dodávání energie ve formě ionizujícího záření, kdy patří do třídy IIb,

2.3.4. k vyvolání biologického účinku nebo k částečné či plné absorpci, kdy patří do třídy III,

2.3.5. k uskutečnění chemické změny v těle, s výjimkou zdravotnických prostředků umístěných v zubech, nebo k podávání léčiv, kdy patří do třídy IIb.

2.4. Pravidlo 8.	Implantabilní a dlouhodobě chirurgicky invazivní zdravotnické prostředky patří do třídy IIb, jestliže nejsou určeny k

2.4.1. umístění v zubech, kdy patří do třídy IIa,

2.4.2. použití v přímém dotyku se srdcem, s centrálním oběhovým nebo centrálním nervovým systémem, kdy patří do třídy III,

2.4.3. vyvolání biologického účinku nebo k částečné či plné absorpci, kdy patří do třídy III,

2.4.4. uskutečnění chemické změny v těle s výjimkou zdravotnických prostředků umístěných v zubech, nebo k podávání léčiv, kdy patří do třídy III.

3.

Dodatečná pravidla pro aktivní zdravotnické prostředky.

3.1. Pravidlo 9.

3.1.1. Aktivní terapeutické zdravotnické prostředky určené k podávání nebo výměně energie patří do třídy IIa, jestliže nejsou jejich charakteristiky takové, že s přihlédnutím k povaze, hustotě a místu aplikace energie mohou energii do lidského těla nebo z těla předávat nebo vyměňovat potenciálně nebezpečným způsobem, kdy patří do třídy IIb.

3.1.2. Aktivní zdravotnické prostředky určené k řízení nebo monitorování účinnosti aktivních terapeutických zdravotnických prostředků třídy IIb nebo určené přímo k ovlivňování účinnosti takových zdravotnických prostředků patří do třídy IIb.

3.2. Pravidlo 10.	Aktivní zdravotnické prostředky určené pro diagnostiku patří do třídy IIa, jestliže jsou určeny k

3.2.1. podávání energie, která je lidským tělem absorbována, s výjimkou zdravotnických prostředků používaných k osvětlení pacientova těla ve viditelném spektru,

3.2.2. zobrazení in vivo distribuce radiofarmak,

3.2.3. přímé diagnostice nebo monitorování životně důležitých fyziologických procesů, pokud nejsou specificky určeny k monitorování životně důležitých fyziologických parametrů, kde povaha změn je taková, že by mohlo dojít k bezprostřednímu ohrožení pacienta (například změny srdečního výkonu, dýchání, činnosti centrální nervové soustavy), kdy patří do třídy IIb.Aktivní zdravotnické prostředky určené k emitování ionizujícího záření a určené pro diagnostickou a terapeutickou intervenční radiologii, včetně zdravotnických prostředků, které řídí nebo monitorují takové zdravotnické prostředky či přímo ovlivňují jejich účinnost, patří do třídy IIb.

3.3. Pravidlo 11.	Aktivní zdravotnické prostředky určené k podávání léčiv, tělních tekutin nebo jiných látek do těla nebo odstraňování léčiv, tělních tekutin nebo jiných látek z těla patří do třídy IIa, pokud se tak nečiní způsobem, který je potenciálně nebezpečný s přihlédnutím k povaze používaných látek, částí těla a ke způsobu aplikace, kdy patří do třídy IIb.

3.4. Pravidlo 12.	Ostatní aktivní zdravotnické prostředky patří do třídy I.

4.

Zvláštní pravidla.

4.1. Pravidlo 13.

4.1.1. Zdravotnické prostředky obsahující jako integrální část látku, která při samostatném použití může být považována za léčivo a která může působit na lidské tělo účinkem doplňujícím účinek zdravotnického prostředku, patří do třídy III.

4.1.2. Zdravotnické prostředky, které obsahují jako svou integrální součást derivát z lidské krve patří do třídy III.

4.2. Pravidlo 14.	Zdravotnické prostředky používané pro antikoncepci nebo k prevenci přenosu sexuálně přenosných chorob patří do třídy IIb, jestliže nejsou implantabilními nebo dlouhodobě invazivními zdravotnickými prostředky, kdy patří do třídy III.

4.3. Pravidlo 15.	Zdravotnické prostředky specificky určené k použití při dezinfekci, čištění, oplachování, popřípadě hydrataci kontaktních čoček, patří do třídy IIb.

Zdravotnické prostředky specificky určené k použití při dezinfekci zdravotnických prostředků patří do třídy IIa. Toto pravidlo neplatí pro výrobky určené k fyzickému čištění zdravotnických prostředků, které nejsou kontaktními čočkami.

4.4. Pravidlo 16.	Neaktivní zdravotnické prostředky specificky určené pro záznam diagnostických rentgenových zobrazení patří do třídy IIa.

4.5. Pravidlo 17.	Zdravotnické prostředky vyrobené s použitím zvířecích tkání nebo jejich neživých derivátů patří do třídy III, s výjimkou zdravotnických prostředků, které jsou určeny pouze ke styku s neporušenou kůží.

5.

Pravidlo 18.	Odchylně od jiných pravidel patří krevní vaky do třídy IIb.

6.

Pravidlo 19.	Odchylně od jiných pravidel patří prsní implantáty do třídy III.

Příl.10

BLIŽŠÍ INFORMACE KE KLINICKÉMU HODNOCENÍ A KLINICKÝM ZKOUŠKÁM

1.

Obecná ustanovení.

1.1. Klinické hodnocení a klinické zkoušky upravuje § 8 až 14 zákona o zdravotnických prostředcích.

1.2. Potvrzení shody s požadavky, které se týkají charakteristik a účinnosti podle přílohy č. 1 bodů 1 a 3 k tomuto nařízení za normálních podmínek použití zdravotnického prostředku a hodnocení nežádoucích vedlejších účinků, zejména v případě implantabilních zdravotnických prostředků a zdravotnických prostředků třídy III, vychází z klinických údajů.

1.3. Při posuzování přiměřenosti klinických údajů, se zřetelem k příslušným harmonizovaným normám, se vychází z § 8 odst. 2 zákona o zdravotnických prostředcích.

2.

Klinické zkoušky musí

2.1. být prováděny v souladu s Helsinskou deklarací přijatou 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 v Helsinkách ve Finsku, změněnou a doplněnou 29. Světovým lékařským shromážděním v Tokiu v roce 1975, 35. Světovým lékařským shromážděním v Benátkách v roce 1983 a 41. Světovým lékařským shromážděním v Hong Kongu v roce 1989, v Somerset Westu v Jihoafrické republice v roce 1996 a v Edinburgu v roce 2000 a Úmluvou na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny. Tento požadavek se vztahuje na klinické zkoušky, a to od první úvahy o jejich potřebě a oprávněnosti až po zveřejnění výsledků,

2.2. být provedeny za okolností podobných normálním podmínkám použití zdravotnického prostředku a

2.3. zahrnovat příslušné charakteristiky zdravotnického prostředku včetně charakteristik týkajících se bezpečnosti a výkonu zdravotnického prostředku a jeho vlivu na pacienty.

3.

Po ukončení klinického hodnocení nebo klinických zkoušek se zpracovává závěrečná písemná zpráva v souladu s § 12 odst. 1 písm. e) a odst. 2 písm. c) zákona o zdravotnických prostředcích.

Příl.11

KRITÉRIA, KTERÁ MUSÍ SPLŇOVAT NOTIFIKOVANÉ OSOBY

Úřad uděluje autorizaci za předpokladu splnění následujících podmínek a požadavků

1.

notifikovaná osoba a fyzické osoby, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy, a zaměstnanci notifikované osoby, kteří jsou zodpovědní za hodnotící a ověřovací činnosti uvedené v přílohách č. 2 až 6 k tomuto nařízení (dále jen "hodnocení a ověřování"), nesmějí

1.1. být autorem návrhu zdravotnického prostředku, jeho výrobcem, distributorem ani osobou provádějící údržbu, opravy, seřizování a kontroly zdravotnických prostředků nebo poskytovatelem 32) těchto prostředků,

1.2. být zplnomocněným zástupcem osoby uvedené v bodu 1,

1.3. podílet se přímo na návrhu, konstrukci, prodeji a udržování zdravotnických prostředků ani zastupovat strany zúčastněné na těchto činnostech; možnost výměny technických informací mezi výrobcem a notifikovanou osobou není předchozí částí věty dotčena,

2.

notifikovaná osoba a její zaměstnanci provádějí hodnocení a ověřování na soudobé úrovni vědy a techniky, s odpovídající odborností a způsobilostí v oblasti zdravotnických prostředků, zodpovědností, objektivitou a za okolností, které nemohou ovlivnit jejich úsudek nebo výsledky kontrolní činnosti, zejména které vylučují vliv osob, majících zájem na výsledcích hodnocení a ověřování,

3.

notifikovaná osoba

3.1. musí být schopná vykonat úkoly, které jsou jí určeny podle jedné z příloh č. 2 až 6 k tomuto nařízení a vykonat další úkoly, pro které byla notifikována, a to buď sama nebo smluvně je nechat provést na svou zodpovědnost osobou, kterou za tímto účelem sjedná. Předpokladem je, že notifikovaná osoba bude mít k dispozici dostatečné vědecké personální zázemí s dostatečnými zkušenostmi a znalostmi potřebnými k posouzení bezpečnosti, účinnosti a vhodnosti zdravotnických prostředků pro používání při poskytování zdravotní péče, pro které byla notifikována, s ohledem na požadavky vyplývající z tohoto nařízení, zejména z přílohy č. 1 k tomuto nařízení,

3.2. musí mít přístup k vybavení nezbytnému k provedení požadovaného ověření,

3.3. při smluvním zajištění úkolů spojených s hodnocením a ověřováním se musí nejprve ujistit, že sjednaná jiná osoba vyhovuje ustanovením tohoto nařízení zejména této přílohy; pro potřebu příslušných úřadů státní správy uchovává dokumenty o kvalifikaci sjednané osoby a údaje o její činnosti vykonané podle tohoto nařízení,

4.

notifikovaná osoba musí

4.1. být řádně odborně zapracována pro všechny hodnotící a ověřovací postupy, pro které je ustanovena,

4.2. být obeznámena s kontrolní činností, kterou provádí a musí mít odpovídající zkušenosti s těmito činnostmi,

4.3. být schopna vypracovat příslušné certifikáty, záznamy a zprávy prokazující, že kontroly byly provedeny,

4.4. zaručovat nestrannost hodnocení a ověřování,

5.

nezávislost notifikované osoby musí být zaručena; její odměny (platy) nesmějí být závislé na počtu provedených kontrol ani na jejich výsledcích,

6.

notifikovaná osoba je povinna v souladu se zvláštním právním předpisem uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, 33)

7.

povinnost osob uvedených v návětí v bodu 1 zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvídají při činnosti notifikované osoby stanoví zvláštní právní předpis. 34)

Příl.12

1.

ANALÝZA RIZIK A ŘÍZENÍ RIZIK

1.1. Výrobce pro zdravotnické prostředky uvedené v § 1 písm. b)

1.1.1. provádí analýzu rizik a řízení rizik,

1.1.2. odůvodňuje své rozhodnutí použít předmětné tkáně nebo deriváty zvířecího původu k výrobě těchto zdravotnických prostředků s tím, že zevrubně uvede druhy zvířat a tkání, které mají být použity, a

1.1.3. zohledňuje očekávaný klinický přínos, potenciální zbytkové riziko a vhodná náhradní řešení.

1.2. Postup posouzení	Výrobce za účelem zajištění vysoké úrovně ochrany pacientů nebo uživatelů

1.2.1. užívá u zdravotnických prostředků vyrobených za použití tkání nebo derivátů zvířecího původu podle bodu 1.1.2. vhodných a dobře dokumentovaných strategií analýzy rizik a řízení rizik, přičemž vezme v úvahu všechny významné aspekty týkající se TSE,

1.2.2. identifikuje nebezpečí spojené s dotyčnými tkáněmi nebo deriváty,

1.2.3. zakládá dokumentaci o opatřeních přijatých k minimalizaci rizika přenosu a k prokázání přijatelnosti zbytkových rizik spojených se zdravotnickým prostředkem vyrobeným za použití takové tkáně nebo derivátu,

1.2.4. zohledňuje určený účel použití, 35)

1.2.5. analyzuje, hodnotí a zpracovává všechny faktory uvedené v bodech 1.2.6. až 1.2.14. této přílohy, na kombinaci těchto opatření závisí bezpečnost zdravotnického prostředku ve smyslu jeho potenciálu přenosu přenosných původců; zejména má na zřeteli1.2.5.1. výběr výchozích materiálů (tkání nebo derivátů, které jsou považovány za vhodné vzhledem k jejich potenciální kontaminaci přenosnými původci), přičemž se bere v úvahu jejich další zpracování,

1.2.5.2. uplatnění výrobních postupů k odstranění přenosných původců z tkání nebo derivátů z kontrolovaných zdrojů nebo k jejich deaktivování,

1.2.5.4. stanoviska přijatá příslušnými vědeckými výbory, popřípadě stanoviska Výboru pro hromadně vyráběné léčivé přípravky publikovaná v Úředním věstníku Evropské unie,

1.2.5.5. nutnost zohlednění vlastností zdravotnického prostředku a jeho určený účel použití.

1.2.6. Zvířata jako zdroj materiáluRiziko TSE závisí na druhu a plemenu (rase) zvířat a na povaze výchozí tkáně. Protože se infekčnost TSE během inkubační doby několika let akumuluje, považuje se použití mladých zdravých zvířat jako zdroje materiálu za faktor snižující riziko. Riziková zvířata jako zvířata uhynulá nebo nuceně utracená; zvířata s podezřením na TSE musí být vyloučena.

1.2.7. Geografický původ1.2.7.1. Až do vytvoření klasifikace zemí na základě stavu BSE podle práva Evropských společenství, 36) se při posuzování rizika země původu použije geografické riziko BSE (Geographical BSE Risk), které se považuje za kvalitativní indikátor pravděpodobnosti výskytu jednoho či více kusů skotu infikovaných BSE, pre-klinicky i klinicky, v určitém časovém bodě v dané zemi. Stupeň infekce, tam, kde je výskyt potvrzen, se udává podle následující tabulky.

----------------------------------------------------------

Stupeň    Výskyt    jednoho    či    více    kusů    skotu   klinicky   či

pre-klinicky     infikovaných     původcem     BSE,     na

geografickém   území   /   v   zemi

----------------------------------------------------------

I       Vysoce   nepravděpodobný

----------------------------------------------------------

II       Nepravděpodobný,   avšak   nikoli   vyloučený

----------------------------------------------------------

III       Pravděpodobný,    ale   nepotvrzený    nebo   potvrzený   na

nižším   stupni

----------------------------------------------------------

IV       Potvrzený,   na   vyšším   stupni

----------------------------------------------------------

1.2.7.2. Určité faktory ovlivňují geografické riziko infekce BSE spojené s používáním surových tkání nebo derivátů z jednotlivých zemí. Tyto faktory jsou definovány v mezinárodním dokumentu. 37)

1.2.7.3. Vědecký řídící výbor provádí posouzení geografického rizika BSE v členských státech Evropských společenství a v některých třetích zemích; toto posouzení bude zahrnovat všechny země, které požádaly o kategorizaci stavu BSE při zohlednění hlavních faktorů uvedených v mezinárodním dokumentu.

1.2.8. Povaha výchozí tkáněVýrobce

1.2.8.1. bere v úvahu klasifikaci nebezpečí vztahujících se k různým typům výchozí tkáně; výběr tkáně zvířecího původu musí podléhat kontrole a individuální veterinární inspekci, poražená zvířata musí být označena jako vhodná pro lidskou spotřebu,

1.2.8.2. zajistí vyloučení jakéhokoli rizika křížené kontaminace během porážky zvířete,

1.2.8.3. nesmí použít žádné tkáně nebo deriváty zvířecího původu klasifikované jako potenciálně vysoce TSE-infekční, pokud není použití těchto materiálů ve výjimečných případech nezbytné,

1.2.8.4. zohlední významné přínosy pro pacienta a neexistenci jakékoli alternativní výchozí tkáně,

1.2.8.5. použije ustanovení příslušných předpisů Evropských společenství. 38)

1.2.9. Ovce a kozyPodle současných znalostí na základě titrů přenosných původců v tkáních, tělních tekutinách přirozeně infikovaných ovcí a koz s klinickou klusavkou (scrapie) byla stanovena klasifikace infekčnosti v tkáních pro ovce a kozy 39) ; klasifikace bude případně přezkoumávána v návaznosti na nové vědecké důkazy. 40)

1.2.10. SkotSpecifikované rizikové materiály uvedené v seznamu příslušného nařízení Evropského společenství 41) se považují za potenciálně vysoce TSE - infekční.

1.2.11. Deaktivace nebo odstranění přenosných původcůVýrobce

1.2.11.1. provádí kontrolu původu materiálu u zdravotnických prostředků, v nichž nemůže proběhnout proces deaktivace/eliminace, aniž by u nich došlo k nepřijatelné degradaci,

1.2.11.2. prohlašuje a podává důkazy v příslušné dokumentaci, že výrobními procesy lze odstranit nebo deaktivovat přenosné původce, a to na základě prohlášení. K odůvodnění deaktivačních/eliminačních faktorů deaktivace či eliminace mohou být použity důležité informace získané na základě rešerše a analýzy příslušné vědecké literatury, pokud jsou specifické procesy uvedené v literatuře srovnatelné s těmi, které jsou použity pro daný prostředek. Tyto rešerše a analýzy by měly zahrnout také dostupná vědecká stanoviska případně přijatá Vědeckým výborem EU. Tato stanoviska se považují za reference v případech, kdy existují rozdílné názory,

1.2.11.3. vytváří specifickou vědeckou deaktivační, popřípadě eliminační studii, pokud z rešerše odborné literatury nevyplyne dostatečné odůvodnění, přičemž musí zohlednit

1.2.11.3.1. identifikované nebezpečí související s tkání,

1.2.11.3.2. identifikaci příslušných modelových činitelů,

1.2.11.3.3. odůvodnění výběru jednotlivých kombinací modelových činitelů,

1.2.11.3.4. identifikaci etapy zvolené k odstranění, popřípadě deaktivaci přenosných původců,

1.2.11.3.5. výpočet redukčních faktorů.V konečné zprávě musí být uvedeny výrobní parametry a limity kritické pro účinnost procesů deaktivace nebo eliminace.

Používají se dokumentované postupy za účelem zajištění, že se během rutinní výroby zdravotnických prostředků užívají validované výrobní parametry.

1.2.12. Množství výchozích tkání nebo derivátů zvířecího původu nezbytných k výrobě jedné jednotky zdravotnického prostředku Výrobce1.2.12.1. zhodnotí, jaké množství surových tkání nebo derivátů je nezbytné pro výrobu jedné jednotky zdravotnického prostředku,

1.2.12.2. posoudí, pokud je součástí výroby zdravotnického prostředku purifikační proces, zda může případně vést ke koncentraci přenosných původců přítomných ve výchozích tkáních nebo derivátech zvířecího původu.

1.2.13. Tkáně nebo deriváty zvířecího původu, které přicházejí do styku s uživateli Výrobce1.2.13.1. zohledňuje

1.2.13.1.1. množství tkání nebo derivátů zvířecího původu,

1.2.13.1.2. kontaktní plochu, její povrch, typ (například kůže, sliznice, mozek) a stav (například zdravá, nebo poškozená),

1.2.13.1.3. typ tkání nebo derivátů přicházejících do styku s uživateli, a

1.2.13.1.4. předpokládanou dobu styku zdravotnického prostředku s tělem (včetně bioresorpčního účinku),

1.2.13.2. bere v úvahu počet zdravotnických prostředků, které mohou být použity v daném postupu.

1.2.14. Cesta podáníVýrobce bere v úvahu cestu podání doporučenou v informaci o výrobku, od nejvyššího rizika k nejnižšímu.

1.3. Přezkoumání posouzení	Výrobce

1.3.1. zavádí a udržuje systematický postup pro přezkoumání informací získaných o zdravotnickém prostředku nebo podobných prostředcích; v povýrobní fázi tyto informace hodnotí za účelem stanovení jejich případné důležitosti pro bezpečnost zdravotnického prostředku, zejména pokud je1.3.1.1. odhaleno dříve nezjištěné nebezpečí,

1.3.1.2. předpokládané riziko vycházející z nějakého nebezpečí dále nepřijatelné,

1.3.1.3. původní posouzení z nějakého důvodu neplatné.

Pokud platí některý z výše uvedených bodů, bude na výsledky hodnocení brán ohled v procesu řízení rizik,

1.3.3. přezkoumá příslušná opatření řízení rizik pro zdravotnický prostředek (včetně odůvodnění volby tkáně nebo derivátu zvířecího původu),

1.3.4. znovu hodnotí a odůvodní účinnost dříve provedených opatření kontroly rizik, pokud je možné, že se změnilo zbytkové riziko nebo jeho přijatelnost; výsledky tohoto hodnocení musí být zadokumentovány.

2.

HODNOCENÍ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ TŘÍDY III NOTIFIKOVANÝMI OSOBAMI

2.1. Výrobce

2.1.1. poskytuje notifikované osobě významné informace za účelem zhodnocení aktuální strategie analýzy rizika a řízení rizik,

2.1.2. zašle notifikované osobě jakoukoli novou informaci o riziku TSE, kterou získá a která je pro zdravotnický prostředek důležitá,

2.1.3. předkládá notifikované osobě k dodatečnému schválení návrh jakékoli změny ve vztahu k procesu výběru, odběru, manipulace a deaktivace, popřípadě eliminace, která by mohla změnit výsledek dokumentací řízení rizik, a to před jejím provedením.

2.2. Notifikovaná osoba

2.2.1. hodnotí aktuální strategii analýzy rizika a řízení rizik na základě informací získaných od výrobce podle bodu 2.1.,

2.2.2. dodatečně hodnotí, popřípadě schvaluje změny podle bodu 2.1.3.

Příl.13

Formulář pro registraci osob (právnických nebo fyzických) Form for Registration Persons (of Juristic or Physical)

-----------------------------------------------------------------

Příslušný   úřad   (Ministerstvo   zdravotnictví)   /   Competent

authority   (Ministry   of   Health)

-----------------------------------------------------------------

0100   Kód   příslušného   úřadu   /   Code   of   competent   authority

CZ/CA01

-----------------------------------------------------------------

0110   Název   příslušného   úřadu   /   Name   of   competent   authority

Ministerstvo   zdravotnictví   /   Ministry   of   Health

-----------------------------------------------------------------

0120   Kód   státu   /   Country   code     0130     Kód   kraje   /   Region   code

CZ                                  CZ0112

-----------------------------------------------------------------

0140   Obec   /   City                  0150     PSČ   /   Postal   code

Praha   2                             128   01

-----------------------------------------------------------------

0160   Ulice,   číslo   domu   /          0165     Číslo   poštovní   schránky   /

Street,   house   number                P.O.   box    81

Palackého   náměstí   4

-----------------------------------------------------------------

0170   Telefon   /   Telephone          0180     Fax   /   Fax   number

number

224   972   409,   224   972   754            224   916   002

-----------------------------------------------------------------

0190   E-Mail

far@mzcr.cz

-----------------------------------------------------------------

Ohlášení   registrace   (před

zahájením   činnosti)

Notification   (before

starting   activity)

-----------------------------------------------------------------

0200   Datum   registrace   u           0210     Registrační   číslo   /

příslušného   úřadu                  Registration   number2)

Date   of   registration   at

competent   authority1)

-----------------------------------------------------------------

0220   -   První   registrace   /   Initial   registration

-   Hlášení   změny   /   Notification   of   change3)

-   Odvolání   registrace   (např.   při   ukončení   činnosti

organizace)   /   Withdrawal   of   registration

-----------------------------------------------------------------

0230   Dřívější   registrační   číslo   (u   změny   nebo   odvolání)3)

Previous   registration   number   in   notification   of   change   or

withdrawal

Ohlašovatel   /   Reported   by

-----------------------------------------------------------------

0240   -   Výrobce   zdravotnických   prostředků   /   Manufacturer   of

medical   devices

-   Zplnomocněný   zástupce   /   Authorized   representative

-   Osoba,   která   sestavuje   zdravotnické   prostředky,   aby   je

uvedla   na   trh   jako   systém   nebo   soupravu   /   The   person

who   combines   medical   devices   with   the   aim   of   placing

them   on   the   market   as   a   system   or   procedure   pack

-   Výrobce   zakázkového   zdravotnického   prostředku   /

Manufacturer   of   custom-made   device

-   Osoba   provádějící   sterilizaci   zdravotnických   prostředků

nebo   souprav   /   The   person   who   sterilizer   of   medical

devices,   systems,   or   procedure   packs

-   Osoba   pověřená   uvedením   na   trh,   včetně   distributora   /

The   person   who   responsible   for   placing   on   the   market

including   distributor

-   Osoba   provádějící   servis   /   The   person   who   service

provider

-----------------------------------------------------------------

Identifikace   registrované   právnické   nebo   fyzické   osoby   /

Identification   of   juristic   or   physical   person4)

-----------------------------------------------------------------

0250   Kód   osoby   /   Code   of   person5)

-----------------------------------------------------------------

0260   Jméno   osoby,   plné   /   Name   of   person,   long

-----------------------------------------------------------------

0265   Jméno   osoby,   zkrácené   /   Name   of   person,   short

-----------------------------------------------------------------

0270   Kód   státu   /   Country          0280     Kód   kraje   /   Region   code7)

code6)

-----------------------------------------------------------------

0290   Obec   /   City                  0300     PSČ   /   Postal   code

-----------------------------------------------------------------

0310   Ulice,   číslo   domu   /          0315     Číslo   poštovní   schránky   /

Street,   house   number                P.O.   box

Kontaktní   místo   /   Contact

point

-----------------------------------------------------------------

0320   Jméno   odpovědné   fyzické      0330     Telefon   /   Telephone

osoby   /   Name   of                     number

responsible   physical

person

-----------------------------------------------------------------

0340   Fax   /   Fax   number             0350     E-Mail

-----------------------------------------------------------------

0360   Druh   a   rozsah   vykonávané   činnosti   /   Type   and   extent   of

activity

-----------------------------------------------------------------

0370   Datum   zahájení   činnosti   /   Date   of   start   of   activity

-----------------------------------------------------------------

0380   Údaje   o   oprávnění,   na   jehož   základě   se   činnost   provádí   /

Data   of   concession   to   activity

Identifikace   osoby   podávající   hlášení   /   Identification   of

reporting   person8)

-----------------------------------------------------------------

0400   Kód   osoby   podávající   hlášení   /   Code   of   reporting   person5)

-----------------------------------------------------------------

0410   Jméno   osoby,   plné   /   Name   of   person,   long

-----------------------------------------------------------------

0420   Kód   státu   /   Country          0430     Kód   kraje   /   Region   code7)

code6)

-----------------------------------------------------------------

0440   Obec   /   City                  0445     PSČ   /   Postal   code

-----------------------------------------------------------------

0450   Ulice,   číslo   domu   /          0455     Číslo   poštovní   schránky   /

Street,   house   number                P.O.   box

Vyplnil:   /   Filled   in   by:

-----------------------------------------------------------------

0460   Jméno   odpovědné   fyzické      0470     Telefon   /   Telephone

osoby   /   Name   of                    number

responsible   physical

person

-----------------------------------------------------------------

0480   Fax   /   Fax   number             0490     E-Mail

-----------------------------------------------------------------

Čestně   prohlašuji,   že   uvedené   informace   jsou   správné   a   pravdivé.

I   affirm   that   the    information   given   above   is   correct    to   the   best

of   my   knowledge.

Obec   .......................       Datum   ....................

City                               Date

Jméno,   příjmení   Podpis   a   razítko

Name,   surname   Signature   and   stamp

Poznámky   a   jiná   sdělení:   /   Notes   and   other   information:9)

-----------------------------------------------------------------

Procesní   poznámky   /   Processing   notes

Vyplní   příslušný   úřad   /   To   be   filled   in   only   by   competent

authority

-----------------------------------------------------------------

0900   Datum   doručení   příslušnému   úřadu   /   Date   of   delivery   to

competent   authority1)

-----------------------------------------------------------------

0910   Jméno   odpovědné   fyzické      0920     Telefon   /   Telephone

osoby   /   Name   of                     number

responsible   physical

person

-----------------------------------------------------------------

0930   Datum   předání   Ústavu   zdravotnických   informací   a

statistiky   /   Data   of   delivery   to   Institute   of   Health

Information   and   Statistics1)

-----------------------------------------------------------------

Pokyny   k   vyplnění   formuláře   podle   §   14.

Za   každou    činnost   uvedenou   v    položce   0240   musí    osoby   podávající

hlášení   vyplnit   samostatný   formulář.

Notes   on   completing   the    Obligatory   registration   form   according   to

§   14.

For    each   activity    stated   in    item   0240    the   notifying   of   persons

must   fill   in   a   separate   form.

1)   Rok,   měsíc,   den   /   Year,   month,   day

2)   Bude   vydáno    příslušným   úřadem.   Skládá    se   z   dvoumístného    kódu

země   podle    ISO   3166,   lomítka,   kódu    úřadu,   lomítka   a   vnitřního

registračního      čísla     (nnn..)      určeného     úřadem:     např.:

CZ/CA01/nnn...

2)   To    be   assigned    by   the    competent   authority.    Composed   of    the

two-letter   country    code   of   ISO    3166   followed   by    a   slash,   the

code    of    the    competent    authority,    a    slash    and   an   internal

registration   number,   e.g.:   CZ/CA01/nnn...

3)   Při   každém    hlášení   změny   je    nutno   zaškrtnout   značku    "Hlášení

změny".    Mimo    změnu    položek    0250    a    0260    (jméno   osoby)   lze

aktualizovat   všechny   ostatní.   Pokud   vznikne   potřeba   aktualizace

položek    0250     a    0260    je    nutno     vyplnit    novou    registraci

ohlašovatele    a   původní    registraci   ukončit.    Uvádějí   se    pouze

změněné   položky   a   u   položek,   které   se   vypouštějí   bez   náhrady   se

uvede   text   "vypustit".   Při    hlášení   změny   a   odvolání   registrace

musí   být   uvedeno   "Dřívější   registrační   číslo".

3)   "Notification    of    change"    must    be    marked    for    all   types   of

reported   changes.   Besides   change   of   item   0250   and   0260   (name   of

person)   all   other    items   may   be   updated.   If    items   0250   or   0260

should   be   updated    it   is   necessary   to   fill    in   new   registration

form    of   announcer    and    terminate    old   registration.    Only   the

changed   items   are    filled   in;   in   items   which    should   be   deleted

fill   in   the    text   "vypustit".   In   case   change    or   withdrawal   the

"Previous   registration   number"   must   be   given.

4)   Vyplňuje    osoba,   která    má   povinnost    podle   zákona    č.   123/2000

Sb.,   v   platném   znění   a   v   souladu   s   §   14.

4)   Is   to   be    filled   in   by   person   with    obligation   according   to   Act

No.   123/2000   Coll.   as   amended   and   according   to   §   14.

5)   Skládá    se    z    dvoumístného    kódu    státu    (ISO    3166)    a    údaje

identifikující   výrobce   nebo   zplnomocněného   zástupce.

5)   This   code   is   always   composed    of   the   two-letter   country   code   of

ISO    3166    and    the    identity    of    manufacturer    or    authorized

representative.

6)   Používejte   kódy    států   podle   ISO    3166,   např.:   Česká    republika

CZ.

6)   Please    use   the    country   codes    for   the    different   acc.    to   ISO

3166,   e.g.   for   Czech   Republic:   CZ.

AT   Rakousko   /   Austria

BE   Belgie   /   Belgium

CH   Švýcarsko   /   Switzerland

CZ   Česká   republika   /   Czech   Republic

DE   Německo   /   Germany

DK   Dánsko   /   Denmark

ES   Španělsko   /   Spain

FI   Finsko   /   Finland

FR   Francie   /   France

GB   Velká   Británie   /   United   Kingdom

GR   Řecko   /   Greece

IE   Irsko   /   Ireland

IS   Island   /   Iceland

IT   Itálie   /   Italy

LI   Lichtenštejnsko   /   Liechtenstein

LU   Lucembursko   /   Luxembourg

NL   Nizozemí   /   Netherlands

NO   Norsko   /   Norway

PT   Portugalsko   /   Portugal

SE   Švédsko   /   Sweden

SK   Slovensko   /   Slovakia

7)   Používejte    kódy   krajů    podle   Opatření    ČSÚ   ze    dne   27.4.1999,

částka   33/1999   Sb.,   v   platném   znění   (pouze   pro   české   výrobce).

7)   Please   use   the   region   codes   prescribed   by   CSO   Disposition   from

27.4.1999,     part    33/1999     Coll.,    as     amended    (for    Czech

manufacturers   only).

8)   Tento   oddíl    se   vyplňuje   jen   v    případě,   že   registrovaná   osoba

není   totožná   s   ohlašovatelem,   který   registraci   hlásí.

8)   This    part    is    filled    in    only    if    registered    of   person   is

different   from   reporting   subject.

9)   Použijte    zvláštní    list,    jestliže    je    to    zapotřebí.    /   Use

additional   sheet   if   necessary.

10)   V   příloze   použijte    další   listy   podle   potřeby    k   soupisu   všech

Vámi     distribuovaných     zdravotnických     prostředků,     včetně

zdravotnických     prostředků,    u     kterých    provádíte     servis,

s   výjimkou    zdravotnických    prostředků    určených    pro   klinické

zkoušky.

10)   Use   additional   sheef   of   annex   if   necessary   for   the   list   of   all

medical    devices    supplied    or    serviced,    except    for   medical

devices   intended   for   clinical   investigation.

Seznam   zdravotnických   prostředků,   s   výjimkou   zdravotnických

prostředků   určených   pro   klinické   zkoušky,   uváděných   na   trh

v   České   republice

Vyplní   každý   ohlašovatel   při    registraci   a   následně   aktualizuje   1x

ročně   (pokud   došlo   ke   změně)

List   of    medical   devices   except    for   medical   devices    intended   for

clinical   investigation    placed   on   market   in    the   Czech   Republic   To

be   filled    in   by   person    at   the   time    of   registration   and    updated

every   year   (if   changes   occurred)

+----+------------------------------------------------------------+

|0990|   Kódy    skupiny    zdravotnických    prostředků    podle   UMDNS   nebo|

|      |   GMDN   (zápis    po   řádcích).   Při   aktualizaci    se   uvádějí   pouze|

|      |   kódy   nově    ohlašovaných   ZP.   Pokud    chce   ohlašovatel   některý|

|      |   ZP   zrušit,   uvede   před   kódem   ZP   znak   "x".10)                  |

|      |                                                              |

|      |   Code   of   medical   devices   by    UMDNS   or   GMDN   (write   in   lines).|

|      |   In   updating   only   codes    new   notification   of   medical   devices|

|      |   are   filled   in.   The   announcer,    if   some   MD   is   withdrawn,   the|

|      |   code   of   that   MD   should   by   preceded   by   symbol   "x".            |

+----+---+---+--+---+----+----+----+---+----+----+---+---+---+----+

|      |     |     |    |     |      |      |      |     |      |      |     |     |     |      |

+----+---+---+--+---+----+----+----+---+----+----+---+---+---+----+

|      |     |     |    |     |      |      |      |     |      |      |     |     |     |      |

+----+---+---+--+---+----+----+----+---+----+----+---+---+---+----+

|      |     |     |    |     |      |      |      |     |      |      |     |     |     |      |

+----+---+---+--+---+----+----+----+---+----+----+---+---+---+----+

Příl.14

Formulář pro registraci zdravotnických prostředků Form for Registration Medical Devices

------------------------------------------------------------------

Příslušný   úřad   (Ministerstvo   zdravotnictví)   /   Competent

authority   (Ministry   of   Health)

------------------------------------------------------------------

1100   Kód   příslušného   úřadu   /   Code   of   competent   authority

CZ/CA01

------------------------------------------------------------------

1110   Název   příslušného   úřadu   /   Name   of   competent   authority

Ministerstvo   zdravotnictví   /   Ministry   of   Health

------------------------------------------------------------------

1120   Kód   státu   /   Country   code     1130     Kód   kraje   /   Region   code

CZ                                  CZ0112

------------------------------------------------------------------

1140   Obec   /   City                  1150     PSČ   /   Postal   code

Praha   2                             128   01

------------------------------------------------------------------

1160   Ulice,   číslo   domu   /          1165     Číslo   poštovní   schránky   /

Street,   house   number                P.O.   box   81

Palackého   náměstí   4

------------------------------------------------------------------

1170   Telefon   /   Telephone          1180     Fax   /   Fax   number

number

224   972   409,   224   972   754            224   916   002

------------------------------------------------------------------

1190   E-Mail

far@mzcr.cz

------------------------------------------------------------------

Ohlášení   registrace   (při

prvním   uvedení   na   trh)

Notification   (First

placing   on   the   market)

------------------------------------------------------------------

1200   Datum   registrace   u           1210     Registrační   číslo   /

příslušného   úřadu                   Registration   number2)

Date   of   registration   at

competent   authority1)

------------------------------------------------------------------

1220   -   První   ohlášení   /   First   notification

-   Hlášení   změny   /   Notification   of   change3)

-   Odvolání   registrace   /   Withdrawal   of   notification

------------------------------------------------------------------

1230   Dřívější   registrační   číslo   (u   změny   nebo   odvolání)

Previous   registration   number   in   notification   has   been

changed   or   withdrawn

Ohlašovatel   /   Reported   by

------------------------------------------------------------------

1240   -   Výrobce   zdravotnických   prostředků   /   Manufacturer   of   medical

devices

-   Zplnomocněný   zástupce   /   Authorized   representative

-   Osoba,    která    sestavuje    zdravotnické    prostředky,    aby   je

uvedla   na    trh   jako   systém    nebo   soupravu   /    The   person   who

combines   medical    devices   with   the    aim   of   placing    them   on

the   market   as   a   system   or   procedure   pack

-   Výrobce      zakázkového      zdravotnického      prostředku      /

Manufacturer   of   custom-made   devices

-   Osoba    provádějící    sterilizaci    zdravotnických    prostředků

nebo    souprav    /    The    person    who    sterilizer    of    medical

devices,   systems,   or   procedure   packs

-   Osoba   pověřená    uvedením   na   trh,   včetně    distributora   /   The

person   who   responsible   for    placing   on   the   market   including

distributor

-   Osoba   provádějící   servis   /   The   person   who   service   provider

------------------------------------------------------------------

Identifikace   výrobce   /   Identification   of   manufacturer4)

1250   Kód   výrobce   /   Code   of   manufacturer5)

------------------------------------------------------------------

1260   Jméno   výrobce,   plné   /   Name   of   manufacturer,   long

------------------------------------------------------------------

1265   Jméno   výrobce,   zkrácené   /   Name   of   manufacturer,   short

------------------------------------------------------------------

1270   Kód   státu   /   Country          1280     Kód   kraje   /   Region   code7)

code6)

------------------------------------------------------------------

1290   Obec   /   City                  1300     PSČ   /   Postal   code

------------------------------------------------------------------

1310   Ulice,   číslo   domu   /          1315     Číslo   poštovní   schránky   /

Street,   house   number                P.O.   box

Kontaktní   místo   /   Contact

point

------------------------------------------------------------------

1320   Jméno   odpovědné   fyzické      1330     Telefon   /   Telephone

osoby   /   Name   of                     number

responsible   physical

person

------------------------------------------------------------------

1340   Fax   /   Fax   number             1350     E-Mail

------------------------------------------------------------------

Identifikace   zplnomocněného   zástupce   nebo   osoby   pověřené

uvedením   na   trh

Authorized   representative   or   person   responsible   for

placing   on   the   market

------------------------------------------------------------------

1360   -   Zplnomocněný   zástupce   /   Authorized   representative

-   Osoba   pověřená   uvedením   na   trh   /   The   person   who

responsible   for   placing   on   the   market

------------------------------------------------------------------

1370   Kód   zplnomocněného   zástupce   nebo   pověřené   osoby5)

Code   of   authorized   representative   or   person   responsible

------------------------------------------------------------------

1380   Jméno   zplnomocněného   zástupce   nebo   pověřené   osoby

Name   of   authorized   representative   or   person   responsible

------------------------------------------------------------------

1390   Kód   státu   /   Country   code6)

Kontaktní   místo   /   Contact

point

------------------------------------------------------------------

1400   Jméno   odpovědné   fyzické      1410     Telefon   /   Telephone

osoby   /   Name   of                    number

responsible   person

------------------------------------------------------------------

1420   Fax   /   Fax   number             1430     E-Mail

------------------------------------------------------------------

Identifikace   zdravotnického   prostředku   /   Identification

of   medical   device

------------------------------------------------------------------

1445   Kód   skupiny   zdravotnického   prostředku   podle   UMDNS   nebo

GMDN8)

UMDNS   or   GMDN   code   of   medical   device

------------------------------------------------------------------

1450   Název   skupiny   zdravotnického   prostředku   česky   podle   UMDNS

nebo   GMDN8)

UMDNS   or   GMDN   designation   of   medical   device   in   Czech

------------------------------------------------------------------

1460   Název   skupiny   zdravotnického   prostředku   anglicky   podle

UMDNS   nebo   GMDN8)

UMDNS   or   GMDN   designation   of   medical   device   in   English

------------------------------------------------------------------

1470   Kód   kategorie   zdravotnického   prostředku9)

Category   code   of   medical   device

------------------------------------------------------------------

1480   Název   kategorie   zdravotnického   prostředku   česky9)

Category   of   medical   device   in   Czech

------------------------------------------------------------------

1490   Název   kategorie   zdravotnického   prostředku   anglicky9)

Category   of   medical   device   in   English

------------------------------------------------------------------

1500   Stručný   popis   zdravotnického   prostředku   česky   (určeno   pro

české   výrobce)10)

Short   description   of   medical   device   in   Czech   (intended

for   Czech   manufacturer,   only)

------------------------------------------------------------------

1510   Stručný   popis   zdravotnického   prostředku   anglicky10)

Short   description   of   medical   device   in   English

------------------------------------------------------------------

Dodatečné   informace   pro   povinné   hlášení   (pro   Českou

republiku)

Additional   information   with   regard   to   the   General

Obligation   to   Notify   (for   Czech   Republic   only)

Výrobce,   zplnomocněný   zástupce   nebo   jiná   osoba

Manufacturer,   authorized   representative   or   other   person

------------------------------------------------------------------

Druh   činnosti   /   Kind   of   activity11)

------------------------------------------------------------------

1515   -   Provedena   klinická   zkouška   /   Clinical   trial   has   been   made

-   První   uvedení   českého   zdravotnického   prostředku   na   trh

v   evropské   ekonomické   oblasti   (EEA)

First   placing   on   the   market   in   the   European   Economic

Area   (EEA)   of   medical   device   from   CZ

-   Uvedení   na   trh   podle   §   7   zákona   č.   123/2000   Sb. ,

v   platném   znění

-   Výrobce   zamýšlí   požádat   o          -    Ano   /   Yes    -    Ne   /   No

zařazení   do   systému   úhrad

z   veřejného   zdravotního

pojištění   v   České   republice

(zákon   č.   48/1997   Sb.,   o

veřejném   zdravotním   pojištění   a

o   změně   a   doplnění   některých

souvisejících   zákonů   v   platném

znění)

The   procuder   intends   to   ask   for    -    Ano   /   Yes    -    Ne   /   No

inclusion   into   the   system   of

compensations   from   the   public

health   insurance   in   the   Czech

Republic   (Act   No.   48/1997   Coll.

on   the   Public   Health   Insurance

and   one   the

modification/alteration   and

replenishment/amendment   of   some

related   acts   in   valid

wording/version)

------------------------------------------------------------------

Zdravotnický   prostředek   /   Medical   device

------------------------------------------------------------------

1520   -    Třída   I   /   Class   I          1530     -    Třída   IIa   /   Class   IIa

-    Třída   IIb   /   Class   IIb

Třída   III   /   Class   III

------------------------------------------------------------------

1530   Typ   zdravotnického   prostředku   /   Type   of   medical   device

------------------------------------------------------------------

1535   Značka   zdravotnického   prostředku   /   Mark   of   medical   device

------------------------------------------------------------------

1540   Zakázkový   zdravotnický   prostředek    -    Ano   /   Yes    -    Ne   /   No

Custom-made   device

------------------------------------------------------------------

1550   Systém   nebo   souprava                 -    Ano   /   Yes    -    Ne   /   No

System   or   procedure   pack

------------------------------------------------------------------

1560   Sterilní   zdravotnický   prostředek     -    Ano   /   Yes    -    Ne   /   No

Sterile   medical   device

------------------------------------------------------------------

1570   Zdravotnický   prostředek   s   měřicí     -    Ano   /   Yes    -    Ne   /   No

funkcí

Medical   device   with   measuring

function

Informace   v   souvislosti   s   §   14   a   §   11

Information   in   conjunction   with   §   14   a   §   11

------------------------------------------------------------------

1580   Popis   systému   nebo   soupravy   sterilního   zdravotnického

prostředku12)

Description   of   system   or   procedure   pack   of   sterile

medical   device

------------------------------------------------------------------

1581   Metoda   sterilizace   /   Method   of   sterilization

-   Vodní   pára   pod   tlakem   /   High     -   Horký   proud   vzduchu   /

pressure   water   vapour              Hot   air   stream

-   Ethylen   oxid   /   Ethylen   oxide     -   Elektronové   paprsky   /

Electron   beam

-   Bakteriální   filtrace   /           -   Jiné   /   Other

Bacterial   filtration

-   Ionizující   záření   /   Ionizing

radiation

------------------------------------------------------------------

1582   Délka   účinnosti   sterilizace   v   měsících

Duration   of   effectiveness   of   sterilisation   in   months

------------------------------------------------------------------

1583   Datum   uvedení   zdravotnického   prostředku   na   trh

Date   of   placing   of   the   medical   device   on   the   market

------------------------------------------------------------------

1584   Datum   vydání   prohlášení   o   shodě

Date   of   Declaration   of   Conformity

------------------------------------------------------------------

1585   Použitý   způsob   posouzení   shody

Means   used   for   conformity   assessment

------------------------------------------------------------------

Čestně   prohlašuji,   že   uvedené   informace   jsou   správné   a   pravdivé.

I   affirm   that   the    information   given   above   is   correct    to   the   best

of   my   knowledge.

Obec   .........................         Datum   ....................

City                                   Date

Jméno,   příjmení                        Podpis   a   razítko

Name,   surname                          Signature   and   stamp

Poznámky   a   jiná   sdělení:   /   Notes   and   other   information:12)

------------------------------------------------------------------

Procesní   poznámky   /   Processing   notes

Vyplňuje   pouze   příslušný   úřad   /   To   be   filled   in   only   by

the   competent   authority

------------------------------------------------------------------

1900   Datum   doručení   příslušnému   úřadu   /   Date   of   delivery   to

competent   authority1)

------------------------------------------------------------------

1910   Jméno   odpovědné   fyzické      1920     Telefon   /   Telephone

osoby   /   Name   of                     number

responsible   physical

person

------------------------------------------------------------------

1930   Datum   předání   Ústavu   zdravotnických   informací   a

statistiky   /   Data   of   delivery   to   Institute   of   Health

Information   and   Statistics1)

------------------------------------------------------------------

Pokyny   k   vyplnění   formuláře   povinného   hlášení   podle   §   14 .

Notes    on    completing    the     General    Obligation    to    Notify    Form

according   to   §   14 .

1)   Rok,     měsíc,    den     (v    položce     1200    vyplňuje    Ministerstvo

zdravotnictví).

1)   Year,    month,   day    (column   1200     is   filled    in   by    Ministry   of

Health).

2)   Bude   vydáno    příslušným   úřadem.   Skládá    se   z   dvoumístného    kódu

země   podle   ISO   3166,   lomítka,   a   kódu   příslušného   úřadu,   lomítka

a   vnitřního     registračního    čísla     určeného    úřadem:     např.:

CZ/CA01/nnn...

2)   To    be   assigned    by   the    competent   authority.    Composed   of    the

two-letter   country    code   of   ISO    3166   followed   by    a   slash,   the

code    of    the    competent    authority,    a    slash    and   an   internal

registration   number,   e.g.:   CZ/CA01/nnn...

3)   Při   každém    hlášení   změny   je    nutno   zaškrtnout   značku    "Hlášení

změny".     Uvádějí    se     pouze    změny,     které    nemění    zařazení

zdravotnických    prostředků    do    klasifikační    třídy,   do   skupiny

zdravotnických   prostředků    nebo   jeho   účel    použití   (tj.   položky

1500,    1510,    1580,    1581,    1582).    V    opačném   případě   je   nutno

provést     registraci    nového     zdravotnického    prostředku.    Při

"Hlášení    změny"     nebo    "Odvolání    změny"     musí    být    uvedeno

"Dřívější   registrační   číslo".   Uvádějí    se   pouze   změněné   položky

a   u    položek,   které    se   vypouštějí    bez   náhrady,    se   uvede   text

"vypustit".

3)   In   each   notification   of   change   the   box   "notification   of   change"

must    be   marked.    This    notification    concerns   only    changes   in

which   the   classification   class,   group    of   medical   device   or   the

intended    use   of    the   medical    device   (items    1500,   1510,   1580,

1581,   1582)   is    not   changed.   If   any   of    these   items   is   changed,

it   is   necessary   to   register    a   new   medical   device   and   terminate

the   previous    registration.   Only   the    changed   items   are    filled

in;    in    items    which    should    be    deleted    fill    in    the    text

"vypustit".   For   each   "Notification   of   change"   or   "Withdrawal   of

notification"   the   "previous   registration   number"   must   be   filled

in.

4)   Výroba    zahrnuje    i    montáž,    balení,    manipulaci,   sterilizaci,

obnovu,    označování    zdravotnického    prostředku    a   určení   účelu

jeho   použití.

4)   Manufacturing     also     covers     e.g.     assembling,     packaging,

processing,   sterilizing,   refurbishing,    labeling   and   specifying

the   intended   purpose   of   the   medical   device.

5)   Skládá    se    z    dvoumístného    kódu    státu    (ISO    3166)    a    údaje

identifikující   zplnomocněného   zástupce   nebo   pověřené   osoby.

5)   This   code   is   always   composed    of   the   two-letter   country   code   of

ISO    3166    and    the    identity    of    authorized   representative   or

person   who   responsible.

6)   Používejte   kódy   států   podle   ISO   3166,   např.:

6)   Please    use   the    country   codes    for   the    different   acc.    to   ISO

3166,   e.g.:

AT   Rakousko   /   Austria

BE   Belgie   /   Belgium

CH   Švýcarsko   /   Switzerland

CZ   Česká   republika   /   Czech   Republic

DE   Německo   /   Germany

DK   Dánsko   /   Denmark

ES   Španělsko   /   Spain

FI   Finsko   /   Finland

FR   Francie   /   France

GB   Velká   Británie   /   United   Kingdom

GR   Řecko   /   Greece

IE   Irsko   /   Ireland

IS   Island   /   Iceland

IT   Itálie   /   Italy

LI   Lichtenštejnsko   /   Liechtenstein

LU   Lucembursko   /   Luxembourg

NL   Nizozemí   /   Netherlands

NO   Norsko   /   Norway

PT   Portugalsko   /   Portugal

SE   Švédsko   /   Sweden

SK   Slovensko   /   Slovakia

7)   Používejte    kódy   krajů    podle    Opatření    ČSÚ   ze    dne   27.4.1999,

částka   33/1999   Sb. ,   v   platném   znění   (pouze   pro   české   výrobce).

7)   Please   use   the   region   codes    prescribed   by   CSO   Disposition   from

27.4.1999,     part    33/1999     Coll.,    as     amended    (for     Czech

manufacturers   only).

8)   Uveďte   patřičný    kód   a   název    skupiny   zdravotnického   prostředku

podle    Univerzálního     nomenklaturního    systému    zdravotnických

prostředků      (UMDNS)     nebo      podle     Globální     nomenklatury

zdravotnických   prostředků    (GMDN),   až   bude    k   dispozici.   (např.

10966;   obvazy,    mul).   Není-li   k   dispozici,    uveďte   krátký   popis

(č.   1500...).

8)   Please   enter    the   relevant   code    of   the   medical    device   and   its

designation    from    the    nomenclature    Universal    Medical   Device

Nomenclature     System     (UMDNS)     or     Global    Medical    Devices

Nomenclature    (GMDN),    when    there    is    available.   (e.g.   10966;

Compresses,    Gauze).    If    not    available,    please    give   a   short

description   (No.   1500...).

9)   Kód   a   název    kategorie   jsou   založeny   na   ČSN    EN   ISO   15225:2000.

Prostředek   se    označuje   kódem   první   vhodné    kategorie,   do   které

spadá   v   pořadí   od   písmene   a)   do   písmene   l).

9)   Device    category    code    and    term    are    based    on    CSN    EN    ISO

15225:2000.   The   device   should   be   assigned   to   the   first   category

in   which   it   fits,   moving   from   a)   to   l).

+----+------------------------+-+----+------------------------+---+

|Kód   |Název   kategorie   zdrav.    |P|Code|Name   of   category   of       |R    |

|kat.|prostředků                |   |of    |medical   devices           |     |

|      |                          |   |cat.|                          |     |

+----+------------------------+-+----+------------------------+---+

|06    |Diagnostické              |a|02    |Anestetické   a             |     |

|      |zdravotnické   prostředky   |   |      |respirační   zdravotnické   |     |

|      |in   vitro                  |   |      |prostředky                |     |

|      |In   vitro   diagnostic       |   |      |Anaesthetic   /             |g    |

|      |devices                   |   |      |respiratory   devices       |     |

+----+------------------------+-+----+------------------------+---+

|01    |Aktivní   implantabilní     |b|04    |Elektro/mechanické        |h    |

|      |zdravotnické   prostředky   |   |      |zdravotnické   prostředky   |     |

|      |Active   implantable        |   |      |Electro   mechanical        |     |

|      |devices                   |   |      |medical   devices           |     |

+----+------------------------+-+----+------------------------+---+

|07    |Neaktivní   implantabilní   |c|09    |Zdravotnické   prostředky   |i    |

|      |zdravotnické   prostředky   |   |      |   nástroje   pro             |     |

|      |                          |   |      |opakované   použití         |     |

|      |Non-active   implantable    |   |      |Reusable   instruments      |     |

|      |devices                   |   |      |                          |     |

+----+------------------------+-+----+------------------------+---+

|03    |Stomatologické            |d|10    |Zdravotnické   prostředky   |j    |

|      |zdravotnické   prostředky   |   |      |pro   jednorázové   použití   |     |

|      |Dental   devices            |   |      |Single   use   devices        |     |

+----+------------------------+-+----+------------------------+---+

|08    |Oftalmologické   a          |e|11    |Zdravotnické   prostředky   |k    |

|      |optické   zdravotnické      |   |      |pro   postižené   osoby       |     |

|      |prostředky                |   |      |                          |     |

|      |Ophthalmic   and   optical    |   |      |Technical   aids   for        |     |

|      |devices                   |   |      |disabled   persons          |     |

+----+------------------------+-+----+------------------------+---+

|12    |Zdravotnické   prostředky   |f|05    |Zdravotnické   prostředky   |l    |

|      |pro   diagnostiku   a         |   |      |v   nemocničním   vybavení    |     |

|      |terapii   zářením           |   |      |                          |     |

|      |Diagnostic   and            |   |      |Hospital   hardware         |     |

|      |therapeutic   radiation     |   |      |                          |     |

+----+------------------------+-+----+------------------------+---+

10)   Povinné     jen    pokud     nebyl    uveden     kód    a     název    skupiny

zdravotnického     prostředku.     Zvolte     sami     vhodný    stručný

(heslovitý)     popis.     Může     obsahovat     základní    vlastnosti

prostředku,   jako    např.   předpokládané   použití,    hlavní   aspekty

klasifikace,     sterilita,     metrologické     vlastnosti,     vztah

k   obsaženému   léku   atd.

10)   Only   compulsory,    if   no   relevant    code   of   the    medical   devices

and   designation    has   been   given.   Please    use   appropriate   terms

or    a    short    phrase.    It    can    include    basic   features   of   the

product   such    as,   for   example,    the   intended   use,    the   aspects

governing   its   classification,   sterile,   metrological   qualities,

the   relationship    to   an   incorporated   drug,    the   principal   mode

of   action   ...

11)   Je   možné   uvést   více   položek.

11)   Multiple   entries   possible.

12)   Použijte   zvláštní   list,   jestliže   je   to   zapotřebí.

12)   Use   additional   sheet   if   necessary.

Příl.15

Formulář pro registraci informací vztahující se k certifikaci zdravotnických prostředků Form for the registration of information relating to the certification of medical devices

------------------------------------------------------------------

Příslušný   úřad   (Ministerstvo   zdravotnictví)   /   Competent

authority   (Ministry   of   Health)

------------------------------------------------------------------

5100   Kód   příslušného   úřadu   /   Code   of   competent   authority

CZ/CA01

------------------------------------------------------------------

5110   Název   příslušného   úřadu   /   Name   of   competent   authority

Ministerstvo   zdravotnictví   /   Ministry   of   Health

------------------------------------------------------------------

5120   Kód   státu   /   Country   code     5130     Kód   kraje   /   Region   code

CZ                                  CZ0112

------------------------------------------------------------------

5140   Obec   /   City                  5150     PSČ   /   Postal   code

Praha   2                             128   01

------------------------------------------------------------------

5160   Ulice,   číslo   domu   /          5165     Číslo   poštovní   schránky   /

Street,   house   number                P.O.   box   81

Palackého   náměstí   4

------------------------------------------------------------------

5170   Telefon   /   Telephone          5180     Fax   /   Fax   number

number

224   972   409,   224   972   754            224   916   002

------------------------------------------------------------------

5190   E-Mail

far@mzcr.cz

------------------------------------------------------------------

Poskytované   informace   nejsou   součástí   certifikátu   /

Information   not   part   of   the   certificate

------------------------------------------------------------------

5200   Datum   podání   žádosti   o   certifikaci   notifikované   osobě   /

Date   of   application   about   certification   of   the   Notified

Body1)

------------------------------------------------------------------

5210   -   První   žádost   /   First   application

-   Žádost   o   změnu   /   Application   of   change2)

------------------------------------------------------------------

5220   Dřívější   číslo   certifikátu   v   případě   žádosti   o   změnu

Previous   number   of   certificate   if   application   has   been

changed

------------------------------------------------------------------

5230   Certifikát   byl   /   Certificate   was3)

-    vydán   /   issued                   -   prodloužen   /   prolonged

-    změněn   /   change                  -   odmítnut   /   refused

-    doplněn   /   complemented           -   ukončen   /   terminated

-    zrušen   /   cancelled

------------------------------------------------------------------

Certifikát   /   Certificate

5240   Číslo   certifikátu   /   Number   of   certificate4)

------------------------------------------------------------------

5250   -    Tohoto   nařízení   /   Council   Directive   93/42/EEC   (MDD)

------------------------------------------------------------------

5260   Certifikát   (nebo   jiný   dokument)   byl   vydán   podle   /

Certificate   (or   the   other   document)   has   been   issued

according   to5)

------------------------------------------------------------------

5270   Datum   vydání   /   změny   /   zrušení1)

Date   of   issue   /   change   /   cancel

------------------------------------------------------------------

5290   Identifikační   číslo   notifikované   osoby   /   Notified   Body

identification   number6)

Jde-li   o   zdravotnické   prostředky   třídy   IIb,   III,   udejte

také   čísla   certifikátů   dříve   vydaných   podle   přílohy   č.   3

a   (v   ostatních   případech   podle   přílohy   č.   2).

If   the   concerned   devices   are   of   class   IIb,   III,   indicate

the   references   of   the   certificates   which   have   been

already   issued   in   accordance   with   annex   3   (in   cases   other

than   those   issued   in   accordance   with   annex   2).

------------------------------------------------------------------

5300   Čísla   certifikátů   a   identifikační   čísla   notifikovaných

osob7)

Certificate   numbers   and   Notified   Body   identification

numbers

Jde-li   o   zdravotnické   prostředky   třídy   III,   udejte   také

čísla   certifikátů   dříve   vydaných   podle   přílohy   2

If   the   concerned   device   is   of   class   III,   indicate   the

reference   of   the   certificate   which   has   been   already

issued   in   accordance   with   annex   2.

------------------------------------------------------------------

5310   Čísla   certifikátů   a   identifikační   čísla   notifikovaných

osob10)

Certificate   numbers   and   Notified   Body   identification

numbers

Identifikace   zařízení   k   němuž   se   vztahují   certifikáty

podle   příloh   č.   2   a   5   nebo   6   10)

For   a   certificate   in   accordance   with   annexes   2,   5   or   6,

identify   the   facilities   covered   by   the   certificate

------------------------------------------------------------------

5320   Jméno,   adresa,   telefon,   fax

Name,   address,   telephone   number,   fax   number

------------------------------------------------------------------

Výrobce   /   Manufacturer

5330   Kód   výrobce   /   Code   of   manufacturer8)

------------------------------------------------------------------

5340   Jméno   výrobce,   plné   /   Name   of   manufacturer,   long

------------------------------------------------------------------

5345   Jméno   výrobce,   zkrácené   /   Name   of   manufacturer,   short

------------------------------------------------------------------

5350   Kód   státu   /   Country          5360     Kód   kraje   /   Region

code9)                              code10)

------------------------------------------------------------------

5370   Obec   /   City                  5380     PSČ   /   Postal   code

------------------------------------------------------------------

5390   Ulice,   číslo   domu   /          5400     Číslo   poštovní   schránky   /

Street,   house   number                P.O.   box

Kontaktní   místo   /   Contact

point

------------------------------------------------------------------

5410   Jméno   odpovědné   fyzické      5420     Telefon   /   Telephone

osoby   /   Name   of                     number

responsible   physical

person

------------------------------------------------------------------

5430   Fax   /   Fax   number             5440     E-Mail

------------------------------------------------------------------

Osoba   uvádějící   na   trh   a   její   sídlo   /   Person   for   placing

on   the   market   ant   its   establishment

------------------------------------------------------------------

5450   -    Zplnomocněný   zástupce   /   Authorized   representative

-    Osoba   pověřena   uvedením   na   trh

Person   responsible   for   placing   on   the   market

------------------------------------------------------------------

5460   Kód   osoby   uvádějící   na   trh8)

Code   of   person   for   placing   on   the   market

------------------------------------------------------------------

5470   Jméno   osoby   uvádějící   na   trh

Name   of   person   for   placing   on   the   market

------------------------------------------------------------------

5480   Kód   státu   /   Country   code9)

Kontaktní   místo   /   Contact

point

------------------------------------------------------------------

5490   Jméno   odpovědné   fyzické      5500     Telefon   /   Telephone

osoby   /   Name   of                     number

responsible   of   physical

person

------------------------------------------------------------------

5510   Fax   /   Fax   number             5520     E-Mail

------------------------------------------------------------------

Zdravotnický   prostředek,   na   který   se   vztahuje   tento

certifikát   /   Medical   device   covered   by   the   certificate

------------------------------------------------------------------

5530   Třída   /   Class

-   I   -   sterilní   /   sterile           -   II   b

-   I   -   s   měřicí   funkcí   /   with       -   III

measuring   function

-   II   a

------------------------------------------------------------------

5540   Typ   zdravotnického   prostředku11)

Type   of   medical   device

------------------------------------------------------------------

5560   Kód   skupiny   zdravotnického   prostředku   podle   UMDNS   nebo

GMDN12)

UMDNS   or   GMDN   code   of   medical   device

------------------------------------------------------------------

5570   Název   skupiny   zdravotnického   prostředku   česky   podle   UMDNS

nebo   GMDN12)

UMDNS   or   GMDN   designation   of   medical   device   in   Czech

------------------------------------------------------------------

5580   Název   skupiny   zdravotnického   prostředku   anglicky   podle

UMDNS   nebo   GMDN12)

UMDNS   or   GMDN   designation   of   medical   device   in   English

------------------------------------------------------------------

5590   Kód   kategorie   zdravotnického   prostředku13)

Category   code   of   medical   device

------------------------------------------------------------------

5600   Název   kategorie   zdravotnického   prostředku   česky13)

Category   of   medical   device   in   Czech

------------------------------------------------------------------

5610   Název   kategorie   zdravotnického   prostředku   anglicky13)

Category   of   medical   device   in   English

------------------------------------------------------------------

5620   Stručný   popis   zdravotnického   prostředku   česky   /   Short

description   of   medical   device   in   Czech

Stručný   popis   zdravotnického   prostředku   anglicky   /   Short

description   of   medical   device   in   English

------------------------------------------------------------------

Čestně   prohlašuji,   že   uvedené   informace   jsou   správné   a   pravdivé.

I   affirm   that   the    information   given   above   is   correct    to   the   best

of   my   knowledge.

Obec   .........................   Datum..................

City                             Date

Jméno,   příjmení                  Podpis   a   razítko

Name,   surname                    Signature   and   stamp

------------------------------------------------------------------

Poznámky   a   jiná   sdělení:   /   Notes   and   other   information:7)

------------------------------------------------------------------

Procesní   poznámky   /   Processing   notes

Vyplní   příslušný   úřad   /   To   be   filled   in   only   by   the

competent   authority

------------------------------------------------------------------

5900   Datum   doručení   příslušnému   úřadu   /   Date   of   delivery   to

competent   authority1)

------------------------------------------------------------------

5910   Jméno   odpovědné   fyzické      5920     Telefon   /   Telephone

osoby   /   Name   of                     number

responsible   physical

person

------------------------------------------------------------------

5930   Datum   předání   Ústavu   zdravotnických   informací   a

statistiky   /   Data   of   delivery   to   Institute   of   Health

Information   and   Statistics1)

------------------------------------------------------------------

Pokyny   k   vyplnění   formuláře   povinného   hlášení.

Notes   on   completing   General   Obligation   to   Notify   Form.

1)   Rok,   měsíc,   den

1)   Year,   month,   day

2)   Při   každém    hlášení   změny   je    nutno   zaškrtnout   značku    "Hlášení

změny".     Uvádějí    se     pouze    změny,     které    nemění    zařazení

zdravotnických    prostředků    do    klasifikační    třídy,   do   skupiny

zdravotnické    prostředky    nebo    jeho    určený    účel   použití   (tj.

položky   5320,    5620,   5630).   V   opačném    případě   je   nutno   provést

registraci   nového    zdravotnického   prostředku.   Uvádějí    se   pouze

změněné   položky   a   u   položek,   které   se   vypouštějí   bez   náhrady   se

uvede    text   "vypustit".    Při   "Hlášení    změny"   musí    být   uvedeno

"Dřívější   registrační   číslo".

2)   In   each   notification   of   change   the   box   "notification   of   change"

must    be   marked.    This    notification    concerns   only    changes   in

which   the   classification   class,   group    of   medical   device   or   the

intended   use   of   the   medical    device   (items   5320,   5620,   5630)   is

nog   changed.   If   any   of   these    items   is   changed,   it   is   necessary

to    register   a    new   medical    device   and    terminate   the   previous

registration.   Only    the   changed   items    are   filled   in;    in   items

which    should    be    deleted    fill    in    the   text   "vypustit".   Each

"Notification    of    change"    the    "previous   registration   number"

must   be   filled   in.

3)   Vydání,   zrušení,   prodloužení,   odmítnutí    a   ukončení   se   vztahují

k   certifikátu;    změny    a    doplnění    se    vztahují    k   certifikaci

zdravotnického   prostředku.   Seznam    zdravotnických   prostředků   je

možno   rozšířit    nebo   modifikovat   v    rozsahu   certifikátu   systému

úplného   zabezpečení   jakosti.

3)   Issued,    cancelled,     prolonged,    refused    and     terminated    is

certificate-related.    Modified    and    complemented    is    product-

related.   Under   a   given   certificate   for   a   full   quality   assurance

system,   the   list   of   products    can   be   anlarged   (complemented)   or

products   may   be   modified.

4)   Toto   číslo   je   vydáno   příslušnou   notifikovanou   osobou.

4)   This   number   is   issued   by   the   Notified   Body   involved.

5)   Certifikát    má    být    vydán     notifikovanou    osobou    pro    každou

schválenou   výrobní   šarži   nebo   dávku   (resp.   pro   každý   jednotlivý

zdravotnický    prostředek).   Pro    informaci   poskytovanou    v   rámci

výměny   dat   mezi   výrobcem   a   notifikovanou   osobou   postačuje   najít

v   databázi     druh     certifikátu     vydaného     výrobci    pro    daný

zdravotnický    prostředek   a    identifikovat   (kódem)    notifikované

osoby,   která   jej   vydala.

5)   For   EC   verification,   the   directives   require   the   Notified   Bodies

to   issue   a    certificate   for   each   batch   (or    for   each   individual

product)   which   is   accepted.   For   the   information   provided   in   the

context    of   the    regulatory   data    exchange   by    a   given   Notified

Body,   it    is   sufficient   to    find   in   the    data   base   the    kind   of

certificate    which    has    been    granted    to    the   manufacturer   of

a   given    device   and    the   identity    of   the    Notified   Body    which

issued   it.

6)   To    se    vztahuje    i    k    orgánům    posuzujícím    shodu    v    souladu

s   dohodami   o    vzájemném   uznávání   certifikace   mezi    EU   a   dalšími

státy.

6)   This   also    applies   accordingly   to    conformity   assessment   bodies

designated   in   the   Mutual   Recognition   Agreements.

7)   V   případě   potřeby   použijte   další   listy.

7)   Use   additional   sheet   if   necessary.

8)   Vyplní   osoba    uvádějící   na   trh.    Skládá   se   z    dvoumístného   kódu

státu   podle   ISO   3166.

8)   Assigned   by   the   person   for   placing    on   the   market.   This   code   is

always   composed   of   the   two-letter   country   code   of   ISO   3166.

9)   Používejte   kódy   států   podle   ISO   3166:

9)   Please   use    the   codes   for    the   different   countries    acc.   to   ISO

3166,   e.g.:

AT   Rakousko   /   Austria

BE   Belgie   /   Belgium

CH   Švýcarsko   /   Switzerland

CZ   Česká   republika   /   Czech   Republic

DE   Německo   /   Germany

DK   Dánsko   /   Denmark

ES   Španělsko   /   Spain

FI   Finsko   /   Finland

FR   Francie   /   France

GB   Velká   Británie   /   United   Kingdom

GR   Řecko   /   Greece

IE   Irsko   /   Ireland

IS   Island   /   Iceland

IT   Itálie   /   Italy

LI   Lichtenštejnsko   /   Liechtenstein

LU   Lucembursko   /   Luxembourg

NL   Nizozemí   /   Netherlands

NO   Norsko   /   Norway

PT   Portugalsko   /   Portugal

SE   Švédsko   /   Sweden

SK   Slovensko   /   Slovakia

10)   Používejte    kódy   krajů    podle   Opatření    ČSÚ   ze    dne   27.4.1999,

částka   33/1999   Sb.,   v   platném   znění   (pouze   pro   české   výrobce).

10)   Please   use   the   region   codes   prescribed   by   CSO   Disposition   from

27.4.1999,     part    33/1999     Coll.,    as     amended    (for    Czech

manufacturers   only).

11)   Určitý    výrobní   model    nebo   varianta    modelu   podle   specifikace

uvedené   v   certifikátu.   Údaj   povinný   pro   certifikáty   podle   bodu

4   přílohy    2    nebo    podle    přílohy    3    nebo    podle    přílohy   4;

nepovinný   pro   ostatní   certifikáty.

11)   Specific   manufacturer    model   or   family    model   as   specified    in

the    certificate.   Mandatory    for   a    certificate   issued   against

point    4   of    annex   2    or   against    annex   3    or   against   annex   4;

optional   for   other   certificates.

12)   Uvádějte    označení   a    kód   podle    Univerzálního   nomenklaturního

systému   zdravotnických   prostředků    (UMDNS)   nebo   podle   Globální

nomenklatury     zdravotnických    prostředků     (GMDN),    až     bude

k   dispozici.    Pozor:    Udejte    jen    jedno    označení    pro    jeden

zdravotnický    prostředek    (např.    16516    stimulátory,   srdeční,

vnější,    neinvazivní).   Pokud    není   k    dispozici,   udejte   prosím

stručný    popis    (č.    5620...).    Pro    každý    další   zdravotnický

prostředek   použijte   zvláštní   kopii   této   stránky.

12)   Generic   device   group    code   and   term   have   to    be   takn   from   ECRI

Universal   Medical   Device   Nomenclature   System   (UMDNS)   or   Global

Medical   Devices   Nomenclature   (GMDN),    when   there   is   available.

Please   note:   Only   one   generic   device   code/term   should   be   taken

for    one    medical    device    (e.g.    16516    Pacemakers,    Cardiac,

External   Noninvasive).    If   not   available,   please    give   a   short

description    (No.    5620..).    Please    use    for    each   additional

medical   device   a   separate   copy   of   this   page.

13)   Kód   a   název   kategorie   jsou    založeny   na   ČSN   EN   ISO   15225:2000.

Výrobek    se   označuje    kódem   první    vhodné   kategorie,    do   které

spadá   v   pořadí   od   písmene   a)   do   písmene   l).

13)   Device    category    code    and    term    are    based    on    CSN    EN   ISO

15225:2000.    The    device    should    be    assigned    to    the    first

category   in   which   it   fits,   moving   from   a)   to   l).

+-----+------------------------+-+----+------------------------+--+

|   Kód   |Název   kategorie   zdrav.    |P|Code|Name   of   category   of       |R   |

|   kat.|prostředků                |   |of    |medical   devices           |    |

|       |                          |   |cat.|                          |    |

+-----+------------------------+-+----+------------------------+--+

|   06    |Diagnostické              |a|02    |Anestetické   a             |    |

|       |zdravotnické   prostředky   |   |      |respirační   zdravotnické   |    |

|       |in   vitro                  |   |      |prostředky                |    |

|       |In   vitro   diagnostic       |   |      |Anaesthetic   /             |g   |

|       |devices                   |   |      |respiratory   devices       |    |

+-----+------------------------+-+----+------------------------+--+

|   01    |Aktivní   implantabilní     |b|04    |Elektro/mechanické        |h   |

|       |zdravotnické   prostředky   |   |      |zdravotnické   prostředky   |    |

|       |Active   implantable        |   |      |Electro   mechanical        |    |

|       |devices                   |   |      |medical   devices           |    |

+-----+------------------------+-+----+------------------------+--+

|   07    |Neaktivní   implantabilní   |c|09    |Zdravotnické   prostředky   |i   |

|       |zdravotnické   prostředky   |   |      |-   nástroje   pro            |    |

|       |                          |   |      |opakované   použití         |    |

|       |Non-active   implantable    |   |      |Reusable   instruments      |    |

|       |devices                   |   |      |                          |    |

+-----+------------------------+-+----+------------------------+--+

|   03    |Stomatologické            |d|10    |Zdravotnické   prostředky   |j   |

|       |zdravotnické   prostředky   |   |      |pro   jednorázové   použití   |    |

|       |Dental   devices            |   |      |Single   use   devices        |    |

+-----+------------------------+-+----+------------------------+--+

|   08    |Oftalmologické   a          |e|11    |Zdravotnické   prostředky   |k   |

|       |optické   zdravotnické      |   |      |pro   postižené   osoby       |    |

|       |prostředky                |   |      |                          |    |

|       |Ophthalmic   and   optical    |   |      |Technical   aids   for        |    |

|       |devices                   |   |      |disabled   persons          |    |

+-----+------------------------+-+----+------------------------+--+

|   12    |Zdravotnické   prostředky   |f|05    |Zdravotnické   prostředky   |l   |

|       |pro   diagnostiku   a         |   |      |v   nemocničním   vybavení    |    |

|       |terapii   zářením           |   |      |                          |    |

|       |Diagnostic   and            |   |      |Hospital   hardware         |    |

|       |therapeutic   radiation     |   |      |                          |    |

+-----+------------------------+-+----+------------------------+--+

Příl.16

Formulář hlášení o klinických zkouškách Clinical Investigation Notification Form

--------------------------------------------------------------------

Příslušný   úřad   (Ministerstvo   zdravotnictví)   /   Competent

authority   (Ministry   of   Health)

--------------------------------------------------------------------

4100   Kód   příslušného   úřadu   /   Code   of   competent   authority

CZ/CA01

--------------------------------------------------------------------

4110   Název   příslušného   úřadu   /   Name   of   competent   authority

Ministerstvo   zdravotnictví   /   Ministry   of   Health

--------------------------------------------------------------------

4120   Kód   státu   /   Country   code     4130     Kód   kraje   /   Region   code

CZ                                  CZ0112

--------------------------------------------------------------------

4140   Obec   /   City                  4150     PSČ   /   Postal   code

Praha   2                             128   01

--------------------------------------------------------------------

4160   Ulice,   číslo   domu   /          4170     Číslo   poštovní   schránky   /

Street,   house   number                P.O.   box   81

Palackého   náměstí   4

--------------------------------------------------------------------

4180   Telefon   /   Telephone          4190     Fax   /   Fax   number

number

224   972   409,   224   972   754            224   916   002

--------------------------------------------------------------------

4200   E-Mail

far@mzcr.cz

--------------------------------------------------------------------

4205   Datum   registrace   /   Date      4206     Registrační   číslo   /

of   registration1)                  Registration   number2)

--------------------------------------------------------------------

Hlášení   výrobce   nebo   zplnomocněného   zástupce

Notification   of   manufacturer   or   authorized   representative

--------------------------------------------------------------------

4210   -    Výrobce   /   Manufacturer

-    Zplnomconěný   zástupce   /   Authorized   representative

--------------------------------------------------------------------

4215   Datum   hlášení   /   Date   of   notification1)

--------------------------------------------------------------------

Výrobce   /   Manufacturer

--------------------------------------------------------------------

4220   Kód   výrobce   /   Code   of   manufacturer3)

--------------------------------------------------------------------

4230   Jméno   výrobce   /   Name   of   manufacturer

--------------------------------------------------------------------

4240   Kód   státu   /   Country          4250     Kód   kraje   /   Region   code5)

code4)

--------------------------------------------------------------------

4260   Obec   /   City                  4270     PSČ   /   Postal   code

--------------------------------------------------------------------

4280   Ulice,   číslo   domu   /          4290     Číslo   poštovní   schránky   /

Street,   house   number                P.O.   box

Kontaktní   místo   /   Contact

point

--------------------------------------------------------------------

4300   Jméno   odpovědné   fyzické      4310     Telefon   /   Telephone

osoby   /   Name   of                    number

responsible   physical

person

--------------------------------------------------------------------

4320   Fax   /   Fax   number             4330     E-Mail

--------------------------------------------------------------------

Zplnomocněný   zástupce   /   Authorized   representative

--------------------------------------------------------------------

4340   Kód   zplnomocněného   zástupce   /   Code   of   authorized

representative3)

--------------------------------------------------------------------

4350   Jméno   zplnomocněného   zástupce   /   Name   of   authorized

representative

--------------------------------------------------------------------

4360   Kód   státu   /   Country          4370     Kód   kraje   /   Region   code5)

code4)

--------------------------------------------------------------------

4380   Obec   /   City                  4390     PSČ   /   Postal   code

--------------------------------------------------------------------

4400   Ulice,   číslo   domu   /          4410     Číslo   poštovní   schránky   /

Street,   house   number                P.O.   box

Kontaktní   místo   /   Contact

point

--------------------------------------------------------------------

4420   Jméno   odpovědné   fyzické      4430     Telefon   /   Telephone

osoby   /   Name   of                     number

responsible   physical

person

--------------------------------------------------------------------

4440   Fax   /   Fax   number             4450     E-Mail

--------------------------------------------------------------------

Klinické   zkoušky   /   Clinical   investigation

--------------------------------------------------------------------

4460   Jméno   fyzické   osoby   odpovědné   za   klinické   zkoušky   /   Name

of   physical   responsible   person   for   clinical   investigation

--------------------------------------------------------------------

4470   Kód   státu   /   Country          4480     Kód   kraje   /   Region   code5)

code4)

--------------------------------------------------------------------

4490   Obec   /   City                  4500     PSČ   /   Postal   code

--------------------------------------------------------------------

4510   Ulice,   číslo   domu   /          4520     Číslo   poštovní   schránky   /

Street,   house   number                P.O.   box

--------------------------------------------------------------------

4530   Telefon   /   Telephone          4540     Fax   /   Fax   number

number

--------------------------------------------------------------------

4550   E-Mail

--------------------------------------------------------------------

4560   Název   příslušného   poskytovatele   podle   §   3   písm.   d)   zákona

o   zdravotnických   prostředcích,   který   je   pověřen

prováděním   klinických   zkoušek

Name   of   competent   provider   according   to   §   3   letter   d)

Medical   Devices   Act.   which   it   is   notified   of   performing

clinical   investigation(s)

--------------------------------------------------------------------

4570   Kód   státu   /   Country          4580     Kód   kraje   /   Region   code5)

code4)

--------------------------------------------------------------------

4590   Obec   /   City                  4600     PSČ   /   Postal   code

--------------------------------------------------------------------

4610   Ulice,   číslo   domu   /          4620     Číslo   poštovní   schránky   /

Street,   house   number                P.O.   box

--------------------------------------------------------------------

4630   Telefon   /   Telephone          4640     Fax   /   Fax   number

number

--------------------------------------------------------------------

4650   E-Mail

--------------------------------------------------------------------

4660   Jméno   lékaře   provádějícího   klinické   zkoušky   (zkoušející)

Name   of   investigation   physician   (medical   investigator)

--------------------------------------------------------------------

4670   Plánovaný   začátek   klinických   zkoušek   /   Start   of

investigation(s)   is   scheduled   for1)

--------------------------------------------------------------------

4680   Plávanovaná   doba   trvání   klinických   zkoušek   (v   měsících)   /

Time   period   scheduled   for   investigations   (in   months)

--------------------------------------------------------------------

4690   Počet   zkoušených   zdravotnických   prostředků   /   Number   of

devices6)

--------------------------------------------------------------------

4700   Multicentrální   studie   /          -    Ano   /   Yes    -    Ne   /   No

Multicenter   study

--------------------------------------------------------------------

4710   Místa   prováděných   klinických   zkoušek   (zdravotnická

zařízení   a   oddělení)6)

Locations   of   tests   (health   establishment   and   department)

--------------------------------------------------------------------

Zdravotnický   prostředek   /   Medical   device

--------------------------------------------------------------------

4720   Kód   skupiny   zkoušeného   zdravotnického   prostředku   podle

UMDNS   nebo   GMDN7)

UMDNS   or   GMDN   code   of   medical   device   to   be   tested

--------------------------------------------------------------------

4730   Název   skupiny   zkoušeného   zdravotnického   prostředku   podle

UMDNS   nebo   GMDN7)

UMDNS   or   GMDN   designation   of   medical   device   to   be   tested

--------------------------------------------------------------------

4740   Kód   kategorie   zkoušeného   zdravotnického   prostředku8)

Category   code   of   medical   device   to   be   tested

--------------------------------------------------------------------

4750   Název   kategorie   zkoušeného   zdravotnického   prostředku8)

Category   of   medical   device   to   be   tested

--------------------------------------------------------------------

4760   Stručný   popis   zkušeného   zdravotnického   prostředku9)

Short   description   of   medical   device   to   be   tested

--------------------------------------------------------------------

Etická   komise   /   Ethics   Committee

--------------------------------------------------------------------

4770   Název   etické   komise   poskytovatele   podle   §   3   písm.   d)

zákona   o   zdravotnických   prostředcích

Name   of   the   Ethics   Committee   of   provider   according   to   §   3

letter   d)   Medical   Devices   Act

--------------------------------------------------------------------

4780   Kód   státu   /   Country   code4)    4790    Kód   kraje   /   Region

code5)

--------------------------------------------------------------------

4800   Obec   /   City                   4810    PSČ   /   Postal   code

--------------------------------------------------------------------

4820   Ulice,   číslo   domu   /   Street,   4830    Číslo   poštovní   schránky

house   number                        /   P.O.   box

--------------------------------------------------------------------

4840   Telefon   /   Telephone   number    4850    Fax   /   Fax   number

--------------------------------------------------------------------

4860   E-Mail

--------------------------------------------------------------------

4870   Registrována   u   CZ/CA01             -    Ano   /   Yes    -    Ne   /   No

(Ministerstvo   zdravotnictví)

Registered   by   Ministry   of

Health

--------------------------------------------------------------------

4880   Stanovisko   etické   komise   /         -    Ano   /   Yes    -    Ne   /   No

Opinion   of   Ethics   Committee

--------------------------------------------------------------------

4890   Souhlasné   stanovisko   etické        -    Ano   /   Yes    -    Ne   /   No

komise

Favourable   opinion   of   Ethics

Committee

--------------------------------------------------------------------

4900   Odmítavé   stanovisko   etické         -    Ano   /   Yes    -    Ne   /   No

komise

Negative   opinion   by   Ethics

Commitee

--------------------------------------------------------------------

4910   Datum   uplynutí   60denní   lhůty1)

Date   of   expiration   of   60   day   period

--------------------------------------------------------------------

Čestně   prohlašuji,   že   uvedené   informace   jsou   správné   a   pravdivé.

I   affirm   that   the    information   given   above   is   correct    to   the   best

of   my   knowledge.

Obec   .........................          Datum   .....................

City                                    Date

Jméno,   příjmení                         Podpis   a   razítko

Name,   surname                           Signature   and   stamp

--------------------------------------------------------------------

Poznámky   a   jiná   sdělení:   /   Notes   and   other   information:6)

--------------------------------------------------------------------

Procesní   poznámky   /   Processing   notes

Vyplní   příslušný   úřad   /   To   be   filled   in   only   by   the

competent   authority

--------------------------------------------------------------------

4911   Datum   doručení   příslušnému   úřadu   /   Date   of   delivery   to

competent   authority1)

--------------------------------------------------------------------

4912   Jméno   odpovědné   fyzické      4920     Telefon   /   Telephone

osoby   /   Name   of                    number

responsible   physical

person

--------------------------------------------------------------------

4930   Datum   předání   Ústavu   zdravotnických   informací   a

statistiky   /   Data   of   delivery   to   Institute   of   Health

Information   and   Statistics1)

--------------------------------------------------------------------

Pokyny   k    vyplnění   Formuláře   hlášení   o    klinických   zkouškách   podle

§   14.

Notes   on    completing   the   Clinical    Investigation   Notification   Form

according   to   §   14.

1)   Rok,   měsíc,   den

1)   Year,   month,   day

2)   Bude   vydáno   příslušným   úřadem.   Skládá   se   z   kódu   státu   podle   ISO

3166,    lomítka   a    kódu   příslušného    úřadu,   lomítka    a   vnitřního

registračního   čísla   určeného   úřadem:   např.:   CZ/CA01/nnn...

2)    To    be   assigned    by   the    competent   authority.    Composed   of   the

two-letter   country    code   of   ISO    3166   followed   by    a   slash,   the

code    of    the    competent    authority,    a    slash    and   an   internal

registration   number,   e.g.:   CZ/CA01/nnn...

3)   Vyplní    výrobce    nebo    zplnomocněný    zástupce.    Kód    je    složen

z   dvoumístného   označení   státu   podle   ISO   3166.

3)   Assigned   b    the   manfuacturer   /    authorized   representative.   This

code   is   always    composed   of   the   two-letter   country    code   of   ISO

3166.

4)   Používejte   kódy   států   podle   ISO   3166,   např.:

6)   Please   use    the   codes   for    the   different   countries    acc.   to   ISO

3166,   e.g.:

AT   Rakousko   /   Austria

BE   Belgie   /   Belgium

CH   Švýcarsko   /   Switzerland

CZ   Česká   republika   /   Czech   Republic

DE   Německo   /   Germany

DK   Dánsko   /   Denmark

ES   Španělsko   /   Spain

FI   Finsko   /   Finland

FR   Francie   /   France

GB   Velká   Británie   /   United   Kingdom

GR   Řecko   /   Greece

IE   Irsko   /   Ireland

IS   Island   /   Iceland

IT   Itálie   /   Italy

LI   Lichtenštejnsko   /   Liechtenstein

LU   Lucembursko   /   Luxembourg

NL   Nizozemí   /   Netherlands

NO   Norsko   /   Norway

PT   Portugalsko   /   Portugal

SE   Švédsko   /   Sweden

SK   Slovensko   /   Slovakia

5)   Používejte    kódy   krajů    podle    Opatření    ČSÚ   ze    dne   27.4.1999,

částka   33/1999   Sb. ,   v   platném   znění   (pouze   pro   české   výrobce).

5)   Please    use   the    district   codes    prescribed   by    CSO   Disposition

from    27.4.1999,    part    33/1999    Coll.,    as    amended   (for   Czech

manufacturer   only).

6)   Použijte   další   list   papíru,   jestliže   je   to   třeba.

6)   Use   additional   sheet   if   necessary.

7)   Vyplňte   správný    kód   a   název    skupiny   zdravotnického   prostředku

podle    Univerzálního     nomenklaturního    systému    zdravotnických

prostředků      (UMDNS)     nebo      podle     Globální     nomenklatury

zdravotnických   prostředků    (GMDN),   až   bude    k   dispozici.   (např.

16516;    kardiostimulátory,    vnější     neinvazivní).    Pokud    není

k   dispozici,   uveďte   prosím   stručný   popis   (číslo   kolonky   4760).

7)   Please    enter   the    relevant   code    and   its    designation   from   the

nomenclature    Universal    Medical     Device    Nomenclature    System

(UMDNS)    or   Global    Medical   Devices    Nomenclature   (GMDN),    when

there   is   available.   (e.g.    16516;   Pacemakers,   Cardiac,   External

Noninvasive).   If   not   available,   please   give   a   short   description

(No.   4760).

8)   Kód   a   název    kategorie   jsou   založeny   na   ČSN    EN   ISO   15225:2000.

Zdravotnický     prostředek    se     označuje    kódem     první    vhodné

kategorie,   do   které   spadá   v   pořadí   od   písmene   a)   do   písmene   l).

8)    Device    category    code    and    term    are    based    on    CSN    EN   ISO

15225:2000.   The   device   should   be   assigned   to   the   first   category

in   which   it   fits,   moving   from   a)   to   l).

9)   Označte     důležité     informace     pro     identifikaci    zkoušeného

zdravotnického   prostředku.

9)   Please   indicate    the   necessary   data    for   the   identification    of

the   medical   device   to   be   tested.

+-----+------------------------+-+----+------------------------+--+

|   Kód   |Název   kategorie   zdrav.    |P|Code|Name   of   category   of       |R   |

|   kat.|prostředků                |   |of    |medical   devices           |    |

|       |                          |   |cat.|                          |    |

+-----+------------------------+-+----+------------------------+--+

|   06    |Diagnostické              |a|02    |Anestetické   a             |    |

|       |zdravotnické   prostředky   |   |      |respirační   zdravotnické   |    |

|       |in   vitro                  |   |      |prostředky                |    |

|       |In   vitro   diagnostic       |   |      |Anaesthetic   /             |g   |

|       |devices                   |   |      |respiratory   devices       |    |

+-----+------------------------+-+----+------------------------+--+

|   01    |Aktivní   implantabilní     |b|04    |Elektro/mechanické        |h   |

|       |zdravotnické   prostředky   |   |      |zdravotnické   prostředky   |    |

|       |Active   implantable        |   |      |Electro   mechanical        |    |

|       |devices                   |   |      |medical   devices           |    |

+-----+------------------------+-+----+------------------------+--+

|   07    |Neaktivní   implantabilní   |c|09    |Zdravotnické   prostředky   |i   |

|       |zdravotnické   prostředky   |   |      |-   nástroje   pro            |    |

|       |                          |   |      |opakované   použití         |    |

|       |Non-active   implantable    |   |      |Reusable   instruments      |    |

|       |devices                   |   |      |                          |    |

+-----+------------------------+-+----+------------------------+--+

|   03    |Stomatologické            |d|10    |Zdravotnické   prostředky   |j   |

|       |zdravotnické   prostředky   |   |      |pro   jednorázové   použití   |    |

|       |Dental   devices            |   |      |Single   use   devices        |    |

+-----+------------------------+-+----+------------------------+--+

|   08    |Oftalmologické   a          |e|11    |Zdravotnické   prostředky   |k   |

|       |optické   zdravotnické      |   |      |pro   postižené   osoby       |    |

|       |prostředky                |   |      |                          |    |

|       |Ophthalmic   and   optical    |   |      |Technical   aids   for        |    |

|       |devices                   |   |      |disabled   persons          |    |

+-----+------------------------+-+----+------------------------+--+

|   12    |Zdravotnické   prostředky   |f|05    |Zdravotnické   prostředky   |l   |

|       |pro   diagnostiku   a         |   |      |v   nemocničním   vybavení    |    |

|       |terapii   zářením           |   |      |                          |    |

|       |Diagnostic   and            |   |      |Hospital   hardware         |    |

|       |therapeutic   radiation     |   |      |                          |    |

+-----+------------------------+-+----+------------------------+--+

____________________

1) Směrnice Rady 93/42/EHS z 14. června 1993 týkající se zdravotnických prostředků, ve znění směrnice Rady 98/79/ES z 27. října 1998, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/70/ES ze dne 16. listopadu 2000, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/104/ES ze dne 7. prosince 2001.Směrnice Komise Evropských společenství 2003/12/ES ze dne 3. února 2003 o změně klasifikace prsních implantátů v rámci směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích.

Směrnice Komise Evropských společenství 2003/32/ES o zavedení podrobných specifikací ohledně požadavků stanovených ve směrnici Rady č. 93/42/EHS, pokud jde o zdravotnické prostředky vyráběné s využitím tkání zvířecího původu ze dne 23. dubna 2003.

2) § 2 zákona č. 123/2000 Sb. , o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 130/2003 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb.

3) § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 123/2000 Sb.

4) § 2 odst. 2 písm. f) zákona č. 123/2000 Sb. , ve znění zákona č. 130/2003 Sb.

5) § 2 zákona č. 79/1997 Sb. , o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů.

6) § 3 písm. f) zákona č. 123/2000 Sb. , ve znění zákona č. 130/2003 Sb.

7) Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky.

8) § 3 písm. e) zákona č. 123/2000 Sb. , ve znění zákona č. 130/2003 Sb.

9) § 4a zákona č. 22/1997 Sb. , o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 277/2003 Sb.Čl. 5 bod 2 směrnice 93/42 EHS.

10) Nařízení vlády č. 291/2000 Sb. , kterým se stanoví grafická podoba označení CE.

11) § 3 písm. a) zákona č. 123/2000 Sb. , ve znění zákona č. 130/2003 Sb.

12) § 3 pím. l) zákona č. 123/2000 Sb. , ve znění zákona č. 130/2003 Sb.

13) § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 123/2000 Sb. , ve znění zákona č. 130/2003 Sb.

14) § 8 až 16 zákona č. 123/2000 Sb. , ve znění zákona č. 130/2003 Sb.

15) § 2 odst. 2 písm. d) zákona č. 123/2000 Sb.

16) Zákon č. 64/1986 Sb. , o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 240/1992 Sb. , zákona č. 22/1997 Sb. , zákona č. 110/1997 Sb. , zákona č. 189/1999 Sb. , zákona č. 71/2000 Sb. , zákona č. 145/2000 Sb. , zákona č. 102/2001 Sb. , zákona č. 321/2001 Sb. , zákona č. 205/2002 Sb. , zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 226/2003 Sb.

17) § 14 zákona č. 22/1997 Sb. , ve znění zákona č. 71/2000 Sb.§ 36 odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 307/2002 Sb. , o radiační ochraně.

18) Nařízení vlády č. 18/2003 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility.

19) § 6 odst. 1 zákona č. 64/1986 Sb. , ve znění zákona č. 240/1992 Sb. , zákona č. 22/1997 Sb. a zákona č. 145/2000 Sb.

20) § 19 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb. , ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 226/2003 Sb.§ 7a odst. 1 zákona č. 64/1986 Sb. , ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 226/2003 Sb.

21) Vyhláška č. 501/2000 Sb. , kterou se stanoví formy, způsoby ohlašování nežádoucích příhod zdravotnických prostředků, jejich evidování, šetření a vyhodnocování, dokumentace a její uchovávání a následné sledování s cílem předcházení vzniku nežádoucích příhod, zejména jejich opakování (vyhláška o nežádoucích příhodách zdravotnických prostředků), ve znění vyhlášky č. 304/2003 Sb.

22) § 3 písm. g) zákona č. 123/2000 Sb.

23) Například zákon č. 18/1997 Sb. , o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb. , zákona č. 71/2000 Sb. , zákona č. 132/2000 Sb. , zákona č. 13/2002 Sb. , zákona č. 310/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

24) § 7 odst. 7. písm. b) a § 11 odst. 2 a 4 zákona č. 22/1997 Sb. , ve znění zákona č. 205/2002 Sb.

25) § 7 zákona č. 22/1997 Sb. , ve znění zákona č. 205/2002 Sb.

26) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb. , zákona č. 258/2000 Sb. , zákona č. 102/2001 Sb. , zákona č. 138/2002 Sb. , zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. , zákona č. 129/2003 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb.

27) Zákon č. 505/1990 Sb. , o metrologii, ve znění zákona č. 4/1993 Sb. , zákona č. 20/1993 Sb. , zákona č. 119/2000 Sb. , zákona č. 13/2002 Sb. , zákona č. 137/2002 Sb. a zákona č. 226/2003 Sb.

Vyhláška č. 264/2000 Sb., o základních měřících jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování .

28) Zákon č. 18/1997 Sb. , ve znění zákona č. 83/1998 Sb. , zákona č. 71/2000 Sb. , zákona č. 132/2000 Sb. , zákona č. 13/2002 Sb. , zákona č. 310/2002 Sb. , zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 279/2003 Sb.

29) § 2 odst. 2 písm. g) zákona č. 123/2000 Sb.

30) § 32 odst. 1 zákona č. 123/2000 Sb. , ve znění zákona č. 130/2003 Sb.

31) Zákon č. 20/1966 Sb. , o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 210/1990 Sb. , zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 548/1991 Sb. , zákona č. 550/1991 Sb. , zákona č. 590/1992 Sb. , zákona č. 15/1993 Sb. , zákona č. 161/1993 Sb. , zákona č. 307/1993 Sb. , zákona č. 60/1995 Sb. , nálezu Úst. soudu publikovaného pod č. 206/1996 Sb. , zákona č. 14/1997 Sb. , zákona č. 79/1997 Sb. , zákona č. 110/1997 Sb. , zákona č. 83/1998 Sb. , zákona č. 167/1998 Sb. , zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb. , zákona č. 132/2000 Sb. , zákona č. 149/2000 Sb. , zákona č. 258/2000 Sb. , zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 260/2001 Sb. , zákona č. 290/2002 Sb. , zákona č. 285/2002 Sb. , zákona č. 320/2002 Sb. , zákona č. 130/2003 Sb. , nálezu Úst. soudu publikovaného pod č. 211/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 356/2003 Sb.Zákon č. 160/1992 Sb. , o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění zákona č. 161/1993 Sb. , zákona č. 258/2002 Sb. , zákona č. 285/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb .

32) § 3 písm. d) zákona č. 123/2000 Sb.

33) § 11 odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb. , ve znění zákona č. 71/2000 Sb.

34) § 11 odst. 2 písm. e) zákona č. 22/1997 Sb .

35) § 3 písm. c) zákona č. 123/2000 Sb ., ve znění zákona č. 130/2003 Sb.

36) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001, o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encepalopatií.

37) Čl. 2.3.13.2. bodu 1 Mezinárodního kodexu zdraví zvířat (Office International des Épizooites) - OIE; je dálkově přístupný na adrese www.oie.int/eng/normes/Mcode/A_00067.htm .

38) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002, kterým se stanoví zdravotní pravidla týkající se živočišných vedlejších produktů, které nejsou určeny k lidské spotřebě.

39) Příloha stanoviska Vědeckého řídícího výboru ze dne 22. až 23. července 1999 (Policy of breeding and genotyping sheeps) obsahuje tabulku, která byla aktualizována stanoviskem Vědeckého řídícího výboru přijatém 10. - 11. ledna 2002 (TSE infectivity distributed in ruminant tissues - state of knowledge December 2001); je dálkově přístupná na adrese http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/ssc/outcome_en.html .

40) Například za použití příslušných stanovisek vědeckých výborů, výboru pro hromadně vyráběné léčivé přípravky a opatření Komise upravujících použití materiálů představujících riziko TSE. Přehled odkazů na příslušné dokumenty či stanoviska bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a po přijetí příslušného rozhodnutí Komise bude vytvořen jejich seznam.

41) Nařízení ES č. 999/2001.