453/2004 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. července 2004,

kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb. , o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb. , (dále jen "zákon") k provedení § 11, 12 a 13 zákona a k provedení zákona č. 123/2000 Sb. , o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 130/2003 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb. , (dále jen "zákon o zdravotnických prostředcích"):

§ 1

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1)

a) technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro 2) (dále jen "in vitro diagnostika") a

b) společné technické specifikace pro in vitro diagnostika.

§ 2

(1) In vitro diagnostika jsou stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 zákona, u kterých se posuzuje shoda jejich vlastností podle tohoto nařízení.

(2) Toto nařízení se použije i pro

a) in vitro diagnostika vyrobená a určená k použití pro účely rozborů v klinických laboratořích, aniž jsou předmětem obchodování,

b) mechanická laboratorní zařízení zvláště navržená pro diagnostická vyšetření in vitro,

c) in vitro diagnostika vyrobená z tkání, buněk nebo látek lidského původu,

d) příslušenství in vitro diagnostik, se kterými se zachází jako se samostatnými in vitro diagnostiky,

e) in vitro diagnostika, kterými jsou kalibrátory a kontrolní materiály potřebné k určení nebo ověření funkční způsobilosti jejich uživatelem 3) .

(3) Toto nařízení se nevztahuje na

a) nástroje, přístroje, zařízení nebo jiné předměty včetně programového vybavení určené k použití pro výzkumné účely bez jakéhokoliv lékařského cíle,

b) mezinárodně osvědčené referenční materiály a materiály používané pro programy externího posuzování systémů jakosti,

c) činidla, která jsou vyrobena v laboratořích zdravotnického zařízení pro účely použití v prostředí těchto laboratoří a nejsou předmětem obchodování,

d) zdravotnické prostředky 4) pro invazivní odběr vzorků z lidského těla,

e) in vitro diagnostika, která byla vyrobena ve zdravotnickém zařízení a používají se pouze v tomto zdravotnickém zařízení, aniž byla předána jinému uživateli,

f) jiné zdravotnické prostředky vyrobené za použití látek lidského původu [s výjimkou in vitro diagnostik uvedených v odstavci 2 písm. c)].

§ 3

Výklad pojmů

Pro účely tohoto nařízení se dále rozumí

a) in vitro diagnostiky pro sebetestování in vitro diagnostika, která jsou určena výrobcem k použití laikem v domácím prostředí,

b) funkční způsobilostí souhrn vlastností in vitro diagnostik stanovený výrobcem pro jím určený účel použití těchto in vitro diagnostik,

c) in vitro diagnostikem pro ověření funkční způsobilosti in vitro diagnostikum určené výrobcem pro ověření funkční způsobilosti prováděné v klinických laboratořích nebo v jiných odpovídajících prostředích; tato činnost se neprovádí v objektech výrobce,

d) zplnomocněným zástupcem osoba usazená v členském státě Evropské unie, která je výrobcem písemně pověřena k jednání za něj s úřady a orgány ve státech Evropských společenství, se zřetelem na požadavky vyplývající pro výrobce z tohoto nařízení,

e) uvedením na trh okamžik, kdy in vitro diagnostika, která nejsou určena pro ověření funkční způsobilosti, přecházejí poprvé úplatně nebo bezúplatně do distribuce jako zboží určené k prodeji v členských státech Evropských společenství, bez ohledu na to, zda jsou nová nebo plně obnovená,

f) uvedením do provozu okamžik, kdy in vitro diagnostika připravená poprvé pro stanovený účel použití jsou poskytnuta konečnému uživateli,

g) kalibračními a kontrolními materiály látky, materiály nebo předměty určené jejich výrobcem ke stanovení rozsahu měření nebo k ověření funkční způsobilosti in vitro diagnostik v souladu s jejich určeným účelem použití,

h) příslušenstvím předmět, který není in vitro diagnostikem, ale je určen výrobcem specificky k použití společně s in vitro diagnostikem tak, aby umožnil jeho použití v souladu s účelem, který mu výrobce určil; za příslušenství in vitro diagnostik se nepovažují zdravotnické prostředky pro invazivní odběr vzorků z lidského těla,

i) novým in vitro diagnostikem takové, které

1. během předcházejících 3 let nebylo pro příslušný analyt nebo jiný parametr nepřetržitě k dispozici na trhu ve státech Evropských společenství,

2. využívá postup analytické technologie, která během předcházejících 3 let nebyla nepřetržitě využívána v souvislosti s daným analytem nebo jiným parametrem na trhu ve státech Evropských společenství.

§ 4

Obecné zásady

(1) In vitro diagnostika musí vyhovovat požadavkům uvedeným v příloze č. 1 k tomuto nařízení, které se na ně vztahují, (dále jen "základní požadavky") s přihlédnutím k určenému účelu použití. Základní požadavky se považují rovněž za splněné, jestliže in vitro diagnostika odpovídají příslušným harmonizovaným normám 5) ; za harmonizované normy se podle tohoto nařízení považují i společné technické specifikace pro in vitro diagnostika 6) .

(2) Při odebírání vzorků z lidského organismu (dále jen "vzorky") a při odběru a použití látek pocházejících z lidského těla se postupuje v souladu s mezinárodní smlouvou 7) a etickými zásadami 8) .

(3) Jestliže in vitro diagnostika uvedená v § 5 odst. 1 a 2 jsou řádně instalovaná, udržovaná a používaná v souladu s určeným účelem použití, a přesto mohou ohrozit zdraví, popřípadě život uživatelů nebo majetek, postupuje se podle zákona, zákona o zdravotnických prostředcích a podle zvláštního právního předpisu 9) . Za důvod k takovému postupu se považuje zejména

a) nedodržení základních požadavků uvedených podle odstavce 1,

b) nesprávné použití harmonizovaných norem, pokud se prohlašuje, že byly použity, nebo

c) nedostatek v samotných harmonizovaných normách.

(4) Informace poskytované uživateli podle bodu 8 části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení musí být v českém jazyce, pokud nejde o symboly uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení nebo v příslušné harmonizované normě 10) .

§ 5

Uvedení in vitro diagnostik na trh a do provozu

(1) In vitro diagnostika mohou být uvedena na trh 11) , jestliže

a) byla u nich posouzena shoda v souladu s § 8,

b) splňují základní požadavky a další ustanovení tohoto nařízení, která se na ně vztahují,

c) bylo pro ně vydáno prohlášení o shodě podle tohoto nařízení a

d) byla opatřena označením CE 12) .

(2) Do provozu mohou být in vitro diagnostika uvedena pouze tehdy, jestliže splňují podmínky uvedené v odstavci 1 a byla dodána a instalována odpovídajícím způsobem v souladu s určeným účelem použití.

(3) In vitro diagnostika po uvedení na trh musí být sledována z hlediska jejich bezpečnosti a kvality v souladu s § 12.

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se vztahují rovněž na in vitro diagnostika poskytnutá pro ověření jejich funkční způsobilosti laboratořím nebo jiným osobám, které splňují požadavky stanovené v § 8 odst. 4 a v příloze č. 8 k tomuto nařízení.

§ 6

Vystavování in vitro diagnostik

Předvádět na výstavách, veletrzích i jinak in vitro diagnostika, která neodpovídají požadavkům tohoto nařízení, lze jen za předpokladu, že jsou viditelně označena tak, aby bylo patrné, že nemohou být uváděna na trh a do provozu, dokud nebudou uvedena do souladu s požadavky tohoto nařízení; pro předvádění in vitro diagnostik nesmí být použity vzorky odebrané od účastníků tohoto předvádění.

§ 7

Společné technické specifikace

(1) Společné technické specifikace stanoví

a) kritéria pro

1. ověření a přehodnocení funkční způsobilosti in vitro diagnostik a

2. uvolňování výrobních šarží,

b) referenční

1. metodiky a

2. materiály,

a to u in vitro diagnostik uvedených v Seznamu A přílohy č. 2 k tomuto nařízení, a kde je to nutné, u in vitro diagnostik uvedených v Seznamu B přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

(2) Společné technické specifikace lze v řádně odůvodněných případech při návrhu a výrobě in vitro diagnostik nahradit jiným řešením, kterým se dosáhne přinejmenším stejné úrovně bezpečnosti a kvality in vitro diagnostik.

(3) Společné technické specifikace jsou stanoveny v příloze č. 10 k tomuto nařízení.

(4) Jestliže společnými technickými specifikacemi nelze zcela ověřit splnění základních požadavků, postupuje se podle zákona 13) .

§ 8

Postupy posuzování shody

(1) Před uvedením in vitro diagnostik na trh, s výjimkou těch, které jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení, a těch, které jsou určeny pro ověřování funkční způsobilosti, postupuje výrobce při opatřování označením CE v souladu s § 9 a podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení a vyhotoví písemné ES prohlášení o shodě. Výrobce u in vitro diagnostik pro sebetestování před vyhotovením písemného ES prohlášení o shodě plní další požadavky stanovené v bodě 6 přílohy č. 3 k tomuto nařízení nebo postupuje podle odstavce 2 nebo 3.

(2) U in vitro diagnostik uvedených v Seznamu A přílohy č. 2 k tomuto nařízení, s výjimkou in vitro diagnostik určených pro ověření funkční způsobilosti, výrobce postupuje za účelem opatřování označením CE v souladu s § 9 podle

a) přílohy č. 4 k tomuto nařízení, nebo

b) přílohy č. 5 k tomuto nařízení společně s postupem podle přílohy č. 7 k tomuto nařízení.

(3) U in vitro diagnostik uvedených v Seznamu B přílohy č. 2 k tomuto nařízení, s výjimkou in vitro diagnostik pro ověření funkční způsobilosti, výrobce postupuje za účelem opatřování označením CE v souladu s § 9 podle

a) přílohy č. 4 k tomuto nařízení, nebo

b) přílohy č. 5 k tomuto nařízení společně s postupem podle přílohy č. 6 nebo podle přílohy č. 7 k tomuto nařízení.

(4) V případech in vitro diagnostik pro ověření funkční způsobilosti výrobce postupuje podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení a před jejich zpřístupněním vypracuje písemné prohlášení stanovené touto přílohou. Tímto ustanovením nejsou dotčeny předpisy týkající se etických hledisek 8) při provádění studií ověřujících funkční způsobilost za použití tkání nebo látek lidského původu.

(5) Při posuzování shody in vitro diagnostik výrobce, popřípadě notifikovaná osoba 14) zohledňuje výsledky hodnocení a ověřovacích postupů, pokud byly ve vhodných případech provedeny v souladu s tímto nařízením v jednotlivých mezistupních výrobního procesu.

(6) Výrobce po dobu 5 let po vyrobení posledního in vitro diagnostika uchovává prohlášení o shodě, technickou dokumentaci uvedenou v přílohách č. 3 až 8 k tomuto nařízení, zprávy, certifikáty, popřípadě jiná rozhodnutí vyhotovená notifikovanými osobami a zpřístupňuje je příslušným orgánům státní správy pro kontrolní účely.

(7) Výrobce může vydat pokyn svému zplnomocněnému zástupci, aby zahájil postupy uvedené v přílohách č. 3, 5, 6 a 8 k tomuto nařízení.

(8) Jestliže dokumentaci podle odstavce 6 neposkytl výrobce, poskytne ji na žádost zplnomocněný zástupce, byl-li výrobcem ustanoven.

(9) Zahrnuje-li postup posuzování shody účast notifikované osoby, pak výrobce, popřípadě jeho zplnomocněný zástupce požádá o tuto účast notifikovanou osobu s odpovídajícím rozsahem autorizace. Notifikovaná osoba může požadovat nezbytně nutné informace nebo údaje pro schválení a dodržování zvoleného postupu posuzování shody.

(10) Certifikáty notifikované osoby vydané v souladu s přílohami č. 3, 4 a 5 k tomuto nařízení jsou platné po dobu nejdéle 5 let, jejich platnost může být prodloužena o dalších 5 let, a to na základě žádosti výrobce.

(11) Záznamy a korespondence týkající se postupů podle odstavců 1 až 4 se pořizují v českém jazyce, popřípadě v jiném jazyce, na kterém se dohodne notifikovaná osoba s výrobcem, popřípadě se zplnomocněným zástupcem.

(12) Postup v případech, ve kterých se výjimečně u in vitro diagnostik nemusí posoudit shoda, stanoví zákon o zdravotnických prostředcích 15) .

(13) Ustanovení odstavců 1 až 11 se přiměřeně vztahují na fyzické a právnické osoby, které in vitro diagnostika vyrábějí a samy je uvádějí do provozu tak, že je v rámci své profesní činnosti používají.

§ 9

Označování in vitro diagnostik

(1) In vitro diagnostika, jiná než pro ověřování funkční způsobilosti, která splňují základní požadavky, musí být před uvedením na trh opatřena označením CE.

(2) Označení in vitro diagnostika podle odstavce 1 musí být umístěno viditelně, čitelně a nesmazatelně, pokud je to proveditelné a vhodné, a dále v návodu k použití. K označení CE musí být připojeno identifikační číslo notifikované osoby podílející se na postupech stanovených v přílohách č. 3, 4, 6 a 7 k tomuto nařízení.

(3) Na in vitro diagnostika nesmějí být umístěny značky a popisy, které by omylem mohly být považovány za znaky významem nebo graficky se podobající označení CE. Jiný znak lze umístit na in vitro diagnostika, jejich obal nebo v návodech doprovázejících tyto in vitro diagnostika za předpokladu, že tím není snížena viditelnost ani čitelnost označení CE.

(4) Jednotlivé části označení CE u diagnostických zdravotnických prostředků in vitro musí mít zásadně stejnou výšku, která nesmí být menší než 5 mm. Tento minimální rozměr může být pro in vitro diagnostika malých rozměrů upraven.

(5) Pokud in vitro diagnostika podléhají z dalších hledisek zvláštním právním předpisům, které stanoví povinnost je opatřit označením CE, vyjadřují v takovém případě tato označení, že in vitro diagnostika jsou v souladu také s požadavky, které se na ně vztahují podle těchto zvláštních právních předpisů. Jestliže však jeden nebo několik právních předpisů po přechodnou dobu připouští, aby výrobce zvolil, kterými ustanoveními se bude řídit, pak označení CE vyjadřuje shodu pouze s těmi právními předpisy nebo jejich ustanoveními, které výrobce použil. V tomto případě musí být v dokumentaci, upozorněních nebo návodech, požadovaných příslušnými právními předpisy, a přiložených k příslušným výrobkům, uveden seznam použitých právních předpisů a dále směrnic, jak byly uveřejněny v Úředním věstníku Evropských společenství, jejichž požadavky byly těmito právními předpisy převzaty.

§ 10

Nesprávné použití označení CE

(1) V případě zjištění, že in vitro diagnostikum bylo nesprávně opatřeno označením CE, výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce odstraní tento protiprávní stav podle pokynů České obchodní inspekce 16) .

(2) Jestliže nebyl odstraněn protiprávní stav podle odstavce 1, postupuje se podle zvláštních právních předpisů 17) .

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se vztahují i na případy, kdy výrobky byly opatřeny označením CE v souladu s postupy podle tohoto nařízení, avšak tyto výrobky nespadají do působnosti tohoto nařízení.

§ 11

Oznamování osob a in vitro diagnostik

(1) Výrobce, který má zapsané své sídlo nebo místo podnikání v České republice a uvádí pod svým vlastním jménem in vitro diagnostika na trh, oznamuje v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích 18) Ministerstvu zdravotnictví (dále jen "ministerstvo") údaje na formulářích, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 11, 12 a 13 k tomuto nařízení; podrobně oznamuje

a) adresu tohoto místa,

b) informace vztahující se k

1. činidlům, výsledkům reakce činidel, kalibračním a kontrolním materiálům se zřetelem na jejich obecnou technologickou charakteristiku, nebo

2. analytům a všem jejich dalším podstatným změnám včetně přerušení uvádění na trh,

3. dalším in vitro diagnostikům s odpovídajícími údaji,

c) u in vitro diagnostik uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení a in vitro diagnostik pro sebetestování

1. údaje umožňující jejich identifikaci,

2. analytické, a přichází-li v úvahu, i základní diagnostické údaje uvedené v odstavci 3 části A přílohy č. 1 k tomuto nařízení,

3. výsledky hodnocení funkční způsobilosti podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení,

4. certifikáty a

podstatné změny vztahující se k bodům 1 až 4 včetně přerušení uvádění na trh.

(2) Předmětem oznámení podle odstavce 1 je rovněž nové in vitro diagnostikum, které bylo opatřeno označením CE.

(3) K in vitro diagnostikům uvedeným v příloze č. 2 k tomuto nařízení a k in vitro diagnostikům pro sebetestování ministerstvo za předpokladu, že jsou tato in vitro diagnostika uváděna v České republice na trh a do provozu, vyžaduje

a) informace umožňující jejich identifikaci,

b) informace o jejich označování (například označení CE, štítky, symboly, nápisy),

c) návody k jejich použití.

(4) Jestliže výrobce, který uvádí in vitro diagnostika pod svým jménem na trh, nemá v České republice zapsáno své sídlo nebo místo podnikání, oznamuje ministerstvu údaje uvedené v odstavcích 1 až 3 jím zplnomocněný zástupce, a to přechodně až do vybudování Evropské databáze. Po vybudování Evropské databáze, oznámeném ministerstvem formou sdělení ve Sbírce zákonů, za výrobce, který uvádí pod svým vlastním jménem in vitro diagnostika na trh, a nemá v České republice zapsáno své sídlo nebo místo podnikání, oznamuje ministerstvu údaje uvedené v odstavci 3 jím zplnomocněný zástupce.

(5) Údaje uvedené v odstavcích 1 a 3 včetně údajů týkajících se nových in vitro diagnostik se vkládají okamžitě do Souboru údajů z oblasti zdravotnických prostředků shromažďovaných podle hledisek Evropských společenství (dále jen "Soubor údajů") a uchovávají se podle § 13.

(6) Oznámení podle odstavců 1 až 5 nenahrazuje splnění požadavků pro uvedení in vitro diagnostik na trh a do provozu.

§ 12

Postup při předcházení nežádoucím příhodám a při jejich vzniku

(1) Při předcházení nežádoucím příhodám a při jejich vzniku se postupuje v souladu s ustanoveními § 4 odst. 3 a zákona o zdravotnických prostředcích 19) .

(2) Pokud jde o nežádoucí příhodu u nového in vitro diagnostika, ke kterému bylo připojeno označení CE, výrobce tuto skutečnost uvede v hlášení o nežádoucí příhodě 20) .

(3) Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen "ústav") může požadovat v odůvodněných případech do 2 let po ohlášení nežádoucí příhody informace o zkušenostech s novým in vitro diagnostikem po jeho uvedení na trh.

§ 13

Soubor údajů

(1) Údaje

a) o výrobcích in vitro diagnostik, zplnomocněných zástupcích, osobách provádějících servis in vitro diagnostik a o in vitro diagnostikách podle § 11 odst. 1 až 3,

b) o vydaných, změněných, zrušených, popřípadě zamítnutých certifikátech podle postupů stanovených v přílohách č. 3 a 7 k tomuto nařízení a

c) získané v souladu s postupem upravujícím oznamování a evidenci nežádoucích příhod 21)

se uchovávají v souladu s tímto nařízením v Souboru údajů, který je v České republice zřízen a veden v rámci informačního systému zřízeného podle zákona o zdravotnických prostředcích 22) .

(2) Uživateli Souboru údajů podle odstavce 1 jsou zejména ministerstvo, ústav v oblasti nežádoucích příhod in vitro diagnostik, Státní úřad pro jadernou bezpečnost u in vitro diagnostik, které využívají jadernou energii nebo ionizující záření, a Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Údaje se poskytují ministerstvu na formulářích uvedených v přílohách č. 11 až 13 k tomuto nařízení a formulářích uvedených ve zvláštním právním předpisu 21) ; tyto údaje se uchovávají v Evropské databázi, která je přístupná příslušným úřadům členských států Evropských společenství.

§ 14

Ochranná opatření a úprava seznamu in vitro diagnostik podle přílohy č. 2

(1) V případě zjištění, že in vitro diagnostikům by měla být pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, popřípadě veřejného zdraví 23) , zakázána nebo omezena jejich dostupnost, anebo by in vitro diagnostika měla podléhat zvláštním požadavkům, přijímají ministerstvo, ústav, Česká obchodní inspekce, popřípadě další příslušné úřady na přechodnou dobu odpovídající opatření podle zvláštních právních předpisů 24) ; těmito opatřeními jsou zejména omezení či zákaz uvádění in vitro diagnostik na trh, stažení z trhu, nebo omezení a zákaz používání při poskytování zdravotní péče. Tato opatření musí obsahovat přesné důvody, na nichž se zakládají; opatření se neprodleně oznamují tomu, koho se bezprostředně dotýkají, a to spolu s informací o opravných prostředcích a lhůtách, v nichž lze opravné prostředky podat.

(2) V době přípravy opatření podle odstavce 1 může výrobce nebo zplnomocněný zástupce sdělit k němu své stanovisko, pokud nejde o nebezpečí z prodlení s ohledem na ochranu zdraví 24) .

(3) Pokud ministerstvo dospěje k názoru, že by

a) seznam in vitro diagnostik uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení měl být opraven nebo rozšířen, nebo

b) shoda in vitro diagnostik nebo jejich kategorie by měly být stanoveny odchylně, a to použitím jednoho nebo více postupů vybraných podle § 8,

předloží Komisi Evropských společenství řádně zdůvodněnou žádost o rozhodnutí.

(4) Před předložením žádosti podle odstavce 3 je třeba zohlednit

a) jakékoliv podstatné informace dostupné z postupů při předcházení nežádoucím příhodám nebo při jejich vzniku a z programů externího posuzování jakosti,

b) zda

1. se lze přesně spolehnout na výsledek získaný daným in vitro diagnostikem vzhledem k tomu, že tento výsledek má přímý vliv na následný lékařský výkon,

2. výkon učiněný na základě nesprávného výsledku získaného použitím in vitro diagnostika by se mohl ukázat jako nebezpečný pro pacienta a další osoby, zejména následkem nesprávně pozitivních nebo nesprávně negativních výsledků, a

3. účast notifikované osoby by přispěla k zajištění shody in vitro diagnostika.

§ 15

Notifikované osoby

(1) Podmínky autorizace jsou stanoveny v příloze č. 9 k tomuto nařízení; o právnických osobách, které vyhoví požadavkům českých technických norem, přebírají-li plně požadavky stanovené evropskou normou nebo harmonizačním dokumentem, se předpokládá, že vyhovují příslušným kritériím pro autorizaci.

(2) Notifikovaná osoba a výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce na základě dohody stanoví termíny pro dokončení hodnotících a ověřovacích činností uvedených v přílohách č. 3 až 7 k tomuto nařízení.

(3) Notifikovaná osoba informuje další notifikované osoby, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen "Úřad") a ministerstvo o zrušení certifikátů, které vydala; na požádání informuje Úřad a ministerstvo o vydání certifikátu nebo zamítnutí žádosti o vydání certifikátů a poskytne další podstatné informace.

(4) V případě, že notifikovaná osoba zjistí, že požadavky tohoto nařízení nebyly výrobcem splněny nebo již nadále nejsou plněny, nebo v případech, kdy certifikát neměl být vydán, zruší vydaný certifikát anebo jej změní, pokud shoda in vitro diagnostika s požadavky tohoto nařízení není výrobcem zajištěna zavedením odpovídajících nápravných opatření. V případě změny certifikátu nebo v případech, kdy zásah příslušného úřadu je nutný, notifikovaná osoba o této skutečnosti informuje jiné notifikované osoby, Úřad a ministerstvo.

(5) Při informování příslušných úřadů jiných států a Evropské komise o certifikátech, které notifikovaná osoba změnila nebo zrušila podle předchozích odstavců, se postupuje podle zákona nebo zákona o zdravotnických prostředcích podle jejich působnosti.

(6) Notifikovaná osoba poskytne na vyžádání Úřadu podstatné informace a dokumenty, včetně rozpočtových dokumentů, k ověření kritérií uvedených v příloze č. 9 k tomuto nařízení.

§ 16

Přechodná ustanovení

(1) In vitro diagnostika, která splňují požadavky podle dosavadních právních předpisů 25) , mohou být uváděna do provozu nejdéle do 7. prosince 2005.

(2) In vitro diagnostika registrovaná podle § 11 nařízení vlády č. 286/2001 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, se považují za in vitro diagnostika oznámená podle § 11.

(3) In vitro diagnostika, u nichž byla posouzena shoda podle § 8 nařízení vlády č. 286/2001 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, lze uvádět na území České republiky na trh nejdéle do 7. prosince 2005, a to pro uvedení do provozu pouze v České republice.

§ 17

Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 286/2001 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, se zrušuje.

§ 18

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

PhDr. Špidla v. r.

Ministr zdravotnictví:

MUDr. Kubinyi, Ph.D. v. r.

Příl.1

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

A.

VŠEOBECNÉ POŽADAVKY

1. In vitro diagnostika musí být navržena a vyrobena tak, aby jejich použití za stanovených podmínek a k určenému účelu neohrozila, přímo nebo nepřímo, klinický stav, bezpečnost nebo zdraví uživatelů, popřípadě majetek. Jakákoliv rizika, která mohou v souvislosti s jejich použitím vzniknout, musí být přijatelná ve srovnání s přínosem, který pro pacienty představují a tyto vlastnosti musí odpovídat vysoké úrovni ochrany zdraví a bezpečnosti.

2. Konečné řešení, které výrobce zvolí pro návrh in vitro diagnostik, musí vycházet ze stavu vědy a techniky odpovídající době, kdy bylo toto in vitro diagnostikum vyrobeno. Při výběru nejvhodnějšího řešení výrobce dodržuje následující zásady v uvedeném pořadí:

2.1. vyloučit nebo co nejvíce snížit rizika (bezpečným návrhem a konstrukcí),

2.2. učinit odpovídající ochranná opatření vůči rizikům, která nelze vyloučit,

2.3. informovat uživatele v případě přetrvávání rizik, která nebyla odstraněna z důvodu nedokonalých ochranných opatření.

3. In vitro diagnostika musí být navržena a vyrobena takovým způsobem, aby byla vhodná pro účely uvedené v zákoně o zdravotnických prostředcích v souladu se specifikací výrobce a zároveň musí respektovat stav vědy a techniky odpovídající době, kdy byla vyrobena. Musí dosáhnout funkční způsobilosti stanovené výrobcem, a to zejména přichází-li v úvahu citlivost k příslušnému rozboru, citlivost pro diagnózu, analytickou specificitu, diagnostickou vhodnost, přesnost, opakovatelnost, reprodukovatelnost, včetně kontroly týkající se vzájemné interference, rušivých vlivů, a stanovení meze detekce, deklarovaných výrobcem.

Hodnoty, které jsou stanovené pro kalibrátory nebo pro kontrolní materiály, musí být ověřeny pomocí dostupných referenčních metod měření, případně dostupných materiálů vyšší úrovně.

4. Charakteristické vlastnosti a funkční způsobilost uvedené v ustanovení bodů 1 až 3 se nesmí změnit tak, že by in vitro diagnostikum během doby použitelnosti nebo životnosti stanovené výrobcem, ohrozilo zdraví a bezpečnost uživatele, ani v případě, že in vitro diagnostikum je vystaveno nevhodným podmínkám nebo zatížení, ke kterému může dojít i za normálních podmínek jeho používání. Pokud není doba použitelnosti nebo životnost in vitro diagnostika stanovena, platí totéž pro dostatečně předvídatelnou dobu použitelnosti nebo životnosti in vitro diagnostika tohoto typu s ohledem na jeho určený účel a předpokládané použití.

5. In vitro diagnostika musí být navržena, vyrobena a zabalena takovým způsobem, aby jejich vlastnosti a funkční způsobilost při určeném účelu použití nebyly nepříznivě ovlivněny podmínkami při skladování nebo dopravě (teplotou, vlhkostí vzduchu a podobně), přičemž musí být zachovány pokyny nebo informace určené výrobcem.

B.

POŽADAVKY NA NÁVRH A VÝROBU

1.

Chemické a fyzikální vlastnosti.

1.1. In vitro diagnostika musí být navržena a vyrobena takovým způsobem, aby byly zabezpečeny charakteristiky a funkční způsobilost podle části A "Všeobecné požadavky". Zvláštní pozornost musí být věnována možnosti snížení analytické funkční způsobilosti z důvodu vzájemné nekompatibility mezi použitými materiály a vzorky (např. biologickými tkáněmi, buňkami a mikroorganizmy), které jsou určeny k použití spolu s in vitro diagnostikem k jeho určenému účelu.

1.2. In vitro diagnostika musí být navržena, vyrobena a zabalena tak, aby byla minimalizována rizika úniku tekutin z výrobku, úniku kontaminujících látek z kontaminovaných výrobků a dalších znečišťujících látek během skladování, přepravy a použití in vitro diagnostik, přičemž se musí dodržovat pokyny určené výrobcem.

2.

Infekce a mikrobiální kontaminace.

2.1. In vitro diagnostika a výrobní postupy s nimi související musí být navrženy tak, aby se pokud možno odstranilo nebo snížilo riziko infekce pro uživatele. Návrh musí umožnit snadnou manipulaci, a pokud možno minimalizovat kontaminaci a únik kapalin během použití. V případě nádob na vzorky je nutné snížit riziko znečištění vzorku. Výrobní postupy musí odpovídat těmto účelům.

2.2. Obsahují-li in vitro diagnostika biologické látky, musí být minimalizováno riziko infekce výběrem vhodného dárce a odpovídajících látek a použitím příslušných validovaných inaktivačních, konzervačních, zkušebních a řídicích postupů.

2.3. In vitro diagnostika označená buď jako "STERILNÍ" nebo jako in vitro diagnostika ve zvláštním mikrobiologickém stavu, musí být navržena, vyrobena a zabalena v odpovídajícím obalu podle vhodných postupů, které zajišťují, že výrobcem stanovené podmínky skladování a dopravy zůstanou až do poškození nebo otevření ochranného obalu v mikrobiologickém stavu, který odpovídá značení uvedenému na in vitro diagnostiku při jeho uvedení na trh.

2.4. In vitro diagnostika označená buď jako "STERILNÍ" nebo jako in vitro diagnostika ve zvláštním mikrobiologickém stavu, musí být zpracována odpovídající validovanou metodou.

2.5. Obalové systémy in vitro diagnostik kromě těch, které jsou uvedeny v bodu 2.3. musí uchovat in vitro diagnostikum bez zhoršení stupně čistoty uvedené výrobcem, a mají-li být in vitro diagnostika před použitím sterilizována, musí systém v rozumné míře minimalizovat možné riziko mikrobiální kontaminace.

Dále musí být učiněna opatření, která co nejvíce omezí možnost mikrobiálního znečištění při výběru a manipulaci se surovinami, při výrobě, skladování a distribuci v případě, že by funkční způsobilost in vitro diagnostik mohla být ovlivněna takovým znečištěním.

2.6. In vitro diagnostika, která mají být sterilizována, musí být vyrobena za odpovídajících řízených podmínek (například podmínek prostředí).

2.7. Obalové systémy pro nesterilní in vitro diagnostika musí uchovávat in vitro diagnostikum bez zhoršování kvality na určené úrovni čistoty, a jsou-li in vitro diagnostika určena ke sterilizaci před použitím, musí minimalizovat riziko mikrobiálního znečištění. Obalový systém musí být vhodný s ohledem na metodu sterilizace uvedenou výrobcem.

3.

Vlastnosti in vitro diagnostik ve vztahu k výrobě a prostředí.

3.1. Je-li in vitro diagnostikum určeno k použití v kombinaci s jinými in vitro diagnostiky nebo vybavením, musí být celá kombinace včetně propojovacího systému bezpečná a nesmí narušovat stanovenou funkční způsobilost in vitro diagnostika. Každé omezení použití musí být uvedeno na značení popřípadě v návodu k použití.

3.2. In vitro diagnostika musí být navržena a vyrobena takovým způsobem, aby byla nejvyšší možnou měrou minimalizována rizika spojená s jejich použitím za přítomnosti materiálů, substancí a plynů, se kterými za normálních podmínek použití mohou přijít do styku.

3.3. In vitro diagnostika musí být navržena a vyrobena takovým způsobem, aby byla minimalizována

3.3.1. rizika poranění vyplývající z fyzikálních charakteristik in vitro diagnostik (zejména prvky součinu objemu a tlaku, rozměru, a kde to přichází v úvahu, i ergonomických vlastností),

3.3.2. rizika spojená s dostatečně předvídatelnými vnějšími vlivy, jako jsou magnetická pole, vnější elektrické vlivy, elektrostatické výboje, tlak a vlhkost vzduchu, teplota nebo změny tlaku nebo zrychlení nebo náhodné vniknutí substancí do in vitro diagnostika. In vitro diagnostika musí být navržena a vyrobena tak, aby poskytovala dostatečnou vnitřní odolnost proti elektromagnetickému rušení, aby byla umožněna jejich funkce podle určení.

3.4. In vitro diagnostika musí být navržena a vyrobena tak, aby při normálním provozu i při závadě byla co nejvíce snížena rizika požáru nebo výbuchu. Zvláštní pozornost je nutno věnovat in vitro diagnostikům, při jejichž určeném použití se vyskytují hořlavé látky nebo látky, které by mohly způsobit vznícení.

3.5. In vitro diagnostika musí být navržena a vyrobena tak, aby umožňovala řízení bezpečné likvidace odpadu.

3.6. Stupnice pro měření, monitorování nebo zobrazování (včetně změny barvy a jiných optických indikátorů) musí být navrženy a vyrobeny v souladu s ergonomickými zásadami s přihlédnutím k určenému účelu in vitro diagnostika.

4.

In vitro diagnostika sloužící jako nástroj nebo přístroj s měřicí funkcí.

4.1. In vitro diagnostika, která jsou nástroji nebo přístroji s primární analytickou měřicí funkcí, musí být navržena a vyrobena tak, aby poskytovala dostatečnou stabilitu a přesnost měření v odpovídajících mezích přesnosti s přihlédnutím k určenému účelu použití a s ohledem na dostupné a odpovídající metody měření a materiály. Meze přesnosti musí být specifikovány výrobcem.

4.2. Jsou-li hodnoty vyjádřeny číselně, musí být uvedeny v zákonných jednotkách v souladu s příslušnými předpisy. 26)

5.

Ochrana před zářením.

5.1. In vitro diagnostika musí být navržena, vyrobena a zabalena tak, aby se minimalizovalo vystavení uživatelů emitovanému záření.

5.2. V případě, že jsou in vitro diagnostika určena k emitování potenciálně nebezpečného viditelného, popřípadě neviditelného záření, musí, pokud je to možné, být

5.2.1. navržena a vyrobena tak, aby bylo zaručeno, že charakteristiky a množství emitovaného záření lze řídit, popřípadě upravovat,

5.2.2. opatřena optickými displeji, popřípadě zvukovými výstrahami o takových emisích.

5.3. Provozní instrukce pro in vitro diagnostika emitující záření musí obsahovat podrobné informace o povaze emitovaného záření in vitro diagnostik, informace o ochraně uživatele a o způsobech, jak zamezit zneužití a vyloučit rizika plynoucí z instalace.

6.

Požadavky na in vitro diagnostika připojená ke zdroji energie nebo vybavená zdrojem energie.

6.1. In vitro diagnostika obsahující elektronické programovatelné systémy, včetně programového vybavení, musí být navržena tak, aby byla zajištěna opakovatelnost, spolehlivost a funkční způsobilost těchto systémů podle určeného použití.

6.2. In vitro diagnostika musí být navržena a vyrobena tak, aby bylo sníženo na minimum riziko vzniku elektromagnetického rušení, které by mohlo ovlivnit provoz jiných in vitro diagnostik nebo zařízení v obvyklém prostředí.

6.3. In vitro diagnostika musí být navržena a vyrobena tak, aby za předpokladu správné instalace bylo co možná nejvíce vyloučeno riziko náhodného úrazu elektrickým proudem při normálním použití i při výskytu jedné závady.

6.4. Ochrana před mechanickými a tepelnými riziky.

6.4.1. In vitro diagnostika musí být navržena a vyrobena tak, aby byla zaručena ochrana uživatele před mechanickými riziky. In vitro diagnostika musí být za předvídaných podmínek provozu dostatečně stabilní. Musí být schopná odolávat namáhání předpokládaného provozního prostředí a musí si zachovat tuto odolnost po dobu své předpokládané životnosti, pokud jsou dodržovány veškeré požadavky týkající se kontroly a údržby uvedené výrobcem. Kde existují rizika s ohledem na přítomnost pohyblivých částí, rozlomení nebo odpojení nebo na únik látek, musí být začleněna příslušná ochranná opatření.

Veškeré kryty nebo jiné ochranné mechanizmy zahrnuté v in vitro diagnostiku za účelem ochrany, obzvláště před pohyblivými částmi, musí být bezpečné a nesmějí bránit přístupu k in vitro diagnostiku při normálním provozu ani omezovat pravidelnou údržbu tohoto prostředku podle určení výrobce.

6.4.2. In vitro diagnostika musí být navržena a vyrobena tak, aby se maximálně snížilo riziko vibrací vyvolané těmito in vitro diagnostiky, a to s ohledem na technický pokrok a dostupné možnosti k omezení těchto vibrací, zejména u jejich zdroje, pokud tyto vibrace nejsou specifickou součástí funkční způsobilosti in vitro diagnostik.

6.4.3. In vitro diagnostika musí být navržena a vyrobena tak, aby se maximálně snížilo riziko vyplývající z hluku, který emitují, a to s ohledem na technický pokrok a dostupné možnosti k omezení hluku, zejména u jejich zdroje, pokud emitovaný hluk není specifickou součástí funkční způsobilosti in vitro diagnostika.

6.4.4. Koncové a připojovací části ke zdrojům elektrické energie, plynu nebo hydraulické a pneumatické energie, se kterými musí uživatel manipulovat, musí být navrženy a vyrobeny tak, aby byla minimalizována všechna možná rizika.

6.4.5. Přístupné části in vitro diagnostika (s výjimkou částí nebo míst určených k dodávání tepla nebo k dosažení stanovených teplot) a jejich okolí nesmějí dosahovat za normálních podmínek užití potenciálně nebezpečných teplot.

7.

Požadavky na in vitro diagnostika pro sebetestování.

In vitro diagnostika pro sebetestování musí být navržena a vyrobena tak, aby jejich činnost odpovídala určenému účelu použití, s přihlédnutím k odbornosti a dostupným prostředkům uživatelů a k vlivu způsobenému odchylkami, které lze očekávat v uživatelských technických postupech a prostředí. Informace a instrukce poskytnuté výrobcem by měly být pro uživatele lehce srozumitelné a snadno použitelné.

7.1. In vitro diagnostika pro sebetestování musí být navržena a vyrobena tak, aby

7.1.1. byla pro uživatele snadno použitelné a

7.1.2. snižovala chybu uživatele při zacházení s in vitro diagnostikem a při interpretaci výsledku.

7.2. In vitro diagnostika pro sebetestování musí, kde je to možné, zahrnovat kontrolu uživatelem, tedy postup, kterým se uživatel může přesvědčit, že během doby použití bude in vitro diagnostikum funkčně způsobilé v souladu s určeným účelem použití.

8.

Informace poskytované výrobcem.

8.1. Ke každému in vitro diagnostiku musí být poskytnuty informace potřebné k jeho bezpečnému a řádnému použití, s přihlédnutím k proškolení a znalostem možných uživatelů, a k identifikaci výrobce. Těmito informacemi se rozumějí údaje na značení a v návodech k použití. Pokud je to proveditelné a vhodné, musí být informace potřebné k bezpečnému použití in vitro diagnostika uvedeny na samotném in vitro diagnostiku, popřípadě, kde to přichází v úvahu, na prodejním obalu. Pokud není úplné označování každé jednotky in vitro diagnostika prakticky proveditelné, musí být informace uvedeny na obalu, popřípadě v návodech k použití poskytnutých s jedním nebo více in vitro diagnostiky.

Návod k použití musí být poskytnut uživateli nebo provázet in vitro diagnostikum nebo být přiložen v balení jednoho nebo více in vitro diagnostik.

V řádně zdůvodněných a výjimečných případech takovéto návody k použití nejsou pro in vitro diagnostikum zapotřebí, jestliže může být řádně a bezpečně použit bez nich.

8.2. V případech, kde to přichází v úvahu, lze informace poskytnout ve formě symbolů. Každý použitý symbol a identifikační barva musí být v souladu s harmonizovanými normami. V oblastech, pro které harmonizované normy neexistují, musí být použité symboly a barva popsány v průvodní dokumentaci k in vitro diagnostiku.

8.3. U in vitro diagnostik obsahujících látku, která může být považována za nebezpečnou s ohledem na charakter a množství jejích složek a forem, ve kterých jsou přítomny, musí být použity příslušné výstražné symboly a splněny požadavky na označování podle příslušných předpisů.

V případech, kdy pro nedostatek místa celou informaci nelze připojit na samotné in vitro diagnostikum nebo na jeho značení, umístí se výstražné symboly na značení a ostatní informace požadované tímto nařízením se uvedou v návodech k použití.

8.4. Značení musí obsahovat následující podrobné údaje, které podle vhodnosti mohou být v podobě symbolů:

8.4.1. jméno, popřípadě jména a příjmení výrobce, adresu jeho bydliště a místa (míst) podnikání, jestliže výrobcem je fyzická osoba; název nebo obchodní firmu, adresu sídla, jestliže výrobcem je právnická osoba (dále jen "identifikační údaje"). U in vitro diagnostik dovážených do členských států Evropských společenství s předpokladem jejich distribuce v České republice, musí značení, vnější obal nebo návody k použití obsahovat i identifikační údaje zplnomocněného zástupce,

8.4.2. podrobné údaje nezbytné pro uživatele k jednoznačné identifikaci in vitro diagnostika a obsahu obalu,

8.4.3. v případě potřeby slovo "STERILNÍ" ("STERILE") nebo prohlášení ozřejmující jakýkoliv zvláštní mikrobiologický stav nebo stupeň čistoty,

8.4.4. kód šarže, před kterým je uveden symbol "ŠARŽE" ("LOT") nebo sériové číslo,

8.4.5. v případě potřeby určení data, do kterého by in vitro diagnostikum nebo jeho část měly být bezpečně použity bez zhoršení funkční způsobilosti vyjádřené v tomto pořadí: rok, měsíc, a kde to přichází v úvahu, den,

8.4.6. v případě in vitro diagnostik pro ověření funkční způsobilosti, slova "pouze pro ověření funkční způsobilosti",

8.4.7. v případě potřeby prohlášení udávající, že in vitro diagnostikum je pro použití in vitro,

8.4.8. zvláštní skladovací, popřípadě manipulační podmínky,

8.4.9. v případě potřeby zvláštní provozní pokyny,

8.4.10. odpovídající výstrahy případně nutná bezpečnostní opatření,

8.4.11. pokud je in vitro diagnostikum určeno pro sebetestování, musí být tato skutečnost zřetelně uvedena.

8.5. Není-li určený účel použití uživateli zřejmý, výrobce uvede tento účel v návodech k použití a na značení in vitro diagnostiku, přichází-li to v úvahu.

8.6. Pokud je to účelné a prakticky proveditelné, musí být in vitro diagnostika a oddělené součásti podle potřeby značeny údaji o šaržích, aby bylo možno učinit odpovídající kroky ke zjištění rizik představovaných těmito in vitro diagnostiky a jejich oddělitelnými součástmi.

8.7. V případě potřeby musí návod k použití obsahovat následující podrobné údaje:

8.7.1. uvedené v bodu 8.4. s výjimkou bodu 8.4.4. a 8.4.5.,

8.7.2. o složení výsledku reakčních činidel (reakční produkt) podle povahy a množství nebo koncentrace aktivní složky (složek) činidla (činidel) nebo soupravy a vyjádření, kde to přichází v úvahu, že in vitro diagnostikum obsahuje další složky, které mohou ovlivnit měření,

8.7.3. o podmínkách a době skladování po prvním otevření primární nádoby, spolu se skladovacími podmínkami a stabilitou pracovních činidel,

8.7.4. o funkčních způsobilostech uvedených v části A bodu 3 této přílohy,

8.7.5. týkající se určení veškerých zvláštních potřebných zařízení včetně informací potřebných pro identifikaci takového zvláštního zařízení pro řádné použití,

8.7.6. o typu vzorku plánovaného pro použití, o zvláštních podmínkách odběru, postupu přípravy a v případě potřeby, skladovacích podmínkách, včetně instrukcí pro přípravu pacienta,

8.7.7. o postupu, který je třeba dodržet při použití in vitro diagnostika,

8.7.8. o postupu měření, který je třeba dodržet u in vitro diagnostika, a dále podle potřeby k:

8.7.8.1. podstatě postupu,

8.7.8.2. specifickým charakteristikám analytické funkční způsobilosti (například citlivost, specificita, přesnost, opakovatelnost, reprodukovatelnost, meze detekce a rozsah měření, včetně informací potřebných ke zvládnutí známých významných rušivých vlivů), omezení metody a informace o použití dostupných postupů a materiálů referenčního měření ze strany uživatele,

8.7.8.3. dalším potřebným postupům nebo manipulaci před použitím in vitro diagnostika (například rekonstituce, inkubace, ředění, kontrola nástrojů),

8.7.8.4. účelnosti požadavku zvláštního školení,

8.7.9. týkající se matematického postupu, na jehož základě je proveden výpočet analytického výsledku,

8.7.10. o opatřeních v případě změn analytické funkční způsobilosti in vitro diagnostika,

8.7.11. týkající se vhodných informací pro uživatele o

8.7.11.1. vnitřní kontrole jakosti včetně specifických validačních postupů,

8.7.11.2. zjistitelnosti kalibrace in vitro diagnostika,

8.7.12. týkající se referenčních intervalů pro zjišťovaná množství, včetně popisu příslušné referenční populace,

8.7.13. o vlastnostech in vitro diagnostika umožňujících identifikaci vhodných in vitro diagnostik nebo vybavení, při jejichž použití je dosažena bezpečná a řádná kombinace v případě, že in vitro diagnostikum musí být instalováno, spojeno nebo použito v kombinaci s dalšími in vitro diagnostiky nebo vybavením, aby splňovalo požadavky pro jeho určený účel použití,

8.7.14. potřebné k ověření, zda je in vitro diagnostikum řádně instalováno a může správně a bezpečně pracovat, včetně potřebných podrobných údajů o povaze a četnosti údržby a kalibraci, které jsou nezbytné k řádné a bezpečné funkci, informace o bezpečné likvidaci odpadů,

8.7.15. o jakémkoli dalším potřebném zákroku nebo manipulaci před použitím in vitro diagnostika (například sterilizace, konečná kompletace),

8.7.16. nezbytné pro případ poškození ochranného obalu a podrobné údaje o vhodných resterilizačních nebo dekontaminačních postupech,

8.7.17. o vhodných postupech, které dovolují opakované použití in vitro diagnostika včetně čištění, dezinfekce, balení, resterilizace, nebo dekontaminace a omezení počtu opakovaných použití, jestliže je in vitro diagnostikum určeno k opakovanému použití,

8.7.18. týkající se předběžných bezpečnostních opatření, která musí být přijata za dostatečně předvídatelných podmínek prostředí z hlediska vystavení účinkům magnetických polí, vnějších elektrických vlivů, elektrostatického výboje, tlaků a tlakových změn, zrychlení, tepelných zdrojů vzplanutí, popřípadě dalších okolností,

8.7.19. týkající se předběžných bezpečnostních opatření, která musí být přijata proti jakýmkoli zvláštním a neobvyklým rizikům souvisejícím s použitím nebo likvidací in vitro diagnostika, včetně zvláštních ochranných opatření, kde in vitro diagnostikum obsahuje látky lidského nebo zvířecího původu, musí být věnována pozornost jejich možné nakažlivé povaze,

8.7.20. o specifikacích pro in vitro diagnostika určená k sebetestování, a to

8.7.20.1. výsledky musí být vyjadřovány a poskytovány způsobem, který je snadno pochopitelný pro neodborníka; informace musí být poskytovány spolu s radou pro uživatele a postupem, jde-li o pozitivní, negativní nebo nejasné výsledky, a o možnosti nesprávného pozitivního nebo nesprávného negativního výsledku; zvláštní podrobné údaje mohou být vynechány, pokud ostatní informace dodané výrobcem jsou dostatečné k tomu, aby mohl uživatel použít in vitro diagnostikum a porozumět výsledku (výsledkům) získanému (získaných) in vitro diagnostikem,

8.7.20.2. informace musí obsahovat vyjádření, že uživatel by neměl činit jakékoliv závěry o zdravotním dopadu získaných výsledků, aniž by tyto výsledky nejdříve konzultoval se svým lékařem,

8.7.20.3. informace musí obsahovat poučení, je-li in vitro diagnostikum pro sebetestování použito pro sledování existující nemoci, že pacient může pozměnit způsob léčby pouze tehdy, pokud byl v tomto smyslu náležitě proškolen,

8.7.21. datum vydání poslední revize návodu k použití.

Příl.2

SEZNAM IN VITRO DIAGNOSTIK UVEDENÝCH V § 8 ODST. 2 a 3

Seznam A

1. činidla a výsledky reakcí činidel, včetně příslušných kalibrátorů a kontrolních materiálů pro stanovení krevních skupin:

systém AB0,

Rh (C, c, D, E, e) Kell(K),

2. činidla a výsledky reakcí činidel, včetně příslušných kalibrátorů a kontrolních materiálů pro průkaz, potvrzení a kvantifikaci ukazatelů HIV infekce (HIV 1 a 2), HTLV I a II, a hepatitidy B, C a D v lidských vzorcích.

Seznam B

1. činidla a výsledky reakcí činidel, včetně příslušných kalibrátorů a kontrolních materiálů pro stanovení krevních skupin:

anti - Duffy, a

anti - Kidd,

2. činidla a výsledky reakcí činidel, včetně příslušných kalibrátorů a kontrolních materiálů pro stanovení:

nepravidelných protilátek proti erytrocytům,

3. činidla a výsledky reakcí činidel, včetně příslušných kalibrátorů a kontrolních materiálů pro zjištění a kvantifikaci v lidských vzorcích následujících vrozených infekcí:

zarděnky, a

toxoplazmóza,

4. činidla a výsledky reakcí činidel, včetně příslušných kalibrátorů a kontrolních materiálů pro diagnózu následujících dědičných onemocnění:

fenylketonuria,

5. činidla a výsledky reakcí činidel, včetně příslušných kalibrátorů a kontrolních materiálů pro stanovení následujících lidských infekcí:

cytomegalovirus,chlamydie,

6. činidla a výsledky reakcí činidel, včetně příslušných kalibrátorů a kontrolních materiálů pro stanovení HLA tkáňových skupin:

DR, A, B,

7. činidla a výsledky reakcí činidel, včetně příslušných kalibrátorů a kontrolních materiálů pro stanovení následujících nádorových markerů:

PSA,

8. činidla s výsledky reakcí činidel, včetně příslušných kalibrátorů a kontrolních materiálů a programového vybavení, navržených pro specifické vyhodnocení rizika:

trizómie 21,

9. následující in vitro diagnostikum pro sebetestování, včetně jeho příslušných kalibrátorů a kontrolních materiálů:

in vitro diagnostikum k měření krevního cukru.

Příl.3

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

1. ES prohlášení o shodě je postup, kterým výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce, plnící závazky podle bodu 2 až 5 a navíc v případě in vitro diagnostik pro sebetestování podle bodu 6 této přílohy, zaručuje a prohlašuje, že dané výrobky jsou v souladu s ustanoveními tohoto nařízení, která se na něj vztahují. Výrobce opatřuje in vitro diagnostika označením CE v souladu s § 9.

2. Výrobce připraví technickou dokumentaci podle bodu 3 této přílohy a zajistí, že výrobní postup odpovídá zásadám zabezpečování jakosti, vymezeným v bodu 4.

3. Technická dokumentace musí umožnit hodnocení shody in vitro diagnostika s požadavky tohoto nařízení. Musí obsahovat zejména

3.1. všeobecný popis in vitro diagnostika včetně uvažovaných variant,

3.2. dokumentaci systému jakosti,

3.3. informace o konstrukci, včetně určení vlastností základních materiálů, charakteristiky a limitace funkční způsobilosti in vitro diagnostik, výrobní technologie a v případě přístrojů konstrukční výkresy, schéma součástí, podsestav a obvodů,

3.4. v případě in vitro diagnostik obsahujících tkáně lidského původu nebo látek odvozených z takovýchto tkání, informace o původu takového materiálu a o podmínkách, za kterých byly odebrány,

3.5. popis a vysvětlení nezbytné k porozumění výše uvedeným vlastnostem, výkresům a diagramům a činnosti in vitro diagnostik,

3.6. výsledky analýzy rizika, a kde to přichází v úvahu, seznam plně nebo částečně použitých norem podle § 4 a popisy řešení přijatých pro splnění základních požadavků tohoto nařízení, pokud harmonizované normy podle § 4 nebyly použity v plném rozsahu,

3.7. v případě sterilních in vitro diagnostik nebo in vitro diagnostik se zvláštním mikrobiologickým stavem nebo stupněm čistoty, popis použitých postupů,

3.8. výsledky konstrukčních výpočtů a provedených kontrol,

3.9. má-li být in vitro diagnostikum spojeno s jiným in vitro diagnostikem (in vitro diagnostika) za účelem dosažení určené funkce, musí být prokázáno, že při spojení s jakýmkoliv takovým in vitro diagnostikem (in vitro diagnostiky) majícím vlastnosti specifikované výrobcem, je ve shodě se základními požadavky,

3.10. zkušební záznamy,

3.11. dostatečné údaje o ověřování funkční způsobilosti, ukazující funkční způsobilosti deklarované výrobcem a podložené referenčním systémem měření (je-li k dispozici), spolu s informacemi o referenčních metodách, referenčních materiálech, známých referenčních hodnotách, přesnosti a použitých jednotkách měření. Tyto údaje by měly vycházet ze studií v klinickém nebo jiném odpovídajícím prostředí nebo vzejít z odpovídajících biografických odkazů,

3.12. značení a návody k použití,

3.13. výsledky stabilitních studií.

4. Výrobce zajistí potřebnými opatřeními, aby výrobní postup zachovával zásady zabezpečování jakosti odpovídající vyráběným in vitro diagnostikům.

Systém je zaměřen na

4.1. organizační strukturu a odpovědnosti,

4.2. výrobní postupy a systematické řízení jakosti výroby,

4.3. in vitro diagnostika ke sledování funkční způsobilosti systému jakosti.

5. Výrobce zavede a udržuje aktualizovaný systematický postup pro vyhodnocování zkušeností získaných s in vitro diagnostiky ve fázi po uvedení na trh a do provozu a pro zavedení odpovídajících opatření umožňujících provedení jakýchkoliv potřebných nápravných opatření se zřetelem k povaze a rizikům souvisejícím s in vitro diagnostikem. Výrobce oznámí ústavu každou potenciální možnost vzniku nežádoucí příhody nebo nežádoucí příhodu, jakmile se o ní dozví.

6. U in vitro diagnostik pro sebetestování výrobce podá notifikované osobě žádost o přezkoumání návrhu.

6.1. Žádost musí umožnit porozumění návrhu in vitro diagnostiku a musí obsahovat dokumenty umožňující posouzení shody s požadavky tohoto nařízení, vztahujícími se k návrhu. Žádost zahrnuje:

6.1.1. výsledky zkoušek, a kde to přichází v úvahu, také výsledky studií provedených neodborníky,

6.1.2. údaje dokumentující vhodnost zacházení s in vitro diagnostikem s ohledem na jeho určený účel použití pro sebetestování,

6.1.3. informace, které jsou poskytovány s in vitro diagnostikem na jeho značení a v návodech k použití.

6.2. Notifikovaná osoba prozkoumá žádost, a pokud návrh odpovídá příslušným ustanovením tohoto nařízení, vydá žadateli certifikát ES přezkoumání návrhu. Notifikovaná osoba může požadovat doplnění žádosti dalšími zkouškami nebo důkazy za účelem posouzení shody s požadavky tohoto nařízení vztahujícími se k návrhu.

Certifikát ES přezkoumání návrhu obsahuje závěry šetření, podmínky platnosti, údaje potřebné k identifikaci schváleného návrhu, a kde to přichází v úvahu, popis určeného účelu použití in vitro diagnostika.

6.3. Žadatel informuje notifikovanou osobu, která vydala certifikát ES přezkoumání návrhu, o jakékoli podstatné změně schváleného návrhu. Pokud by změny mohly ovlivnit shodu se základními požadavky nebo by mohly ovlivnit předepsané podmínky použití in vitro diagnostika, potom změny schváleného návrhu musí být dále schváleny notifikovanou osobou, která vydala certifikát ES přezkoumání návrhu. Toto dodatečné schválení je vyhotoveno ve formě dodatku k certifikátu ES přezkoumání návrhu.

Příl.4

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

(Systém úplného zabezpečování jakosti)

1.

Výrobce zajistí uplatnění systému jakosti schváleného pro návrh, výrobu a výstupní kontrolu příslušných in vitro diagnostik podle bodu 3 této přílohy; výrobce podléhá auditu uvedenému v bodu 3.3. a dozoru podle bodu 5.

U in vitro diagnostik podle seznamu A přílohy č. 2 k tomuto nařízení výrobce navíc postupuje podle bodů 4 a 6.

ES prohlášení o shodě je postup, kterým výrobce, plnící závazky podle tohoto bodu, zaručuje a prohlašuje, že příslušná in vitro diagnostika jsou v souladu s ustanoveními tohoto nařízení, která se na ně vztahují.

2.

Výrobce

2.1. označuje in vitro diagnostika v souladu s § 9 a

2.2. vypracuje písemné prohlášení o shodě podle § 8.

3.

Systém jakosti

3.1. Výrobce

3.1.1. předkládá písemnou žádost notifikované osobě o posouzení (vyhodnocení a schválení) svého systému jakosti. Žádost musí obsahovat:

3.1.1.1. jméno, popřípadě jména a příjmení výrobce, adresu jeho bydliště a místa (míst) podnikání, jestliže výrobcem je fyzická osoba; název nebo obchodní firmu, adresu sídla, jestliže výrobcem je právnická osoba. V obou případech včetně adres výrobních míst, pro která platí systém jakosti,

3.1.1.2. dostatečné informace o in vitro diagnostiku nebo kategorii in vitro diagnostika, pro které postup platí,

3.1.1.3. písemné prohlášení, že u žádné jiné notifikované osoby nebyla podána další žádost pro týž systém jakosti vztahující se k in vitro diagnostiku,

3.1.1.4. dokumentaci systému jakosti,

3.1.1.5. závazek výrobce plnit všechny povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti,

3.1.1.6. závazek výrobce udržovat systém jakosti v přiměřeném a účinném stavu,

3.1.1.7. závazek výrobce zavést a aktualizovat systematický postup vyhodnocování zkušeností získaných o in vitro diagnosticích v poprodejní fázi a pomocí vhodných in vitro diagnostik učinit nezbytná nápravná opatření a oznámení v souladu s bodem 5 přílohy č. 3 k tomuto nařízení.

3.2. Uplatňovaný systém jakosti musí zajistit, že in vitro diagnostika odpovídají ustanovením, která se na ně vztahují z tohoto nařízení, a to v každém stadiu od jejich návrhu až po výstupní kontrolu.

Všechny prvky, požadavky a opatření učiněná výrobcem pro jím uplatňovaný systém jakosti musí být systematicky a řádně dokumentovány formou písemně vypracovaných programů a postupů, a to programy jakosti, plány jakosti, příručkami jakosti a záznamy o jakosti.

Dokumentace systému jakosti musí obsahovat zejména popis

3.2.1. cílů jakosti výrobce,

3.2.2. organizace výrobce, zejména

3.2.2.1. organizačních struktur, zodpovědnosti vedoucích pracovníků a jejich organizačních pravomocí týkajících se jakosti návrhu a zhotovení in vitro diagnostika,

3.2.2.2. metod sledování chodu systému jakosti a zejména jeho schopnosti dosáhnout požadované jakosti návrhu a in vitro diagnostika, včetně kontroly těch in vitro diagnostik, které nejsou ve shodě,

3.2.3. postupů pro sledování a ověřování návrhu in vitro diagnostika, zejména

3.2.3.1. všeobecný popis in vitro diagnostika včetně plánovaných variant,

3.2.3.2. veškerou dokumentaci uvedenou v bodech 3.3. až 3.13. přílohy č. 3 k tomuto nařízení,

3.2.3.3. v případě in vitro diagnostik pro sebetestování, informace uvedené v bodě 6.1. přílohy č. 3 k tomuto nařízení,

3.2.3.4. použité techniky kontroly a ověřování návrhu, postupů a systematických opatření, používaných při navrhování in vitro diagnostik,

3.2.4. techniky kontrol a zabezpečování jakosti ve stadiu výroby, zejména:

3.2.4.1. metody a postupy, které budou použity, zejména s ohledem na sterilizaci,

3.2.4.2. postupy vztahující se k nákupu,

3.2.4.3. postupy k identifikaci výrobku, vypracované a uchovávané v aktualizovaném stavu v každém stadiu výroby na základě výkresů, specifikací a dalších souvisejících dokumentů,

3.2.5. příslušných testů a zkoušek, které budou provedeny před výrobou, během výroby a po výrobě, jejich četnosti a použitých zkušebních zařízení, musí být možné přiměřeným způsobem zpětně zjistit správnost kalibrace.

Výrobce provádí požadovaná kontrolní šetření a zkoušky podle nejnovějšího stavu vědy a techniky. Kontrolní šetření a zkoušky zahrnou výrobní postup včetně popisu surovin a jednotlivých in vitro diagnostik nebo každé šarže vyrobených těchto in vitro diagnostik. Při zkoušení in vitro diagnostik uvedených v seznamu A přílohy č. 2 k tomuto nařízení, zohlední výrobce nejnovější dostupné informace, zejména s ohledem na biologickou komplexnost a variabilitu vzorků, které mají být zkoušeny daným in vitro diagnostikem.

3.3. Notifikovaná osoba provádí audity systému jakosti, aby zjistila, zda systém splňuje požadavky uvedené v bodu 3.2. této přílohy. Shoda s těmito požadavky se předpokládá u systémů jakosti, které používají odpovídající harmonizované normy.

Tým provádějící hodnocení musí mít zkušenosti s hodnocením příslušných technologií.

Postup hodnocení zahrnuje prohlídku provozních prostor výrobce a v oprávněných případech i kontrolu výrobních postupů v provozních prostorech dodavatelů, popřípadě dalších smluvních stran výrobce.

Notifikovaná osoba po provedeném auditu systému jakosti oznámí výrobci rozhodnutí, které musí obsahovat závěry kontroly a odůvodnění zhodnocení.

3.4. Výrobce informuje notifikovanou osobu, která schválila systém jakosti, o každém záměru, který podstatně mění systém jakosti nebo jím pokrytý okruh in vitro diagnostik. Notifikovaná osoba zhodnotí navrhované změny, ověří, zda takto změněný systém jakosti ještě vyhovuje požadavkům uvedeným v bodu 3.2. této přílohy a oznámí své rozhodnutí výrobci. Toto rozhodnutí musí obsahovat závěry kontroly a odůvodněné zhodnocení.

4.

Přezkoumání návrhu in vitro diagnostik.

4.1. U in vitro diagnostik podle seznamu A přílohy č. 2 k tomuto nařízení, navíc k závazkům výrobce podle bodu 3 této přílohy podává výrobce notifikované osobě žádost o přezkoumání návrhu vztahujícího se k in vitro diagnostiku, které zamýšlí výrobce vyrábět, a které je zařazeno do kategorie uvedené v bodu 3.1. této přílohy.

4.2. Žádost musí popisovat návrh, výrobu a obsahovat údaje o funkční způsobilosti daného in vitro diagnostika. Musí obsahovat dokumenty, které umožní vyhodnotit, zda in vitro diagnostikum splňuje požadavky podle bodu 3.2.3. této přílohy.

4.3. Notifikovaná osoba

4.3.1. přezkoumá žádost a pokud in vitro diagnostikum vyhovuje příslušným ustanovením tohoto nařízení vydá žadateli certifikát ES přezkoumání návrhu in vitro diagnostika,

4.3.2. si může vyžádat doplnění žádosti dalšími zkouškami nebo důkazy, které umožní posoudit shodu in vitro diagnostika s požadavky tohoto nařízení,

4.3.3. uvede v certifikátu ES přezkoumání návrhu závěry přezkoumání, podmínky platnosti, údaje potřebné k identifikaci schváleného návrhu a v případě potřeby popis určeného účelu použití in vitro diagnostika.

4.4. Změny schváleného návrhu, které by mohly ovlivnit shodu se základními požadavky tohoto nařízení nebo podmínky předepsané pro použití in vitro diagnostika, podléhají dodatečnému schválení notifikovanou osobou, která vydala certifikát ES přezkoumání návrhu. Žadatel informuje notifikovanou osobu, která vydala certifikát ES přezkoumání návrhu, o všech změnách schváleného návrhu. Toto doplňkové schválení má podobu dodatku k certifikátu ES přezkoumání návrhu.

4.5. Výrobce bezodkladně informuje notifikovanou osobu o zjištěných údajích vztahujících se ke změnám patogenů a markerů infekčních nákaz, které se zkoumají, obzvláště, pokud došlo ke změnám následkem biologické komplexnosti a variability. V této souvislosti výrobce informuje notifikovanou osobu o tom, zda by některá z těchto změn mohla ovlivnit funkční způsobilost daného in vitro diagnostika.

5.

Dozor

5.1. Cílem dozoru je zajistit, aby výrobce náležitě plnil závazky vyplývající ze schváleného systému jakosti.

5.2. Výrobce zmocňuje notifikovanou osobu k provádění všech nezbytných prohlídek a poskytne ji všechny příslušné informace, zejména

5.2.1. dokumentaci systému jakosti,

5.2.2. údaje stanovené systémem jakosti v oblasti návrhu, především výsledky analýz, propočtů, zkoušek,

5.2.3. údaje stanovené systémem jakosti pro oblast výroby, především zprávy z kontrol a data ze zkoušení, údaje o kalibraci a zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků.

5.3. Notifikovaná osoba

5.3.1. provádí periodicky příslušné prohlídky a hodnocení tak, aby se ujistila, že výrobce používá schválený systém jakosti a

5.3.2. poskytuje výrobci hodnotící zprávu,

5.3.3. provádí, podle svého uvážení, u výrobce i předem neohlášené kontroly, při nichž je oprávněna v případě potřeby provést nebo si vyžádat provedení zkoušky za účelem kontroly, zda systém jakosti je řádně účinný.

5.3.4. poskytuje výrobci zprávu o provedené kontrole, popřípadě i výsledku zkoušky, jestliže byla provedena.

6.

Ověřování vyrobených in vitro diagnostik uvedených v seznamu A přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

6.1. V případě in vitro diagnostik uvedených v seznamu A přílohy č. 2 k tomuto nařízení výrobce bezodkladně poskytne notifikované osobě po skončení kontrolních šetření a zkoušek příslušné záznamy o zkouškách provedených na vyrobených in vitro diagnostikách nebo na každé výrobní šarži těchto in vitro diagnostik.

Dále výrobce poskytne notifikované osobě vzorky vyrobených in vitro diagnosticích nebo výrobních šarží in vitro diagnostik v souladu s předem dohodnutými podmínkami a postupy.

6.2. Výrobce může uvést in vitro diagnostika na trh, pokud notifikovaná osoba v dohodnuté časové lhůtě ne delší než 30 dnů po převzetí vzorků nesdělí výrobci jiné rozhodnutí obsahující zejména jakoukoliv podmínku platnosti vydaných certifikátů.

Příl.5

ES PŘEZKOUŠENÍ TYPU

1. ES přezkoušení typu in vitro diagnostika je součástí postupu, kterým notifikovaná osoba zjišťuje a osvědčuje, že reprezentativní vzorek posuzované výroby splňuje příslušná ustanovení tohoto nařízení.

2. Žádost o ES přezkoušení typu podává notifikované osobě výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce. Žádost musí obsahovat

2.1. jméno, popřípadě jména a příjmení výrobce, adresu jeho bydliště a místa (míst) podnikání, jestliže výrobcem je fyzická osoba; název nebo obchodní firmu, adresu sídla, jestliže výrobcem je právnická osoba,

2.2. jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu, jestliže podává žádost zplnomocněný zástupce, který je fyzickou osobou, nebo název (obchodní firmu) a adresu sídla, podává-li žádost zplnomocněný zástupce, který je právnickou osobou,

2.3. dokumentaci podle bodu 3 této přílohy, která je potřebná k posouzení shody typu s požadavky tohoto nařízení. Žadatel předá vzorek in vitro diagnostika notifikované osobě, která si podle svého uvážení vyžádá další vzorky.

2.4. písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána žádné jiné notifikované osobě.

3. Dokumentace musí umožnit pochopení návrhu, výroby a funkční způsobilosti in vitro diagnostika. Dokumentace obsahuje zejména:

3.1. všeobecný popis typu, včetně zamýšlených variant,

3.2. dokumentaci uvedenou v bodech 3.3. až 3.13. přílohy č. 3 k tomuto nařízení,

3.3. v případě in vitro diagnostik pro sebetestování informace uvedené v bodě 6.1. přílohy č. 3 k tomuto nařízení.

4. Notifikovaná osoba

4.1. přezkoumá a zhodnotí dokumentaci a ověří, zda byl vzorek in vitro diagnostika vyroben v souladu s dokumentací, a zaznamenává všechny položky, které jsou navrženy v souladu s příslušnými harmonizovanými normami podle § 4, podobně jako položky, které nejsou navrženy podle těchto norem,

4.2. provede nebo nechá provést příslušné kontroly a zkoušky, nezbytné k ověření, zda řešení přijatá výrobcem splňují základní požadavky tohoto nařízení, a to v případě nepoužití norem podle § 4. Jestliže in vitro diagnostikum má být spojeno s jiným in vitro diagnostikem, popřípadě s jinými in vitro diagnostiky za účelem dosažení jeho určené funkce, musí být prokázáno, že při spojení s jakýmkoliv takovým in vitro diagnostikem, popřípadě in vitro diagnostiky s vlastnostmi specifikovanými výrobcem, je ve shodě se základními požadavky.

4.3. provede nebo nechá provést příslušné kontroly nebo zkoušky nezbytné k ověření, zda výrobce skutečně použil odpovídající harmonizované normy, které zvolil,

4.4. dohodne se žadatelem místo, kde budou nezbytné kontroly a zkoušky prováděny.

5. Splňuje-li vzorek in vitro diagnostika ustanovení tohoto nařízení, notifikovaná osoba vydá žadateli certifikát ES přezkoušení typu. Certifikát ES přezkoušení typu musí obsahovat

5.1. jméno, popřípadě jména a příjmení výrobce, adresu jeho bydliště a místa (míst) podnikání, jestliže výrobcem je fyzická osoba; název nebo obchodní firmu, adresu sídla, jestliže výrobcem je právnická osoba,

5.2. závěry kontroly, podmínky platnosti a údaje potřebné k identifikaci schváleného typu. Příslušné části dokumentace musí být připojeny k certifikátu ES přezkoušení typu; kopii certifikátu ES přezkoušení typu a příslušné části dokumentace připojené k certifikátu ES přezkoušení typu uchovává notifikovaná osoba.

6. Výrobce bezodkladně informuje notifikovanou osobu, která vydala certifikát ES přezkoušení typu, o zjištěných údajích vztahujících se ke změnám patogenů a markerů nákaz, které se zkoumají, zejména pokud došlo k těmto změnám následkem biologické komplexnosti a variability. V této souvislosti výrobce informuje notifikovanou osobu o tom, zda by některá z těchto změn mohla ovlivnit funkční způsobilost in vitro diagnostika.

6.1. Pro změny schváleného in vitro diagnostika je nutný dodatečný souhlas notifikované osoby, která certifikát ES přezkoušení typu vydala, a to v případě, kdy změny mohou ovlivnit shodu se základními požadavky tohoto nařízení nebo s podmínkami stanovenými pro použití in vitro diagnostika. Žadatel informuje notifikovanou osobu, která vydala certifikát ES přezkoušení typu, o každé významné změně provedené na schváleném in vitro diagnostiku. Toto doplňkové schválení má podobu dodatku k původnímu certifikátu ES přezkoušení typu.

7. Administrativní opatření Notifikované osoby mohou obdržet kopie certifikátů ES přezkoušení typu, popřípadě jejich dodatků. Přílohy certifikátů ES přezkoušení typu musí být dostupné jiným notifikovaným osobám na základě zdůvodněné žádosti a po předchozím informování výrobce.

Příl.6

ES OVĚŘOVÁNÍ

1.

ES ověřování je postup, kterým výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce zajišťuje a prohlašuje, že výrobky, které byly podrobeny postupu podle bodu 4 této přílohy, odpovídají typu popsanému v certifikátu ES přezkoušení typu a vyhovují ustanovením tohoto nařízení.

2.

Postup výrobce.

Výrobce

2.1. Výrobce provede nezbytná opatření, aby zajistil, že vyráběná in vitro diagnostika odpovídají typu uvedenému v certifikátu ES přezkoušení typu a vyhovují požadavkům, které se na ně vztahují z tohoto nařízení,

2.1.1. před zahájením výroby výrobce připraví

2.1.1.1. výrobní proces zejména pokud jde o sterilizaci, jestliže je to nutné,

2.1.1.2. rutinní postupy s předběžnými opatřeními, která mají být zavedena k zajištění stejnorodosti výroby,

2.1.1.3. podle potřeby i zajištění souladu in vitro diagnostik s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a s požadavky, které se na ně vztahují z tohoto nařízení.

2.2. Vzhledem k tomu, že některé podmínky konečného zkoušení podle bodu 6.3. této přílohy nejsou vhodné, zavede výrobce se souhlasem notifikované osoby přiměřené metody zkoušení, monitorování a kontroly používaných postupů. Ustanovení bodu 5 přílohy č. 4 k tomuto nařízení platí ve vztahu k výše uvedeným schváleným postupům.

3.

Výrobce zavede a udržuje aktualizovaný systematický postup pro vyhodnocování zkušeností získaných s in vitro diagnostiky v poprodejní fázi a pro uplatnění odpovídajících opatření podle bodu 5 přílohy č. 3 k tomuto nařízení.

4.

Notifikovaná osoba.

4.1. Notifikovaná osoba provede odpovídající přezkoumání a zkoušky podle bodu 2.2. této přílohy k ověření shody in vitro diagnostika s požadavky tohoto nařízení podle rozhodnutí výrobce u

4.1.1. každého in vitro diagnostika podle bodu 5 této přílohy nebo

4.1.2. vybraných statisticky podle bodu 6 této přílohy. Při statistickém ověřování podle bodu 6 této přílohy notifikovaná osoba musí rozhodnout, zda musí být použity statistické postupy pro průběžnou kontrolu šarží, nebo pro kontrolu samostatné šarže. Toto rozhodnutí musí být učiněno po projednání s výrobcem. Pokud provedení přezkoumání a zkoušek na statistickém podkladě nepřipadá v úvahu, přezkoumání a zkoušky mohou být provedeny náhodně za předpokladu, že takovýto postup společně s opatřeními přijatými v souladu s bodem 2.2. této přílohy zajišťuje rovnocennou úroveň shody.

5.

Ověřování přezkoumáním a zkouškami každého in vitro diagnostika.

Notifikovaná osoba

5.1. zkouší každé in vitro diagnostikum individuálně, za účelem ověření shody každého in vitro diagnostika a s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu s požadavky, které se na ně vztahují z tohoto nařízení. Notifikovaná osoba provádí odpovídající zkoušky stanovené v příslušné harmonizované normě (harmonizovaných normách) v souladu s § 4 a v případě potřeby provádí ekvivalentní zkoušky,

5.2. umístí nebo nechá umístit na každé schválené in vitro diagnostikum své identifikační číslo a vypracuje písemný certifikát shody vztahující se k provedeným zkouškám.

6.

Statistické ověřování

6.1. výrobce předloží vyrobená in vitro diagnostika ve stejnorodých výrobních dávkách (šaržích),

6.2. notifikovaná osoba odebere z každé výrobní dávky (šarže) jeden nebo více náhodně vybraných vzorků. In vitro diagnostika, která tvoří tento vzorek, se zkoumají a podrobí se příslušným zkouškám stanoveným v odpovídající harmonizované normě, popřípadě (harmonizovaných normách) podle § 4 nebo ekvivalentním zkouškám, aby byla ověřena shoda in vitro diagnostik s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a s požadavky tohoto nařízení, které se na ně vztahují, aby mohlo být rozhodnuto o přijetí výrobní dávky (šarže).

6.3. Statistická kontrola in vitro diagnostik vychází z vlastností, popřípadě variant odběrových schémat s provozními vlastnostmi, které zajišťují vysokou úroveň bezpečnosti a funkční způsobilosti podle současného stavu vědy a techniky. Plán odběru vzorků se stanoví v souladu s harmonizovanými normami podle ustanovení § 4 a se zřetelem ke specifické povaze příslušných in vitro diagnostik.

6.4. Jestliže notifikovaná osoba výrobní dávku (šarži) převezme, umístí nebo nechá umístit na každé in vitro diagnostikum své identifikační číslo a vypracuje písemný certifikát o shodě s odvoláním na provedené zkoušky. Všechna in vitro diagnostika z výrobní dávky (šarže) mohou být uvedena na trh s výjimkou těch, jež nevyhověla. Jestliže notifikovaná osoba vyhodnotí výrobní dávku (šarži) jako nevyhovující, učiní přiměřená opatření, aby zabránila uvedení šarže na trh. V případě opakovaného odmítnutí převzetí výrobní dávky (šarže) může notifikovaná osoba statistické ověřování pozastavit. Výrobce může na zodpovědnost notifikované osoby připojit na in vitro diagnostikum jeho identifikační číslo již v průběhu výrobního procesu.

Příl.7

ES PROHLÁŠENÍ SHODĚ

(Zabezpečení jakosti výroby)

1.

Výrobce zajišťuje uplatňování systému jakosti, schváleného pro výrobu daných in vitro diagnostik, a provádí výstupní kontrolu podle bodu 3 této přílohy.

Výrobce podléhá dozoru podle bodu 4 této přílohy.

ES prohlášení o shodě je součástí postupu, kterým výrobce, plnící závazky podle tohoto bodu, zajišťuje a prohlašuje, že příslušná in vitro diagnostika odpovídají typu popsanému v certifikátu ES přezkoušení typu a že jsou v souladu s ustanoveními tohoto nařízení, které se na ně vztahují.

2.

Výrobce

2.1. opatřuje in vitro diagnostika označením CE v souladu s § 9 a

2.2. vypracuje prohlášení o shodě.

3.

Systém jakosti.

3.1. Výrobce předkládá notifikované osobě žádost o zhodnocení svého systému jakosti. Žádost musí obsahovat

3.1.1. jméno, popřípadě jména a příjmení výrobce, adresu jeho bydliště a místa (míst) podnikání, jestliže výrobcem je fyzická osoba; název nebo obchodní firmu, adresu sídla, jestliže výrobcem je právnická osoba,

3.1.2. dokumentaci a závazky uvedené v bodě 3.1. přílohy č. 4 k tomuto nařízení a

3.1.3. technickou dokumentaci vztahující se ke schváleným typům a kopii certifikátu ES přezkoušení typu.

3.2. Uplatnění systému jakosti musí zajistit, že vyrobená in vitro diagnostika odpovídají typu popsanému v certifikátu ES přezkoušení typu. Všechny prvky, požadavky a postupy přijaté výrobcem pro jeho systém jakosti musí být dokumentovány systematickým a uspořádaným způsobem ve formě písemných vyjádření zásad a postupů. Tato dokumentace systému jakosti musí umožnit jednotný výklad zásad jakosti a postupů, jako jsou programy jakosti, plány, příručky a záznamy.

Dokumentace musí obsahovat zejména odpovídající popis

3.2.1. cílů jakosti u výrobce,

3.2.2. organizace výrobce, zejména

3.2.2.1. organizačních struktur, zodpovědnosti vedoucích zaměstnanců jejich pravomocí ve vztahu k jakosti návrhu a výrobě in vitro diagnostika,

3.2.2.2. metod sledování účinnosti systému jakosti a zejména jeho schopnosti dosáhnout požadované jakosti návrhu a in vitro diagnostika, včetně kontroly in vitro diagnostik, které požadované jakosti nedosáhnou,

3.2.3. techniky kontrol a zajištění jakosti ve stadiu výroby, zejména

3.2.3.1. postupy a procesy, které budou použity, zejména pokud jde o sterilizaci,

3.2.3.2. postupy hodnocení dodavatelů,

3.2.3.3. postupy identifikace in vitro diagnostika vyhotovené, uchovávané a aktualizované ve všech stadiích výroby na základě výkresů, specifikací a dalších souvisejících dokumentů,

3.2.4. příslušné testy a zkoušky, které budou používány před výrobou, během výroby a po výrobě, jejich četnost provádění a použitá zkušební zařízení. Zpětně musí být možné přiměřeným způsobem vysledovat správnost kalibrace zkušebních zařízení.

3.3. Notifikovaná osoba

3.3.1. provádí audity systému jakosti výroby, za účelem zjištění, zda systém jakosti výroby vyhovuje požadavkům podle bodu 3.2. této přílohy. Shoda s těmito požadavky se předpokládá u systémů jakosti výroby, ve kterých se používají odpovídající harmonizované normy.

3.3.2. Tým provádějící hodnocení systému jakosti výroby musí mít zkušenosti s hodnoceními příslušné technologie. Postup hodnocení zahrnuje prohlídku provozních prostor výrobce a v oprávněných případech i kontrolu výrobních postupů v provozních prostorech dodavatelů, popřípadě subdodavatelů výrobce.

3.3.3. Po provedení auditu systému jakosti výroby notifikovaná osoba oznámí výrobci nebo jeho zmocněnému zástupci rozhodnutí, které musí obsahovat závěry kontroly a odůvodněné zhodnocení.

3.4. Výrobce informuje notifikovanou osobu, která schválila systém jakosti výroby, o záměru podstatně změnit tento systém.

Notifikovaná osoba zhodnotí navrhované změny a ověří, zda takto změněný systém jakosti výroby ještě vyhovuje požadavkům podle bodu 3.2. této přílohy. Výrobci oznámí své rozhodnutí, které musí obsahovat závěry kontroly a odůvodněné zhodnocení.

4.

Dozor.

Při dozoru se postupuje podle bodu 5 přílohy č. 4 k tomuto nařízení.

5.

Ověřování vyrobených in vitro diagnostik uvedených v seznamu A přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

5.1. V případě in vitro diagnostik uvedených v seznamu A přílohy č. 2 k tomuto nařízení, výrobce bezodkladně poskytne notifikované osobě po uzavření kontrolních šetření příslušné záznamy o zkouškách provedených na vyrobených in vitro diagnosticích nebo na každé výrobní dávce (šarži) in vitro diagnostik. Dále výrobce poskytne notifikované osobě vzorky vyrobených in vitro diagnostik nebo výrobních dávek (šarží) in vitro diagnostik v souladu s předem dohodnutými podmínkami a postupy.

5.2. Výrobce může uvést in vitro diagnostika na trh, pokud notifikovaná osoba v dohodnuté časové lhůtě, ale ne delší než 30 dní po převzetí vzorků, nesdělí výrobci jiné rozhodnutí, obsahující zejména jakoukoliv podmínku platnosti vydaných certifikátů.

Příl.8

PROHLÁŠENÍ A POSTUPY TÝKAJÍCÍ SE IN VITRO DIAGNOSTIK PRO HODNOCENÍ FUNKČNÍ ZPŮSOBILOSTI

1.

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce vyhotoví k in vitro diagnostikům pro hodnocení funkční způsobilosti prohlášení obsahující údaje podle bodu 2 této přílohy a zajistí splnění příslušných ustanovení podle tohoto nařízení.

2.

Prohlášení musí obsahovat

2.1. údaje umožňující identifikaci příslušných in vitro diagnostik,

2.2. plán hodnocení uvádějící zejména účel, vědecké a technické nebo zdravotnické důvody, rozsah hodnocení a počet in vitro diagnostik, jichž se týká,

2.3. seznam laboratoří nebo jiných osob podílejících se na hodnotící studii,

2.4. datum zahájení a plánované trvání hodnocení a místo a počet zúčastněných subjektů hodnocení (neodborníků) v případě in vitro diagnostik pro sebetestování,

2.5. prohlášení, že dotyčné in vitro diagnostikum je ve shodě s požadavky tohoto nařízení, kromě hodnocených aspektů a aspektů specificky uvedených v prohlášení, a že byla učiněna všechna předběžná opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti uživatelů.

3.

Výrobce zpřístupňuje příslušným úřadům dokumentaci umožňující porozumět návrhu, výrobě a funkční způsobilosti in vitro diagnostika, včetně očekávané funkční způsobilosti, aby bylo možné zhodnocení souladu in vitro diagnostik s požadavky tohoto nařízení. Tato dokumentace musí být uchovávána po dobu alespoň 5 let po skončení hodnocení funkční způsobilosti.

Výrobce provádí nezbytná opatření nutná k tomu, aby výrobní proces zajišťoval, že vyrobená in vitro diagnostika jsou ve shodě s dokumentací zmíněnou v prvním odstavci.

4.

Ustanovení o oznámení podle § 11 se vztahuje na in vitro diagnostika určená pro hodnocení funkční způsobilosti.

Příl.9

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA PRO NOTIFIKOVANÉ OSOBY

Pro udělení autorizace se použijí následující kritéria:

1. notifikovaná osoba a osoby, které jsou členy jejích statutárních či jiných orgánů, zaměstnanci notifikované osoby, popřípadě osoby, které na smluvním základě jsou zodpovědní za hodnotící a ověřovací činnosti uvedené v přílohách č. 3 až 7 k tomuto nařízení (dále jen "hodnocení a ověřování"), nesmějí

1.1. být konstruktérem, výrobcem, dodavatelem ani servisním pracovníkem nebo uživatelem hodnocených a ověřovaných in vitro diagnostik,

1.2. být ani zmocněným zástupcem osoby uvedené v bodu 1 této přílohy,

1.3. podílet se přímo na návrhu, konstrukci, prodeji a údržbě in vitro diagnostik ani zastupovat strany zúčastněné na těchto činnostech.

Možnost výměny technických informací mezi výrobcem a notifikovanou osobou není předchozí částí bodu 1 této přílohy, dotčena,

2. notifikovaná osoba, její zaměstnanci, popřípadě osoby, které na smluvním základě provádějí hodnocení a ověřování s nejvyšším stupněm profesionální péče a potřebné způsobilosti v oblasti in vitro diagnostik, nesmějí být pod vlivem jakýchkoliv nátlaků a stimulů, zejména finančních, které by mohly ovlivnit jejich úsudek nebo výsledky kontrolní činnosti, zejména pochází-li tyto od osob nebo skupin osob, které mají zájem na výsledcích hodnocení a ověřování,

3. notifikovaná osoba

3.1. při smluvním zajišťování specifických úkolů spojených s hodnocením a ověřováním skutečností se ujistí, že subdodavatel vyhovuje ustanovením tohoto nařízení,

3.2. uchová pro potřebu příslušných úřadů nebo orgánů potřebné dokumenty, které hodnotí kvalifikaci subdodavatele a práci, kterou vykonal podle tohoto nařízení,

3.3. je schopna vykonávat všechny úkoly, které jsou jí určeny podle jedné z příloh č. 3 až 7 k tomuto nařízení, a pro které byla ustanovena, a to buď sama, nebo je dát provést na svou odpovědnost,

3.4. má k dispozici nezbytný personál a vlastní potřebná vybavení, která jí umožní řádně plnit technické i administrativní úkoly uložené pro hodnocení a ověřování. Jedná se zejména o dostupnost dostatečného vědeckého personálního zázemí s dostatečnými zkušenostmi a znalostmi potřebnými k hodnocení biologické a funkční způsobilosti in vitro diagnostik, pro která byla autorizována, s ohledem na požadavky tohoto nařízení a zejména na požadavky přílohy č. 1 k tomuto nařízení,

3.5. má přístup k zařízením potřebným pro požadovaná ověření,

4. zaměstnanci notifikované osoby, popřípadě osoby, které na smluvním základě jsou odpovědní za hodnocení a ověřování musí mít

4.1. řádnou odbornou kvalifikaci ve všech hodnotících a ověřovacích postupech, v rámci a rozsahu udělené autorizace,

4.2. uspokojivé znalosti pravidel kontrolních postupů, které provádějí, a přiměřené zkušenosti s touto činností,

4.3. schopnosti potřebné k vyhotovování certifikátů, záznamů a zpráv prokazujících, že kontrolní postupy byly provedeny,

5. odměny zaměstnanců notifikované osoby a popřípadě osob, které na smluvním základě odpovídají za hodnocení a ověřování nesmějí být závislé na počtu provedených kontrol ani jejich výsledcích,

6. povinnost notifikované osoby uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu stanoví zvláštní právní předpis, 27)

7. povinnost osob uvedených v této příloze, zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvídají při činnostech notifikované osoby stanoví zvláštní právní předpis. 28)

Příl.10

SPOLEČNÉ TECHNICKÉ SPECIFIKACE PRO IN VITRO DIAGNOSTIKA

1.

OBLAST PŮSOBNOSTI

Tyto společné technické specifikace se vztahují na in vitro diagnostika uvedená v seznamu A přílohy č. 2 k tomuto nařízení:

1.1. činidla a výsledky reakcí činidel, včetně příslušných kalibrátorů a kontrolních materiálů, pro stanovení krevních skupin:

systém AB0, Rh (C, c, D, E, e) Kell(K)

,

1.2. činidla a výsledky reakcí činidel, včetně příslušných kalibrátorů a kontrolních materiálů, pro detekci, potvrzení a kvantifikaci markerů (ukazatelů) HIV infekce (HIV 1 a 2), HTLV I a II, a hepatitidy B, C a D v lidských vzorcích.

2.

DEFINICE

Pro účely této přílohy se rozumí

Diagnostickou citlivostí pravděpodobnost, že in vitro diagnostikum vykazuje v přítomnosti cílového markeru pozitivní výsledek.

Pravdivě pozitivním vzorkem vzorek, o kterém je známo, že je pro cílový marker pozitivní a in vitro diagnostikem správně klasifikovaný.

Nesprávně negativním vzorkem vzorek, o kterém je známo, že je pro cílový marker pozitivní a in vitro diagnostikem nesprávně klasifikovaný.

Specificitou (diagnostickou) pravděpodobnost, že in vitro diagnostikum vykazuje v nepřítomnosti cílového markeru negativní výsledek.

Nesprávně pozitivním vzorkem vzorek, o kterém je známo, že je pro cílový marker negativní a in vitro diagnostikem nesprávně klasifikovaný.

Pravdivě negativním vzorkem vzorek, o kterém je známo, že je pro cílový marker negativní a in vitro diagnostikem správně klasifikovaný.

Analytickou citlivostí se vyjadřuje v kontextu společných technických specifikací jako detekční limit, tedy nejmenší množství cílového markeru, které může být přesně zjištěno.

Analytickou specificitou schopnost metody určit výhodně cílový marker.

Technikou amplifikace nukleových kyselin testy detekce, popřípadě kvantifikace nukleových kyselin buď zmnožováním cílové sekvence, zesilováním signálu nebo hybridizací (dále jen "NAT").

Rychlým testem testy, které mohou být použity pouze jednorázově nebo v malých sériích a které byly navrženy k tomu, aby poskytly rychlé výsledky při testování v blízkosti pacientů.

Robustností analytického postupu míra jeho schopnosti zůstat neovlivněn malými, ale záměrnými odchylkami parametrů metody a poskytuje údaje o jeho spolehlivosti při normálním používání.

Četností selhání celého systému frekvence selhání, pokud je celý proces prováděn ve shodě s pokyny výrobce.

3.

SPOLEČNÉ TECHNICKÉ SPECIFIKACE PRO IN VITRO DIAGNOSTIKA DEFINOVANÁ V SEZNAMU A PŘÍLOHY Č. 2 K TOMUTO NAŘÍZENÍ

3.1. Společné technické specifikace pro ověřování funkční způsobilosti činidel a výsledků reakcí činidel pro detekci, potvrzení a kvantifikaci markerů HIV infekce (HIV 1 a 2), HTLV I a II, a hepatitidy B, C a D v lidských vzorcích:

OBECNÉ ZÁSADY

3.1.1. In vitro diagnostika pro detekci virové infekce uvedená na trh k použití buď jako screeningové (zjišťovací), popřípadě jako diagnostické testy musí splňovat tytéž požadavky na citlivost a specificitu (viz tabulka 1).

3.1.2. In vitro diagnostika určená výrobcem k testování tělních tekutin jiných než sérum nebo plazma, například moči, slin, musí splňovat tytéž požadavky společných technických specifikací na citlivost a specificitu jako testy pro sérum nebo plazmu. Při ověřování funkční způsobilosti se musí testovat vzorky z týchž jedinců jak v testech, které mají být schváleny, tak v příslušných testech pro sérum nebo plazmu.

3.1.3. In vitro diagnostika určená výrobcem k sebetestování, musí splňovat tytéž požadavky společných technických specifikací na citlivost a specificitu jako příslušná in vitro diagnostika pro profesionální použití. Odpovídající části ověřování funkční způsobilosti musí být prováděny (nebo opakovány) vhodnými laickými uživateli, aby byla validována funkčnost in vitro diagnostika a pokyny pro použití.

3.1.4. Veškerá ověřování funkční způsobilosti se provádějí přímým srovnáním se zavedeným in vitro diagnostikem s přijatelnou funkční způsobilostí. Pokud již byl pro in vitro diagnostikum zaveden systém opatřování označením CE, musí být in vitro diagnostikum užité pro srovnání opatřeno označením CE, pokud je v době ověřování funkční způsobilosti na trhu.

3.1.5. Pokud se v části ověřování funkční způsobilosti vyskytnou rozdílné výsledky, musí být tyto rozdíly pokud možno vyjasněny, například

3.1.5.1. ověřením odlišného vzorku v dalších testovacích systémech,

3.1.5.2. použitím alternativní metody nebo alternativního markeru,

3.1.5.3. přezkoumáním klinického stavu a diagnózy pacienta, a testováním následných vzorků.

3.1.6. Ověřování funkční způsobilosti se provádí na populaci ekvivalentní evropské populaci.

3.1.7. Pozitivní vzorky použité při ověřování funkční způsobilosti se vybírají tak, aby odrážely různá stadia příslušné nemoci (příslušných nemocí), různé typy například protilátek, genotypy, různé subtypy.

3.1.8. U in vitro diagnostik k vyšetření krve (s výjimkou testů HBsAg) musí in vitro diagnostikum, které má být opatřeno označením CE (tabulka 1), identifikovány všechny pravdivě pozitivní vzorky jako pozitivní. U testů HBsAg musí být celková funkční způsobilost nového in vitro diagnostika minimálně rovnocenná funkční způsobilosti zavedeného in vitro diagnostika (viz bod 3.1.4). Citlivost diagnostického testu během rané fáze infekce (sérokonverze) musí odpovídat současnému stavu vědeckých poznatků. Ať již je další testování týchž nebo dalších sérokonverzních panelů prováděno notifikovanou osobou, nebo výrobcem, musí výsledky potvrdit výchozí údaje ověřování funkční způsobilosti (viz tabulka 1).

3.1.9. Negativní vzorky použité při ověřování funkční způsobilosti musí být stanoveny tak, aby odrážely cílovou populaci, pro kterou je test určen, například dárce krve, hospitalizované pacienty a těhotné ženy.

3.1.10. Při ověřování funkční způsobilosti screeningových testů (tabulka 1) musí být zkoumána populace dárců krve nejméně ze dvou transfúzních stanic a musí se jednat o po sobě následující odběry krve, aniž by ze zkoumání byli vyloučeni prvodárci.

3.1.11. In vitro diagnostika musí mít při použití darované krve specificitu nejméně 99,5 %, pokud není v připojených tabulkách uvedeno jinak. Specificita se vypočte na základě frekvence opakovaně falešně pozitivních výsledků u dárců krve negativních na cílový marker.

3.1.12. V rámci ověřování funkční způsobilosti musí být in vitro diagnostika ověřena tak, aby byl zjištěn účinek potenciálně rušivých látek. Které potenciálně rušivé látky mají být hodnoceny, závisí do určité míry na složení činidla a uspořádání testu. Identifikace potenciálně rušivých látek je součástí analýzy rizik požadované v základních požadavcích pro každé nové in vitro diagnostikum; mohou k nim patřit například

3.1.12.1. vzorky představující související infekce,

3.1.12.2. vzorky pocházející od žen, které byly těhotné více než jednou (multipara), nebo od pacientů s pozitivním revmatoidním faktorem,

3.1.12.3. u rekombinantních antigenů lidské protilátky vůči komponentům expresního systému, například proti E-coli nebo proti kvasinkovým antigenům.

3.1.13. U in vitro diagnostik určených výrobcem k použití se sérem a plazmou musí ověřování funkční způsobilosti prokázat ekvivalenci séra a plazmy. Musí být prokázána minimálně pro 50 odběrů krve krevních dárců.

3.1.14. U in vitro diagnostik určených k použití s plazmou musí ověřování funkční způsobilosti prokázat funkční způsobilost in vitro diagnostika při použití všech antikoagulantních látek, které výrobce určuje k použití s in vitro diagnostikem. Musí být prokázána minimálně pro 50 odběrů krve krevních dárců.

3.1.15. V rámci požadované analýzy rizik musí být četnost selhání celého systému vedoucí k falešně negativním výsledkům stanovena v opakovaných testech na nízko pozitivních vzorcích.

3.2. Doplňkové požadavky na NAT

Kritéria ověřování funkční způsobilosti pro testy NAT jsou uvedena v tabulce 2.

3.2.1. U testů amplifikace cílových sekvencí musí kontrola funkčnosti každého zkušebního vzorku (vnitřní kontrola) odrážet současný stav vědeckých poznatků. Taková kontrola by měla být pokud možno prováděna během celého procesu, při extrakci, amplifikaci, popřípadě hybridizaci a detekci.

3.2.2. Analytická citlivost nebo mez detekce pro testy NAT musí být vyjádřeny 95 % hraniční pozitivní hodnotou (cut-off). Tato hodnota odpovídá koncentraci analytu v případě, že 95 % testů po sériových ředěních mezinárodního referenčního materiálu, například standardu Světové zdravotnické organizace nebo kalibrovaných referenčních materiálů, vykazuje pozitivní výsledky.

3.2.3. Detekce genotypu musí být prokázána vhodnou validací primeru nebo sondy a musí být rovněž validována testováním vzorků se stanoveným genotypem.

3.2.4. Výsledky kvantitativních zkoušek NAT musí být možné vztáhnout k mezinárodním standardům nebo ke kalibrovaným referenčním materiálům, pokud jsou k dispozici, a musí být vyjádřeny v mezinárodních jednotkách užívaných ve specifické oblasti použití.

3.2.5. Testy NAT mohou být použity k detekci viru nebo vzorků negativních na protilátky, tj. vzorků odebraných před sérokonverzí. Viry v imunokomplexech se mohou chovat ve srovnání s volnými viry odlišně, například v průběhu centrifugace. Proto je důležité, aby byly do zkoušek robustnosti zařazeny vzorky negativní na protilátky (vzorky odebrané před sérokonverzí).

3.2.6. Pro zjištění potenciálního přenosu se musí během zkoušek robustnosti provést minimálně pět řad testů střídavě s vysoce pozitivními a negativními vzorky. Vysoce pozitivní vzorky musí obsahovat vzorky s přirozeně se vyskytujícími vysokými titry viru.

3.2.7. Četnost selhání celého systému vedoucích k falešně negativním výsledkům musí být určena testováním slabě pozitivních vzorků. Slabě pozitivní vzorky musí obsahovat viry v koncentraci ekvivalentní trojnásobku hodnoty 95 % hraniční pozitivní koncentrace virů.

3.3. Společné technické specifikace pro kontrolu uvolňování šarží u výrobce týkající se činidel a výsledků reakcí činidel pro detekci, potvrzení a kvantifikace ukazatelů HIV infekce (HIV 1 a 2), HTLV I a II, a hepatitidy v lidských vzorcích B, C a D (pouze imunologické testy):

3.3.1. Kritéria uvolnění šarží u výrobce musí zajistit, aby každá šarže důsledně identifikovala příslušné antigeny, epitopy a protilátky.

3.3.2. Kontrola uvolňování šarží u výrobce musí obsahovat nejméně 100 vzorků negativních na příslušný analyt.

3.4. Společné technické specifikace pro ověřování funkční způsobilosti činidel a výsledků reakcí činidel pro stanovení krevních skupin: systém AB0, Rh (C, c, D, E, e) Kell(K)

Kritéria pro ověřování funkční způsobilosti činidel a výsledků reakcí činidel pro stanovení krevních skupin: systém AB0, Rh (C, c, D, E, e) anti-Kell jsou uvedena v tabulce 9.

3.4.1. Veškerá ověřování funkční způsobilosti se provádějí přímým srovnáním se zavedeným in vitro diagnostikem s přijatelnou funkční způsobilostí. Pokud již byl pro in vitro diagnostikum zaveden systém opatřování označením CE, musí být in vitro diagnostikum užité pro srovnání opatřeno označením CE, pokud je v době ověřování funkční způsobilosti na trhu.

3.4.2. Pokud se v části ověřování vyskytnou rozdílné výsledky, musí být tyto rozdíly pokud možno vyjasněny, například

3.4.2.1. ověřením odlišného vzorku v dalších testovacích systémech,

3.4.2.2. použitím alternativní metody.

3.4.3. Ověřování funkční způsobilosti se provádí na populaci ekvivalentní evropské populaci.

3.4.4. Pozitivní vzorky použité při ověřování funkční způsobilosti se vybírají tak, aby odrážely proměnlivou a slabou expresi antigenu.

3.4.5. V rámci ověřování funkční způsobilosti musí být in vitro diagnostika ověřována tak, aby byl zjištěn účinek potenciálních rušivých látek. Které potenciální rušivé látky mají být hodnoceny, závisí do určité míry na složení činidla a uspořádání testu. Identifikace potenciálních rušivých látek je součástí analýzy rizik požadované v základních požadavcích pro každé nové in vitro diagnostikum.

3.4.6. U in vitro diagnostik zamýšlených k použití s plazmou musí ověřování funkční způsobilosti prokázat funkční způsobilost in vitro diagnostika při použití všech antikoagulantních látek, které výrobce určí k použití s in vitro diagnostikem. Musí být prokázána minimálně pro 50 odběrů krve krevních dárců.

3.5. Společné technické specifikace pro kontrolu uvolňování šarží u výrobce týkající se činidel a výsledků reakcí činidel pro stanovení krevních skupin: systém AB0, Rh (C, c, D, E, e) Kell(K)

3.5.1. Kritéria pro uvolňování šarží u výrobce musí zajistit, aby každá šarže důsledně identifikovala příslušné antigeny, epitopy a protilátky.

3.5.2. Požadavky na kontrolu uvolňování šarží u výrobce jsou uvedeny v tabulce 10.

Tabulka   1:   Screeningové   testy:   anti-HIV   1   a   2,   anti   HTLV   I   a   II,

anti-HCV,   HBsAg,   anti-HBc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anti-HIV   1/2        Anti-HTLV   I/II   Anti-HCV         HBsAg           Anti-HBc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diagnostická   Pozitivní   vzorky   400   HIV   1           300   HTLV   1       400              400             400

citlivost                       100   HIV   2           100   HTLV   2       včetně           včetně   úvahy    včetně

včetně   40   non-B                    genotypů   1a-     o   možnosti      hodnocení

subtypů                            4a:   nejméně   20   výskytu         dalších

každý   dostupný                     vzorků/genotyp   subtypů         HBV-

HIV   1   subtyp   by                    genotypy   4   non-                markerů

měl   být                            a   a   5:   nejméně

reprezentován                      10

nejméně   3   vzorky                   vzorků/genotyp

-------------------------------------------------------------------------------------------

Sérokonverzní      20   panelů           Musí   být         20   panelů        20   panelů       Musí   být

panely             10   dalších          stanoveny,   až    10   dalších       10   dalších      stanoveny,

panelů              budou   k          panelů   (u        panelů   (u       až   budou   k

(u   notifikované     dispozici        notifikované     notifikované    dispozici

osoby   nebo                         osoby   nebo       osoby   nebo

výrobce)                           výrobce)         výrobce)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analytická     Standardy                                                          0,5   ng/ml

citlivost                                                                       (francouzský

/britský

standard,

dokud   nebude

k   dispozici

standard

Světové

zdravotnické

organizace)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specificita    Náhodně   vybraní    5000                5000             5000             5000            5000

dárci   (včetně

prvodárců)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Hospitalizovaní    200                 200              200              200             200

pacienti

-------------------------------------------------------------------------------------------

Vzorky   krve   s      100                 100              100              100             100

potenciální

zkříženou

reaktivitou

(RF+,

přidružených

virů,   těhotných

žen   a   další)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabulka   2:   Testy   NAT   na   HIV   1,   HBV,   HTLV   I/II   (kvalitativní

a   kvantitativní;   nikoliv   pro   molekulární   typizace)

----------------------------------------------------------------------------

HIV   1                                         HCV

----------------------------------------------------------------------------

NAT               kvalitativní    kvantitativní    kvalitativní     kvantitativní

-------------------------------------------    -------------------------------

jako

u   kvantitativních

testů   na   HIV

----------------------------------------------------------------------------

Citlivost         Podle   Pokynů    Mez   detekce:     Podle   Pokynů

Mez   detekce       pro   validaci    stejně   jako   u    pro   validaci

Detekce           EP1:   několik    kvalitativních   EP1:   několik

analytické        ředění   až   po    testů:           ředění   až   po

citlivosti        koncentraci;    Mez              koncentraci;

(MJ/ml;           statistická     kvantifikace:    statistická

definovaná   na     analýza         ředění           analýza

základě           (např.          (polovina   log    (např.

standardů         probitová       10   nebo   méně)    probitová

Světové           analýza   na      kalibrovaných    analýza   na

zdravotnické      základě         referenčních     základě

organizace   nebo   nejméně   24      přípravků,       nejméně   24

kalibrovaných     replikátů:      definice   dolní   replikátů:

referenčních      výpočet   95   %    a   horní   meze     výpočet   95   %

materiálů)        hraniční        kvantifikace,    hraniční

hodnoty   cut-    přesnost,        hodnoty   cut-

off             správnost,       off

"lineární

rozsah

měření",

"dynamický

rozsah".   Musí

být   prokázána

opakovatelnost

při   různých

koncentračních

úrovních

----------------------------------------------------------------------------

Účinnost          Pokud   možno     Sériová   ředění   Pokud   možno

detekce/          nejméně   10      všech            nejméně   10

kvantifikace      vzorků   na       příslušných      vzorků   na

genotypu/         každý   subtyp    genotypů/        každý

subtypu                         subtypů,   pokud   genotyp

Buněčné         možno

kultury         referenčních

supernatants    materiálů

(může   být                      Podle   Pokynů

nahraženo       Mohou   být        pro   validaci

pro   vzácné      použity          EP1,   pokud

HIV   1           transkripty      jsou

subtypy)        plasmidů         k   dispozici

kvantifikované   kalibrované

vhodnými         subtypové

metodami         referenční

Podle   Pokynů                   materiály;

pro   validaci                   alternativně

EP1,   pokud                     lze   použít

jsou   k                         transkripty

dispozici                      in   vitro

kalibrované

subtypové

referenční

materiály;

alternativně

lze   použít

transkripty

in   vitro

----------------------------------------------------------------------------

Diagnostická      500   dárců       100   dárců        500   dárců

specificita

negativních

vzorků

----------------------------------------------------------------------------

Marker   s          Důkazem         Stejně   jako   u    Důkazem

potenciální       vhodnosti       kvalitativních   vhodnosti

zkříženou         navrženého      testů            navrženého

reaktivitou       testu   (např.                   testu,

srovnání                       popřípadě

sekvencí),                     testováním

popřípadě                      nejméně   10

testováním                     vzorků

nejméně   10                     pozitivních

vzorků                         na   lidský

pozitivních                    flavivirus

na   lidský                      (např.   HGV,

retrovirus                     YFV)

(např.   HTLV)

----------------------------------------------------------------------------

Robustnost                      Stejně   jako

u   kvalitativních

testů

----------------------------------------------------------------------------

Zkřížená          Nejméně   5                      Nejméně   5

kontaminace       řad   testů                      řad   testů

při   použití                    při   použití

vysoce                         vysoce

pozitivních                    pozitivních

(o   nichž   je                    (o   nichž   je

známo,   že   se                   známo,   že   se

vyskytují                      vyskytují

přirozeně)   a                   přirozeně)   a

negativních                    negativních

vzorků                         vzorků

----------------------------------------------------------------------------

Inhibice          Vnitřní                        Vnitřní

kontrola                       kontrola

pokud   možno                    pokud   možno

v   průběhu                      v   průběhu

celého                         celého

procesu   NAT                    procesu   NAT

----------------------------------------------------------------------------

Četnost   selhání   Nejméně   100                    Nejméně   100

celého   systému    vzorků                         vzorků

vedoucí   k         infikovaných                   infikovaných

falešně           virem   s                        virem   s

negativním        trojnásobnou                   trojnásobnou

výsledkům         95   %                           95   %

pozitivní                      pozitivní

hraniční                       hraniční

koncentrací                    koncentrací

----------------------------------------------------------------------------

Pokračování   tabulky:

----------------------------------------------------------------------------

HBV               HTLV   I/II                        Kritéria

přijatelnosti

----------------------------------------------------------------------------

kvalitativní     kvantitativní      kvalitativní   kvantitativní

-------------------------------    -------------------------------------------

jako   u                          jako   u

kvantitativních                 kvantitativních

testů   na   HIV                    testů   na   HIV

----------------------------------------------------------------------------

Citlivost         Podle   Pokynů                    Podle   Pokynů

Mez   detekce       pro   validaci                    pro   validaci

Detekce           EP1:   několik                    EP1:   několik

analytické        ředění   až   po                    ředění   až   po

citlivosti        koncentraci;                    koncentraci;

(MJ/ml;           statistická                     statistická

definovaná   na     analýza                         analýza

základě           (např.                          (např.

standardů         probitová                       probitová

Světové           analýza   na                      analýza   na

zdravotnické      základě                         základě

organizace   nebo   nejméně   24                      nejméně   24

kalibrovaných     replikátů:                      replikátů:

referenčních      výpočet   95   %                    výpočet   95   %

materiálů)        hraniční                        hraniční

hodnoty   cut-                    hodnoty   cut-

off                             off

----------------------------------------------------------------------------

Pokud   jsou   k                    Pokud   jsou   k

Účinnost          dispozici                       dispozici

detekce/          kalibrované                     kalibrované

kvantifikace      genotypové                      genotypové

genotypu/         referenční                      referenční

subtypu           materiály                       materiály

Podle   Pokynů                    Podle   Pokynů

pro   validaci                    pro   validaci

EP1,   pokud                      EP1,   pokud

jsou   k                          jsou   k

dispozici                       dispozici

kalibrované                     kalibrované

subtypové                       subtypové

referenční                      referenční

materiály;                      materiály;

alternativně                    alternativně

lze   použít                      lze   použít

transkripty                     transkripty

in   vitro                        in   vitro

----------------------------------------------------------------------------

Diagnostická      500   dárců                       500

specificita                                     jednotlivých

negativních                                     odběrů   krve

vzorků                                          krevních

dárců

----------------------------------------------------------------------------

Marker   s          Důkazem                         Důkazem

potenciální       vhodnosti                       vhodnosti

zkříženou         navrženého                      navrženého

reaktivitou       testu,                          testu,

popřípadě                       popřípadě

testováním                      testováním

nejméně   10                      nejméně   10

dalších                         vzorků

vzorků                          pozitivních

pozitivních                     na   lidský

na   DNA   virus                    retrovirus

(např.   HIV)

----------------------------------------------------------------------------

Robustnost

----------------------------------------------------------------------------

Nejméně   5                       Nejméně   5

řad   testů                       řad   testů

při   použití                     při   použití

vysoce                          vysoce

Zkřížená          pozitivních                     pozitivních

kontaminace       (o   nichž   je                     (o   nichž   je

známo,   že   se                    známo,   že   se

vyskytují                       vyskytují

přirozeně)   a                    přirozeně)   a

negativních                     negativních

vzorků                          vzorků

----------------------------------------------------------------------------

Inhibice          Vnitřní                         Vnitřní

kontrola                        kontrola

pokud   možno                     pokud   možno

v   průběhu                       v   průběhu

celého                          celého

procesu   NAT                     procesu   NAT

----------------------------------------------------------------------------

Četnost   selhání   Nejméně   100                     Nejméně   100         99   pozitivních

celého   systému    vzorků                          vzorků              testů   ze   100

vedoucí   k         infikovaných                    infikovaných

falešně           virem   s                         virem   s

negativním        trojnásobnou                    trojnásobnou

výsledkům         95   %                            95   %

pozitivní                       pozitivní

hraniční                        hraniční

koncentrací                     koncentrací

----------------------------------------------------------------------------

1   Pokyny   Evropského   lékopisu.

Poznámka:   Kritérium    přijatelnosti    pro    "četnost    selhání    celého

systému   vedoucích   k   falešně    negativním   výsledkům"   je   99

pozitivních   testů   ze  100.

Tabulka   3:   Rychlé   testy:   anti-HIV   1   a   2,   anti-HCV,

HBsAg,   anti-HBc,   anti   HTLV   I   a   II

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anti-HIV   1/2      Anti-HCV          HBsAg             Anti-HBc          Anti-HTLV   I/II    Kritéria

přijatelnosti

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diagnostická   Pozitivní   Stejná            Stejná            Stejná            Stejná            Stejná            Stejná

citlivost      vzorky      kritéria   jako     kritéria   jako     kritéria   jako     kritéria   jako     kritéria   jako     kritéria   jako

u                 u                 u                 u                 u                 u

screeningových    screeningových    screeningových    screeningových    screeningových    screeningových

testů             testů             testů             testů             testů             testů

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diagnostická   Negativní   1000   odběrů       1000   odběrů       1000   odběrů       1000   odběrů       1000   odběrů       >=   99   %   (anti-

specificita    vzorky      krve   krevních     krve   krevních     krve   krevních     krve   krevních     krve   krevních     HBc:   >=   96   %)

dárců             dárců             dárců             dárců             dárců

200   klinických    200   klinických    200   klinických    200   klinických    200   klinických

vzorků            vzorků            vzorků            vzorků            vzorků

200   vzorků   od     200   vzorků   od     200   vzorků   od                     200   vzorků   od

těhotných   žen     těhotných   žen     těhotných   žen                     těhotných   žen

100   vzorků   s      100   vzorků   s      100   vzorků   s                      100   vzorků   s

potenciálně       potenciálně       potenciálně                       potenciálně

rušivými          rušivými          rušivými          100   vzorků   s      rušivými

látkami           látkami           látkami           potenciálně       látkami

rušivými

látkami

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabulka   4:   Konfirmační/doplňkové   testy   na   anti-HIV   1   a   2,

anti   HTLV   I   a   II,   anti-   HCV,   HBsAg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konfirmační        Konfirmační       Doplňkový   test    Konfirmační       Kritéria

test   anti-HIV      test   anti-HTLV    HCV               test   anti-HBsAg   přijatelnosti

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diagnostická   Pozitivní         200   HIV   1   a   100    200   HTLV   1   a     300   HCV           300   HBsAg         Správná

citlivost      vzorky            HIV   2              100   HTLV   2       Včetně   vzorků   z   Včetně   vzorků   z   identifikace

Včetně   vzorků   z                   různých   stadií    různých   stadií    jako   pozitivní

různých   stádií                    infekce,   které    infekce           (nebo

infekce,   které                    odrážejí   různé    20   vysoce         neurčitý),   ne

odrážejí   různé                    typy   protilátek   pozitivních       negativní

typy   protilátek                   genotypy   1-4a:    vzorků

15   vzorků;        (>=   50   ng

genotypy   4        HBsAg/ml);   20

(non   a)   a   5:   5    vzorků   v

vzorků;   6:        rozmezí

pokud   jsou   k      hraničního

dispozici         limitu   cut-off

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

15                                  15                15

Sérokonverzní   sérokonverzních                     sérokonverzních   sérokonverzních

panely         panelů/panelů   s                      panelů/panelů   s   panelů/panelů   s

nízkým   titrem                        nízkým   titrem     nízkým   titrem

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analytická     Standardy                                                         Standardy   HBsAg

citlivost                                                                      (AdM,   NIBSC,

SZO)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diagnostická   Negativní         200   odběrů   krve    200   odběrů       200   odběrů   krve   20   falešně        Žádné   falešně

specificita    vzorky            krevních   dárců     krve   krevních    krevních   dárců    pozitivních   v     pozitivní

200   klinických     dárců            200   klinických    odpovídajících    výsledky1/

vzorků   včetně      200   klinických   vzorků   včetně     screeningových    žádná

těhotných   žen      vzorků   včetně    těhotných   žen     testech1          neutralizace

50   vzorků   s        těhotných   žen    50   vzorků   s

potenciálně        50   vzorků   s      potenciálně       50   vzorků   s

rušivými           potenciálně      rušivými          potenciálně

látkami,   včetně    rušivými         látkami,   včetně   rušivými

vzorků   s           látkami,         vzorků   s          látkami

neurčitými         včetně   vzorků    neurčitými

výsledky   v         s   neurčitými     výsledky   v

dalších            výsledky   v       dalších

konfirmačních      dalších          konfirmačních

testech            konfirmačních    testech

testech

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1   Kritéria   přijatelnosti   pro   konfirmační   test   HBsAg:   žádná  neutralizace.

Tabulka   5:   Antigen   HIV   1

Test   na   antigen   HIV   1     Kritéria   přijatelnosti

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozitivní   vzorky           50   vzorků   pozitivních     Správná   identifikace

na   antigen   HIV   1          (po   neutralizaci)

50   supernatantů   buněčné

kultury   včetně   různých

subtypů   HIV   1   a   HIV   2

Sérokonverzní   panely       20   sérokonverzních

panelů/panelů   s   nízkým

titrem

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Diagnostická              Standardy                  ADM   nebo   první            <   50   pg/ml

specificita                                        mezinárodní   referenční

preparát

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Diagnostická                                       200   odběrů   krve           >=   99,5   %   po

specificita                                        krevních   dárců            neutralizaci

200   klinických   vzorků

50   vzorků   s   potenciálně

rušivými   látkami

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabulka   6:   Test   sérologické   typizace:   HCV

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Test   sérologické          Kritéria   přijatelnosti

typizace   HCV/1

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Diagnostická   citlivost    Pozitivní   vzorky           200                       >=   95   %   shoda   mezi

včetně   genotypů   1-4a:     sérologickou   typizací   a

>20   vzorků                genotypizací

4   (non   a);5:>   10

vzorků,

6:   pokud   jsou

k   dispozici

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Diagnostická              Negativní   vzorky           100

specificita

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabulka   7:   Markery   HBV:   anti-HBs,   anti-HBc   IgM,   anti-Hbe,   HBeAg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anti-HBs        Anti-HBc   IgM     Anti-Hbe              HBeAg                Kritéria

přijatelnosti

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diagnostická   Pozitivní       100             200              200                   200                  >=   98   %

citlivost      vzorky          očkovanců

včetně   vzorků    včetně   vzorků   z       včetně   vzorků   z

100             z   různých        různých   stadií        různých   stadií

přirozeně       stadií   infekce   infekce               infekce

infikovaných    (akutní/         (akutní/chronická     (akutní/chronická

osob            chronická   atd.)   atd.)                atd.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Sérokonverzní   10   panelů       Pokud   jsou   k

panely          následných      dispozici

vzorků   nebo

sérokonverzí

anti-HBs

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analytická     Standardy       Standard   SZO                                       Standard   PEI         Anti-HBs:

citlivost                                                                                        <   10   mMj/ml

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diagnostická   Negativní       500             200   odběrů       200   odběrů   krve       200   odběrů   krve      >=   98   %

specificita    vzorky                        krve   krevních    krevních   dárců        krevních   dárců

včetně          dárců

klinických                     200   klinických        200   klinických

vzorků          200   klinických   vzorků                vzorků

vzorků

50   vzorků   s                    50   vzorků   s           50   vzorků   s

potenciálně     50   vzorků   s      potenciálně           potenciálně

rušivými        potenciálně      rušivými   látkami      rušivými   látkami

látkami         rušivými

látkami

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabulka   8:   Markery   HDV:   anti-HDV,   anti-HDV   IgM,   Delta   antigen

------------------------------------------------------------------------------------------------

Anti-HDV           Anti-HDV   IgM      Delta   antigen     Kritéria

přijatelnosti

------------------------------------------------------------------------------------------------

Diagnostická      Pozitivní         100   vzorků         50   vzorků         50   vzorků         >=   98   %

citlivost         vzorky

se   specifickými    se   specifickými   se   specifickými

markery   HBV        markery   HBV       markery   HBV

------------------------------------------------------------------------------------------------

Diagnostická      Negativní         200                200               200               >=   98   %

specificita       vzorky

včetně             včetně            včetně

klinických         klinických        klinických

vzorků             vzorků            vzorků

50   vzorků   s        50   vzorků   s       50   vzorků   s

potenciálně        potenciálně       potenciálně

rušivými           rušivými          rušivými

látkami            látkami           látkami

------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabulka   9:   Krevní   skupiny   AB0,   Rh   (C,   c,   D,   E,   e)   a   Kell

------------------------------------------------------------------------------------------------

1                          2                         3

------------------------------------------------------------------------------------------------

Specificita               Počet   testů   na             Celkový   počet   vzorků,     Celkový   počet   vzorků,

doporučenou   metodu         které   mají   být            které   mají   být

testovány,   na   výrobek     testovány,   na   nový

nově   uvedený   na   trh       preparát   nebo   použití

dobře

charakterizovaného

činidla

------------------------------------------------------------------------------------------------

Anti-A,   B   a   AB            500                        3000                      1000

Anti-D                    500                        3000                      1000

Anti-C,   c,   E              100                        1000                       200

Anti-e                    100                         500                       200

Anti-K                    100                         500                       200

------------------------------------------------------------------------------------------------

Kritéria přijatelnosti:

Všechna výše uvedená činidla musí vykazovat srovnatelné výsledky se zavedenými činidly s přijatelnou funkční způsobilostí s ohledem na předpokládanou reaktivitu in vitro diagnostika. U zavedených činidel musí být v případě, že se mění nebo rozšiřuje oblast jejich použití, provedeno další testování v souladu s požadavky uvedenými ve sloupci 1 (výše).

Ověřování funkční způsobilosti činidel anti-D musí zahrnovat testy na řadě vzorků slabého RhD a částečných vzorků Rh, které závisí na předpokládaném použití výrobku.

Kvalitativní   údaje:

klinické   vzorky:        10   %   testované   populace

novorozenecké   vzorky:   >   2   %   testované   populace

vzorky   AB0:             >   40   %   A,   B   pozitivních

"slabé   D":              >   2   %   Rh  pozitivních

Tabulka   10:   Kritéria   propouštění   šarží   pro   krevní   skupiny   AB0,

Rh   (C,   c,   D,   E,   e)   a  Kell

1.   Testovací   činidla

------------------------------------------------------------------------

Činidla   krevních       Minimální   počet   kontrolních   buněk,   které

skupin                 mají   být   testovány

-----------------------------           -----------------------

Pozitivní   reakce                        Negativní   reakce

------------------------------------------------------------------------

A1       A2B      Ax                        B        0

------------------------------------------------------------------------

Anti-A       2        2        2*                        2        2

------------------------------------------------------------------------

B        A1B                              A1       0

------------------------------------------------------------------------

Anti-B       2        2                                2        2

------------------------------------------------------------------------

A1       A2       Ax          B               0

------------------------------------------------------------------------

Anti-AB      2        2        2           2               4

------------------------------------------------------------------------

R1r      R2r      Slabé   D                   R'r      r"r      rr

------------------------------------------------------------------------

Anti-D       2        2        2*                        1        1        1

------------------------------------------------------------------------

R1R2     R1r      r'r                       R2R2     r"r      rr

------------------------------------------------------------------------

Anti-C       2        1        1                         1        1        1

------------------------------------------------------------------------

R1R2     R1r      r'r                       R1R1

------------------------------------------------------------------------

Anti-c       1        2        1                         3

------------------------------------------------------------------------

R1R2     R2r      r"r                       R1R1     r'r      rr

------------------------------------------------------------------------

Anti-E       2        1        1                         1        1        1

------------------------------------------------------------------------

R1R2     R2r      r"r                       R2R2

------------------------------------------------------------------------

Anti-e       2        1        1                         3

------------------------------------------------------------------------

Kk                                      kk

------------------------------------------------------------------------

Anti-K       4                                       3

------------------------------------------------------------------------

*   Jen    doporučenými    technikami    v     případě,    že    se    předpokládá

reaktivita   vůči   těmto   antigenům.

Poznámka:   Polyklonální   činidla   musí   být   testována   na   širším   panelu

buněk,     aby    se     potvrdila    specificita     a    vyloučila

přítomnost   nežádoucích   znečišťujících   protilátek.

Kritéria   přijatelnosti:

Každá   šarže    činidla   musí   v    souladu   s   výsledky    získanými   z   údajů

ověřování   funkční   způsobilosti    vykazovat   pozitivní   nebo   negativní

výsledky   všemi   doporučenými   technikami.

2. Kontrolní materiály (červené krvinky)

Fenotyp červených krvinek použitých při kontrole výše uvedených činidel pro stanovení krevních skupin by měl být potvrzen za použití zavedeného in vitro diagnostika.

Příl.11

Formulář pro oznámení in vitro diagnostik

Form for the registration of devices In Vitro Diagnostic Medical Devices

-------------------------------------------------------------------------------

Příslušný   úřad   (Ministerstvo   zdravotnictví)/Competent

authority   (Ministry   of   Health)

-------------------------------------------------------------------------------

6100   Kód   příslušného   úřadu/Code   of   competent   authority   1)

CZ/CA01

-------------------------------------------------------------------------------

6110   Název   příslušného   úřadu/Name   of   competent   authority

Ministerstvo   zdravotnictví/Ministry   of   Health

-------------------------------------------------------------------------------

6120   Kód   státu/Country   code   2)        6130   Kód   kraje/Region   code   3)

CZ                                    CZ0112

-------------------------------------------------------------------------------

6140   Obec/City                        6150   PSČ/Postal   code

Praha   2                               128   01

-------------------------------------------------------------------------------

6160   Ulice,   číslo   domu/Street,        6165   Číslo   poštovní   schránky/P.O.box

house   number                          81

Palackého   náměstí   4

-------------------------------------------------------------------------------

6170   Telefon/Telephone   number         6180   Fax/Fax   number

+420   224   972   363,                     +420   224   916   002

+420   224   972   738

-------------------------------------------------------------------------------

6190   E-Mail

far@mzcr.cz

-------------------------------------------------------------------------------

Identifikace   oznámení/Identification   of   the   registration

6200   Datum   oznámení/Date   of   registration   4)

6210   Číslo   oznámení/Registration   number   5)

-------------------------------------------------------------------------------

6220   Označte,   jde-li   o   první   oznámení   nebo   o   změnu/Indicate   if

this   is   a   first   registration   or   a   change   of   information,   a

discontinuation   or   a   withdrawal   of   a   registration   6)

-   první   oznámení/first   registration

-   hlášení   změny/notification   of   change   -   popište   v   příloze/write

in   Annex

-   zrušení   oznámení   výrobcem/discontinuation   by   manufacturer

-   stažení   příslušným   úřadem/withdrawal   by   competent   authority

-------------------------------------------------------------------------------

6230   Jde-li   o   změnu,   ukončení   nebo   stažení,   uveďte   dřívější

číslo   oznámení/If   change,   discontinuation   or   withdrawal,

provide   previous   registration   number.

-------------------------------------------------------------------------------

Statut   ohlašující   organizace/Status   of   the   organization   making

this   application   7)

6240   -   Výrobce/Manufacturer

-   Zplnomocněný   zástupce,   včetně   distributorů/Authorized

representative   including   distributors

-------------------------------------------------------------------------------

Identifikace   výrobce/Identification   of   the   manufacturer   8)

6250   Kód   výrobce/Manufacturer   code   9)

-------------------------------------------------------------------------------

6260   Jméno   výrobce   (právnická   nebo   fyzická   osoba),   plné/Name

of   manufacturer,   long

-------------------------------------------------------------------------------

6265   Jméno   výrobce   (právnická   nebo   fyzická   osoba),

zkrácené/Name   of   manufacturer,   short

-------------------------------------------------------------------------------

6270   Kód   státu/Country   code   2)       6280   Kód   kraje/Region   code   3)

-------------------------------------------------------------------------------

6290   Obec/City                       6300   PSČ/Postal   code

-------------------------------------------------------------------------------

6310   Ulice,   číslo   domu/Street,       6315   Číslo   poštovní   schránky/P.O.box

house   number

-------------------------------------------------------------------------------

6320   Název   kontaktního   místa/        6330   Telefon/Telephone   number

Name   -   contact   point

-------------------------------------------------------------------------------

6340   Fax/Fax   number                  6350   E-Mail

-------------------------------------------------------------------------------

Identifikace   zplnomocněného   zástupce/

Authorized   representative   10)

6370   Kód   zplnomocněného   zástupce/Code   authorized

representative   9)

CZ/

-------------------------------------------------------------------------------

6380   Jméno   zplnomocněného   zástupce   (právnická   nebo   fyzická

osoba)/Name   of   authorized   representative

-------------------------------------------------------------------------------

6390   Kód   státu/Country   code2)        6391   Kód   kraje/Region   code   3)

-------------------------------------------------------------------------------

6392   Obec/City                       6394   PSČ/Postal   code

-------------------------------------------------------------------------------

6396   Ulice,   číslo   domu/Street,       6398   Číslo   poštovní   schránky/P.O.box

house   number

-------------------------------------------------------------------------------

6400   Název   kontaktního   místa/        6410   Telefon/Telephone   number

Name   -   contact   point

-------------------------------------------------------------------------------

6420   Fax/Fax   number                  6430   E-Mail

-------------------------------------------------------------------------------

Identifikace   in   vitro   diagnostika/Identification   of   the   concerned   device

6440   In   vitro   diagnostikum/Classification   of   the   concerned

device   11)

-   ze   skupiny   A,   Příloha/Device   of   group   A,   Annex

-   ze   skupiny   B,   Příloha/Device   of   group   B,   Annex

-   pro   sebetestování   (skupina   C),   Příloha/Device   for   self-testing

(group   C),   Annex

-   Jiné   in   vitro   diagnostikum   (skupina   D),   Příloha/Other   device

(group   D),   Annex

-------------------------------------------------------------------------------

6445   Oznámení   podle   nařízení   vlády   č.   453/2004   Sb.,   kterým   se

stanoví   technické   požadavky   na   diagnostické   zdravotnické

prostředky   in   vitro/Notification   according   to   the   Goverment

Order   No.   453/2004   Coll.,   laying   down   technical   requirement

for   in   vitro   diagnostic   medical   devices

-   "Nové   in   vitro   diagnostikum"/"New"   in   vitro   diagnostic   medical

device   12)

-------------------------------------------------------------------------------

6446   Kód   kategorie   in   vitro   diagnostika/Category   Term   13)

06

-------------------------------------------------------------------------------

Název   kategorie   in   vitro   diagnostika/Category   Term   13)

6447   Česky/In   Czech:   Diagnostické   zdravotnické   prostředky   in

vitro

-------------------------------------------------------------------------------

6448   Anglicky/In   English:   In   vitro   diagnostic   medical   devices

-------------------------------------------------------------------------------

Informace   vztahující   se   k   činidlům,   reakčním   produktům,

kalibrátorům   a   kontrolnímu   materiálu:   V   pojmech   společných

technických   charakteristik,   popřípadě   analytů   (příloha   2,

seznam   A   a   B)

Information   related   to   reagents,   reagent   products,   calibration

and   control   materials:   In   terms   of   common   technical

characteristics   and/or   analytes   (Annex   2,   List   A   and   B)

-------------------------------------------------------------------------------

6450   Použitý   nomenklaturní   systém/Nomenclature   system   used   14)

nebo/or   15)

-   GMDN       -   UMDNS

-------------------------------------------------------------------------------

6460   Kód   skupiny   in   vitro   diagnostika/Group   Code   16)

-------------------------------------------------------------------------------

Název   skupiny   in   vitro   diagnostika/Group   Term   17)

6470   Česky/In   Czech

6480   Anglicky/In   English

-------------------------------------------------------------------------------

Stručný   popis/Short   description   18)

6490   Česky/In   Czech

6500   Anglicky/In   English

-------------------------------------------------------------------------------

Informace   o   jiných   in   vitro   diagnostikách   (seznam   C   a   D):

Příslušné   údaje/Information   on   other   in   vitro   diagnostic

medical   devices   (List   C   and   D):   appropriate   indications.

-------------------------------------------------------------------------------

6550   Použitý   nomenklaturní   systém/Nomenclature   system   used   14)

nebo/or   15)

-   GMDN         -   UMDNS

-------------------------------------------------------------------------------

6560   Kód   skupiny   in   vitro   diagnostika/Group   Code   16)

-------------------------------------------------------------------------------

Název   skupiny   in   vitro   diagnostika/Group   Term   17)

6570   Česky/In   Czech

6580   Anglicky/In   English

-------------------------------------------------------------------------------

Stručný   popis/Short   description   18)

6590   Česky/In   Czech

6600   Anglicky/In   English

-------------------------------------------------------------------------------

Dodatečné   informace   pro   in   vitro   diagnostika   seznamu   A,   B   a   C

dle   pokynů   k   vyplnění   tohoto   formuláře   (str.   4)/Additional

information   List   A,   B   and   C   from   notes   on   completing   the   Form

(page   4)

-------------------------------------------------------------------------------

6605   Typ   in   vitro   diagnostika   19)/Type

-------------------------------------------------------------------------------

6610   Posouzení   shody   notifikovanou   osobou

Conformity   checked   by   Notified   Body

-------------------------------------------------------------------------------

6615   Identifikační   číslo   notifikované   osoby

Notified   Body   indentification   number

-------------------------------------------------------------------------------

6620   V   souladu   s   mezinárodními   technickými   dokumenty   (dále   jen

"Technické   specifikace"   -   pro   in   vitro   diagnostika   ze   seznamu

A   Přílohy)

In   conformity   with   Common   Technial   Specification   (for   Annex

List   A)

-------------------------------------------------------------------------------

6630   Výrobce   zamýšlí   požádat   o   zařazení   do   systému   úhrad   z

veřejného   zdravotního   pojištění   v   České   republice   (zákon   č.

48/1997   Sb.,   o   veřejném   zdravotním   pojištění   a   o   změně   a

doplnění   některých   souvisejících   zákonů,   v   platném   znění)/

-   Ano/Yes                   -   Ne/No

The   producer   intends   to   ask   for   inclusion   into   the   system   of

compensations   from   the   public   health   insurance   in   the   Czech

Republic

(Act   No.   48/1997   Coll.   on   the   Public   Health   Insurance   and   on

the   modification/alteration   and   replenishment/amendment   of

some   related   acts   in   valid   wording/version)

-   Ano/Yes                        -   Ne/No

-------------------------------------------------------------------------------

Prohlašuji,   že   uvedené   informace   jsou    podle   mého   vědomí   a   svědomí

správné.

I   affirm   that   the    information   given   above   is   correct    to   the   best

of   my   knowledge.

Obec   .......................     Dne   ........................

City                             Date

Název   firmy   ................

Company

Jméno   a   příjmení   zodpovědné   osoby   ...............      Podpis   a   razítko   .................

Responsible   person,   name   and   surname                   Signature   and   stamp

Poznámka:/Note:

K   formuláři   je    nutné   přiložit   návod    v   českém   jazyce    a   informace

o   označování,    například    štítky,    symboly,    nápisy    (netýká   se   in

vitro   diagnostik   skupiny   D).

It    is    necessary    to    attach    instruction    for    use    in   Czech   and

labelling,    i.e.   labels,    symbols,   ...(not    for   group    D   in    vitro

diagnostic   devices).

Poznámky   a   jiná   sdělení:/Notes   and   other   information:   20)

-------------------------------------------------------------------------------

Procesní   poznámky/Processing   notes

Vyplňuje   pouze   příslušný   úřad/To   be   filled   in   only   by

competent   authority

-------------------------------------------------------------------------------

6900   Datum   doručení   příslušnému   úřadu/Date   of   delivery   to

competent   authority   4)

-------------------------------------------------------------------------------

6910   Zodpovědný   pracovník/Person   responsible

-------------------------------------------------------------------------------

6920   Telefon/Telephone   number

-------------------------------------------------------------------------------

6930   Datum   předání   Ústavu   zdravotnických   informací   a

statistiky/Data   of   delivery   to   Institute   of   Health   Information

and   Statistics   4)

-------------------------------------------------------------------------------

Pokyny   k   vyplnění   formuláře   pro   oznámení   in   vitro   diagnostik   podle

§   13.

Notes    on    completing    the    Form    for    the    registration    In   Vitro

Diagnostic   Medical   Devices   according   to   §   13.

1)   Složen   z    dvoumístného   kódu   státu   podle    ISO   3166   následovaného

lomítkem,   písmeny    CA   a   číslem    příslušného   úřadu   ve    státě,   na

př.   CZ/CA01.

1)   Composed   of   the   two-letter   country   code   of   ISO   3166   followed   by

a   slash,   CA    and   the   number    of   the   Competent    Authority   in   the

state,   e.g.:   ES/CA01.

2)   Dvoupísmenový   kód   státu   podle   ISO   3166   například:

2)   Two-letter   code   of   ISO   3166   e.g.:

AT   ...   Rakousko/Austria

BE   ...   Belgie/Belgium

CH   ...   Švýcarsko/Switzerland

CZ   ...   Česká   republika/Czech   Republic

DE   ...   Německo/Germany

DK   ...   Dánsko/Denmark

ES   ...   Španělsko/Spain

FI   ...   Finsko/Finland

FR   ...   Francie/France

GB   ...   Velká   Británie/United   Kingdom

GR   ...   Řecko/Greece

IE   ...   Irsko/Ireland

IS   ...   Island/Iceland

IT   ...   Itálie/Italy

LI   ...   Lichtenštejnsko/Liechtenstein

LU   ...   Lucembursko/Luxembourg

NL   ...   Nizozemí/Netherlands

NO   ...   Norsko/Norway

PT   ...   Portugalsko/Portugal

SE   ...   Švédsko/Sweden

SK   ...   Slovensko/Slovakia

3)   Pro   subjekty   ČR   používejte   kódy   krajů.

3)   Please   use   the   region   codes,   if   seated   in   the   CZ.

4)   Rok,   měsíc,   den

4)   Year,   month,   day

5)   Přidělené   příslušným   úřadem.   Složené   z   dvoumístného   kódu   státu

podle    ISO    3166    následovaného    lomítkem,    písmeny   CA,   číslem

příslušného   úřadu    ve   státě,   lomítkem    a   interním   registračním

číslem,   na   př.   CZ/CA01/nnn.

5)   To   be   assigned   by   the   Competent   Authority.   Composed   of   the   two

letter   country   code   of   ISO   3166    followed   by   a   slash,   the   code

of    the     Competent    Authority,    a     slash    and    an     internal

registration   number,   e.g.:   ES/CA01/nnn.

6)   Při   každém    hlášení   změny   je   nutno    zaškrtnout   značku   "Hlášení

změny".   Uvádějí   se   pouze   změny,   které   nemění   zařazení   in   vitro

diagnostika   do   skupiny   nebo   jeho    účel   použití   (tzn.   lze   měnit

pouze   položky    6490,   6500,   6590,    6600).   V   opačném    případě   je

nutno   provést    oznámení   nového   in   vitro    diagnostika   a   původní

oznámení     ukončit.     Uvádějí     se     pouze     změněné     položky

a   u    položek,   které    se   vypouštějí    bez   náhrady    se   uvede   text

"vypustit".    Při   "Hlášení    změny"   musí    být   uvedeno    "Dřívější

číslo   oznámení   (registrační)".

6)   In    each    notification    of    change    the    box    "notification   of

change"    must    be    marked.    This    notification    concerns    only

changes   in   which   the   classification    class,   group   of   device   or

the   intended   use   of   the    device   (items   6490,   6500,   6590,   6600)

is    not   changed.    If   any    of    these    items   is    changed,   it    is

necessary   to   register   a   new    device   and   terminate   the   previous

registration.   Only    the   changes   items   are    filled   in;   in   items

which    should   be    deleted   fill    in   the    text   "vypustit".    Each

"Notification    of    change"    the    previous   registration   number"

must   be   filled   in.

7)   Odkaz    na   nařízení    vlády   č.    453/2004   Sb.,    kterým   se   stanoví

technické   požadavky   na   diagnostické   zdravotnické   prostředky   in

vitro.

7)   Reference   to    the   government   order   No.    453/2004   Coll.,   laying

down    technical   requirement    for   in    vitro   diagnostic    medical

devices.

8)   Uveďte   adresu   výrobce   shodně   s   adresou   uvedenou   na   štítku.

8)   The   address   of   the   manufacturer   should   be   stated   and   should   be

same   as   the   manufacturer's   address   stated   on   the   label.

9)   Vyplňuje    výrobce   nebo    zplnomocněný   zástupce.    Kód   se    skládá

z   dvoumístného    kódu    státu    (ISO    3166).    Ve    státě    musí   být

používán   pouze   jeden   systém.

9)   Assigned   by   the   manufacturer   or   the   authorized   representative.

This   code   is   always   composed    of   the   two-lettered   country   code

of   ISO   3166.   Only   the   system   has   to   be   used   within   a   state.

10)   Vyplňuje   se,   pokud   výrobce   jmenoval   zplnomocněného   zástupce.

10)   To    be    filled    in    when    the    manufacturer    has    nominated   an

authorized   representative.

11)   Je   možné   označit   jen   jednu   skupinu   (vícenásobné   záznamy   nejsou

možné).

11)   Multiple   entries   are   not   possible.

12)   "Nové    in   vitro    diagnostikum"   -    viz   §    11   nařízení    vlády   č.   453/2004    Sb. ,

kterým    se     stanoví    technické    požadavky    na

diagnostické   zdravotnické   prostředky   in   vitro.

12)   "New"   device    -   according   to   §    11   of   the   goverment    order   No.

453/2004   Coll,   laying   down    technical   requirement   for   in   vitro

diagnostic   medical   devices.

13)   "Kategorie     in     vitro     diagnostika",     "skupina     in    vitro

diagnostika"   a   "typ   in   vitro   diagnostika"   jsou   založeny   na   ČSN

EN   ISO   15225.

13)   "Device    Category",   "Generic    Device   group"    and   "Device   Type"

are   based   on   ČSN   EN   ISO   15225.

14)   Uveďte    použitou   nomenklaturu    in   vitro    diagnostika   buď   podle

Univerzálního      nomenklaturního       systému      zdravotnických

prostředků     (UMDNS)     nebo     podle     Globální     nomenklaturní

nomenklatury   zdravotnických   prostředků   (GMDN).

14)   Please    enter    the     nomenclature    Universal    Medical    Devices

Nomenclature     System    (UMDNS)     or    Global     Medical    Devices

Nomenclature   (GMDN).

15)   Podle   Globální   nomenklatury    zdravotnických   prostředků   (GMDN),

až   bude    k   dispozici.   Pokud    nebude   včas   připravena,    je   nutno

použít   nomenklaturu   UMDNS.

15)   the   Global   Medical   Device    Nomenclature   (GMDN)   when   available.

If   the   GMDN   is   not   ready   in   time,   will   have   to   be   taken   UMDNS.

16)   Vyplňte    kót    skupiny    in     vitro    diagnostika    podle    použité

nomenklatury.

16)   Fill     in    the     Generic    Device     Group    code     by    the    used

nomenclature.

17)   Je-li    kód    a    název    skupiny    in    vitro    diagnostika    převzat

z   Globální    nomenklatury     zdravotnických    prostředků    (GMDN),

užijte   preferenční   název.

17)   If    Generic   Device    Group   code     and   term    are   taken    from   the

Global   Medical   Device   Nomenclature    (GMDN):   preferred   term   has

to   be   used.

18)   Povinné   jen   pokud   není   uveden   příslušný   kód   a   název   skupiny   in

vitro   diagnostika.    Užijte   prosím   vhodnou    krátkou   větu,   která

může   obsahovat    základní   údaje   o    in   vitro   diagnostiku,    např.

určený     účel    použití,     aspekty    rozhodující     o    analytické

specifikaci,   způsob   jeho   účinku...

18)   Only   compulsory,    if   no   right    Generic   Device   Group    code/term

has    been    given.    Please    use    appropriate    terms    of   a   short

phrase.   The    phrase   can   include   basic    features   of   the   product

such   as,   for   example,   the    intended   use,   the   aspects   governing

its     classification,     the     analytical     qualification,    the

principal   means   of   action...

19)   Název   typu   in   vitro   diagnostika,   daný   výrobcem.

19)   Manufacturer's   product   name.

20)   Použijte   zvláštní   list,   jestliže   je   to   zapotřebí.

20)   Use   additional   sheet   if   necessary.

Příloha:   SEZNAM   IN   VITRO   DIAGNOSTIK

Seznam   A

1.   činidla     a     výsledky     reakcí     činidel,    včetně    příslušných

kalibrátorů    a    kontrolních    materiálů    pro    stanovení   krevních

skupin:

systém   AB0,

Rh,   (C,   c,   D,   E,   e)   anti-Kell,

2.   činidla     a     výsledky     reakcí     činidel,    včetně    příslušných

kalibrátorů    a    kontrolních    materiálů    pro    průkaz,    potvrzení

a   kvantifikaci   ukazatelů   HIV   infekce   (HIV   1    a   2),   HTLV   I   a   II,

a   hepatitidy   B,   C   a   D   v   lidských   vzorcích.

Seznam   B

1.   činidla     a     výsledky     reakcí     činidel,    včetně    příslušných

kalibrátorů    a    kontrolních    materiálů    pro    stanovení   krevních

skupin:

anti-Duffy,   a

anti-Kidd,

2.   činidla     a     výsledky     reakcí     činidel,    včetně    příslušných

kalibrátorů      a     kontrolních      materiálů     pro      stanovení:

nepravidelných   protilátek   proti   erytrocytům,

3.   činidla     a     výsledky     reakcí     činidel,    včetně    příslušných

kalibrátorů   a   kontrolních   materiálů   pro   zjištění   a   kvantifikaci

v   lidských   vzorcích   následujících   vrozených   infekcí:

zarděnky,   a

toxoplazmóza,

4.   činidla     a     výsledky     reakcí     činidel,    včetně    příslušných

kalibrátorů   a   kontrolních    materiálů   pro   diagnózu   následujících

dědičných   onemocnění:

fenylketonuria,

5.   činidla     a     výsledky     reakcí     činidel,    včetně    příslušných

kalibrátorů   a   kontrolních   materiálů   pro   stanovení   následujících

lidských   infekcí:

cytomegalovirus,

chlamydie,

6.   činidla     a     výsledky     reakcí     činidel,    včetně    příslušných

kalibrátorů   a   kontrolních   materiálů   pro   stanovení   HLA   tkáňových

skupin:

DR,   A,   B,

7.   činidla     a     výsledky     reakcí     činidel,    včetně    příslušných

kalibrátorů   a   kontrolních   materiálů   pro   stanovení   následujících

nádorových   markerů:

PSA,

8.   činidla     s     výsledky     reakcí     činidel,    včetně    příslušných

kalibrátorů    a   kontrolních    materiálů   a    programového   vybavení,

navržených   pro   specifické   vyhodnocení   rizika:

trizómie   21,

9.   následující    in    vitro    diagnostikum    pro   sebetestování,   včetně

jeho   příslušných   kalibrátorů   a    kontrolních   materiálů:   in   vitro

diagnostikum   k   měření   krevního   cukru.

Seznam   A,   B   -   odpovídá   příloze   2   k   nařízení   vlády   č.   453/2004   Sb.,

kterým   se   stanoví   technické   požadavky   na   diagnostické   zdravotnické

prostředky   in   vitro.

Seznam   C

Do   skupiny   C   patří   všechna   in   vitro   diagnostika   pro   sebetestování,

která   nejsou   uvedená   ve   skupině   A   nebo   B   (např.   těhotenské   testy).

Seznam   D

Do    skupiny    D    patří    ostatní    in    vitro   diagnostika   neuvedená   ve

skupinách    A,   B    a   C    (např.   příslušné    přístrojové   a    laboratorní

vybavení).

Seznam   C,    D   -   mimo    přílohu   2   k    nařízení   vlády   č.    453/2004   Sb.,

kterým   se   stanoví   technické   požadavky   na   diagnostické   zdravotnické

prostředky   in  vitro.

Příl.12

Formulář pro oznámení informací vztahujících se k certifikaci in vitro diagnostik

Form for the Registration of information relating to the certification of In Vitro Diagnostic Medical Devices

---------------------------------------------------------------------------

A.   Příslušný   úřad   (Ministerstvo   zdravotnictví)/Competent

authority   (Ministry   of   Health)

---------------------------------------------------------------------------

7100   Kód   příslušného   úřadu/Code   of   competent   authority   1)

CZ/CA01

---------------------------------------------------------------------------

7110   Název   příslušného   úřadu/Name   of   competent   authority

Ministerstvo   zdravotnictví

---------------------------------------------------------------------------

7120   Kód   státu/Country   code   2)      7130   Kód   okresu/District   code   3)

CZ                                  CZ112

---------------------------------------------------------------------------

7140   Obec/City                      7150   PSČ/Postal   code

Praha   2                             128   01

---------------------------------------------------------------------------

7160   Ulice,   číslo   domu/Street,      7165   Číslo   poštovní   schránky/P.O.box

house   number                        128   01

Palackého   náměstí   4

---------------------------------------------------------------------------

7170   Telefon/Telephone   number       7180   Fax/Fax   number

+420   224   972   363,              +420   224   916   002

+420   224   972   738

---------------------------------------------------------------------------

7190   E-Mail

far@mzcr.cz

---------------------------------------------------------------------------

B.   Identifikace   oznámení   (není   součástí

certifikátu)/Identification   of   the   registration   (not   part   of

the   certificate)

---------------------------------------------------------------------------

7200   Datum   podání   žádosti   o   certifikaci   notifikované

osobě/Date   of   application   4)

---------------------------------------------------------------------------

7205   Statut   žadatele/Status   of   the   applicant

-   Výrobce/Manufacturer

-   Zplnomocněný   zástupce/Authorized   representative

---------------------------------------------------------------------------

7210   Označte,   jde-li   o   první   oznámení   nebo   o   změnu

informací/Indicate   if   this   is   a   first   registration   or   a   change

of   information   5)

-   první   žádost/First   application

-   hlášení   změny/notification   of   change   5)

---------------------------------------------------------------------------

7220   Jde-li   o   změnu,   uveďte   dřívější   číslo   oznámení/If   change

of   certificate,   provide   previous   registration   number

---------------------------------------------------------------------------

7230   Udejte   zda   byl   certifikát   vydán,   změněn,   doplněn,

odebrán,   atd.   6)

Indicate   if   the   certificate   has   been   issued,   modified,

complemented,   withdrawn   etc.

-   vydán/issued                     -   pozastaven/suspended

-   změněn/modified                  -   odmítnut/refused

-   doplněn/complemented             -   stažen   -   ukončen   výrobcem/withdrawn

-   stažen-odebrán/withdrawn           because   discontinued   by  manufacturer

---------------------------------------------------------------------------

C.   Certifikát

---------------------------------------------------------------------------

7240   Číslo   certifikátu/Certificate   number   7)

---------------------------------------------------------------------------

7260   Udejte   podle   které   přílohy   byl   certifikát   vydán/Indicate

against   which   Annex   the   certificate   has   (or   had)   beed   issued

-   Příloha   3,   bod   6/Annex   3,   section   6

-   Příloha   4,/Annex   4

-   Příloha   5/Annex   5

-   Příloha   6,   bod   5/Annex   6,   section   5   8)

-   Příloha   6,   bod   6/Annex   6,   section   6   8)

---------------------------------------------------------------------------

7270   Datum   vydání/pozastavení/stažení/odmítnutí   atd/Date   of

issue/suspension/withdrawal/refusal   etc.   4)

---------------------------------------------------------------------------

7280   Datum   ukončení   platnosti   certifikátu/ukončení

pozastavení/Date   of   expiry   of   the   certificate/termination   of

suspension   4)

---------------------------------------------------------------------------

7290   Identifikační   číslo   notifikované   osoby/Notified   Body

Identification   number   9)

CZ/NB

---------------------------------------------------------------------------

D.   Identifikace   výrobce/Identification   of   the   manufacturer

---------------------------------------------------------------------------

7330   Kód   výrobce/Manufacturer   code   10)

---------------------------------------------------------------------------

7340   Jméno   výrobce   (právnická   nebo   fyzická   osoba),   plné/Name

of   manufacturer,   long

---------------------------------------------------------------------------

7345   Jméno   výrobce   (právnická   nebo   fyzická   osoba),

zkrácené/Name   of   manufacturer,   short

---------------------------------------------------------------------------

7350   Kód   státu   2)/Country   code   2)     7360   Kód   kraje/Region   code   3)

---------------------------------------------------------------------------

7370   Obec/City                        7380   PSČ/Postal   code

---------------------------------------------------------------------------

7390   Ulice,   číslo   domu/Street,        7400   Číslo   poštovní   schránky/P.O.box

house   number

---------------------------------------------------------------------------

7410   Název   kontaktního   místa/         7420   Telefon/Telephone   number

Name   -   Contact   point

---------------------------------------------------------------------------

7430   Fax/Fax   number                   7440  E-Mail

---------------------------------------------------------------------------

E.   Identifikace   zplnomocněného   zástupce/Authorized

representative   11)

---------------------------------------------------------------------------

7460   Kód   zplnomocněného   zástupce/Code   of   authorized

representative   10)

CZ/

---------------------------------------------------------------------------

7470   Jméno   zplnomocněného   zástupce   (právnická   nebo   fyzická

osoba)/Name   of   authorized   representative

---------------------------------------------------------------------------

7480   Kód   státu   2)/Country   2)          7485   Kód   kraje/Region   code   3)

---------------------------------------------------------------------------

7490   Obec/City                        7495   PSČ/Postal   code

---------------------------------------------------------------------------

7500   Ulice,   číslo   domu/               7510   Číslo   poštovní   schránky/P.O.box

Street,   house   number

---------------------------------------------------------------------------

7520   Název   kontaktního   místa/         7530   Telefon/Telephone   number

Name   -   Contact   point

---------------------------------------------------------------------------

7540   Fax/Fax   number                   7550  E-Mail

---------------------------------------------------------------------------

F.   Identifikace   certifikovaného   in   vitro   diagnostika/Identification

of   the   device   covered   by   the   certificate

---------------------------------------------------------------------------

7560   In   vitro   diagnostikum/Classification   of   the   concerned

device

-   ze   skupiny   A,   Příloha/Device   of   group   A,   Annex

-   ze   skupiny   B,   Příloha/Device   of   group   B,   Annex

-   pro   sebetestování   (skupina   C),   Příloha/Device   for   self-testing

(group   C),   Annex

-   Jiné   in   vitro   diagnostikum   (skupina   D),   Příloha/Other   device

(group   D),   Annex

---------------------------------------------------------------------------

7570   Typ   in   vitro   diagnostika/Device   Type   12)

---------------------------------------------------------------------------

7580   Použitý   nomenklaturní   systém/Nomenclature   system   used   13)

-   GMDN             -   UMDNS

---------------------------------------------------------------------------

7600   Kód   skupiny   in   vitro   diagnostika/Generic   Device   Group

Code   14)

---------------------------------------------------------------------------

Název   skupiny   in   vitro   diagnostika/Generic   Device   Group   Code

14)

7620   Česky/In   Czech:

7630   Anglicky/In   English:

---------------------------------------------------------------------------

Stručný   popis/Short   description   15)

7640   Česky/In   Czech:

7650   Anglicky/In   English:

---------------------------------------------------------------------------

7710   Kód   kategorie   in   vitro   diagnostika/Device   Category   Code   16)

06

---------------------------------------------------------------------------

Název   kategorie   in   vitro   diagnostika/Device   Category   Term   16)

7720   Česky/In   Czech:   diagnostické   zdravotnické   prostředky   in

vitro

7730   Anglicky/In   English:   In   vitro   diagnostic   medical   devices

---------------------------------------------------------------------------

Prohlašuji,   že   uvedené   informace   jsou    podle   mého   vědomí   a   svědomí

správné./   I   affirm   that   the    information   given   above   is   correct   to

the   best   of   my   knowledge.

Obec   .......................           Dne   ........................

City                                   Date

Jméno,   příjmení   zodpovědné   osoby   ...............     Podpis   a   razítko   .................

Responsible   person,   name   and   surname                 Signature   and   stamp

Poznámky   a   jiná   sdělení:/Notes   and   other   information:   17)

Procesní   poznámky/Processing   notes

Vyplňuje    pouze    příslušný    úřad/To    be    filled    in    only    by    the

competent   authority

---------------------------------------------------------------------------

7900   Datum   doručení   příslušnému   úřadu/Date   of   delivery   to

competent   authority   4)

---------------------------------------------------------------------------

7910   Zodpovědný   pracovník/Person   responsible    7920   Telefon/Telephone   number

---------------------------------------------------------------------------

7930   Datum   předání   Ústavu   zdravotnických

informací   a   statistiky/Date   of   delivery

to   Institute   of   Health   Information

and   Statistics   4)

---------------------------------------------------------------------------

Pokyny   k   vyplnění   formuláře   pro   oznámení   in   vitro   diagnostik   podle

§   13.

Notes    on    completing    the    Form    for    the    registration    In   Vitro

Diagnostic   Medical   Devices   according   to   §   13.

1)   Složen     z     dvoupísmenového     kódu     státu     podle     ISO    3166

následovaného   lomítkem,    písmeny   CA   a    číslem   příslušného   úřadu

ve   státě,   např.   CZ/CA01.

1)   Composed   of   the   two-letter   country   code   of   ISO   3166   followed   by

a   slash,   CA    and   the   number    of   the   Competent    Authority   in   the

state,   e.g.:   ES/CA01.

2)   Dvoupísmenový   kód   státu   podle   ISO   3166,   např.:

2)   Two-letter   code   of   ISO   3166,   e.g.:

AT   ...   Rakousko/Austria

BE   ...   Belgie/Belgium

CH   ...   Švýcarsko/Switzerland

CZ   ...   Česká   republika/Czech   Republic

DE   ...   Německo/Germany

DK   ...   Dánsko/Denmark

ES   ...   Španělsko/Spain

FI   ...   Finsko/Finland

FR   ...   Francie/France

GB   ...   Velká   Británie/United   Kingdom

GR   ...   Řecko/Greece

IE   ...   Irsko/Ireland

IS   ...   Island/Iceland

IT   ...   Itálie/Italy

LI   ...   Lichtenštejnsko/Liechtenstein

LU   ...   Lucembursko/Luxembourg

NL   ...   Nizozemí/Netherlands

NO   ...   Norsko/Norway

PT   ...   Portugalsko/Portugal

SE   ...   Švédsko/Sweden

SK   ...   Slovensko/Slovakia

3)   Pro   subjekty   ČR   používejte   kódy   krajů.

3)   Please   use   the   region   codes,   if   seated   in   the   CZ.

4)   Rok,   měsíc,   den/Year,   month,   day

5)   V   případě    změny   certifikátu    musí   být    označeno,   že    se   jedná

o   "změnu     certifikátu"     a     doloží     se     číslo     dřívějšího

certifikátu.   Formulář   musí   být   vyplněn   úplně.

5)   In    case   a    change   of    a   certificate    is   reported,    "change   of

certificate"    must    be    marked    and    the   "previous   certificate

number"   muse   be   given.   The   form   muse   be   filled   in   completely.

6)   Vydán,    stažen-odebrán,   pozastaven,    odmítnut   a   stažen-ukončen

se    týká    certifikátu.    Změněn    a    doplněn    se    týká    in   vitro

diagnostika.   V   daném   certifikátu   ověřujícím   kvalitu   souboru   in

vitro    diagnostik   je    možno   soubor    zvětšit   (doplnit)    nebo   in

vitro   diagnostika   změnit.

6)   Issued,    withdrawn,    suspended,    refused    and    discontinued   is

certificate/related.      Modified       and      complemented      is

device/related.   Under    a   given   certificate   for    a   full   quality

assurance    system,    the    list     of    devices    can    be    enlarged

(complemented)   or   devices   may   be   modified.

7)   Toto   číslo   je   vydáno   příslušnou   notifikovanou   osobou.

7)   This   number   is   issued   by   the   Notified   Body   involved.

8)   Certifikát   má   být   vydán   pro   každou   schválenou   šarži   (resp.   pro

každé    jednotlivé     in    vitro    diagnostikum).     Pro    informaci

poskytovanou   v   rámci   výměny   dat   notifikovanou   osobou   postačuje

najít   v   databázi   druh    certifikátu   vydaného   poprvé   výrobci   pro

dané   in   vitro   diagnostikum    a   identifikaci   notifikované   osoby,

která   jej   vydala.

8)   For    EC    verification,    the    directive    requires    the   Notified

Bodies    to   issue    a   certificate    for   each    batch   (or    for   each

individual    device)    which    is    accepted.    For   the   information

provided    in   the    context   of    the   regulatory    data   exchange   by

a   Notified   Body,   it   is   sufficient   to   find   in   the   data   base   the

kind    of    certificate    which    has    been    first    granted   to   the

manufacturer    of    a    given    device    and    the    identity    of   the

Notified   Body   which   issued   it.

9)   Složeno     z    dvoupísmenového     kódu    státu     podle    ISO     3166

následovaného     lomítkem,    písmeny     NB    a     číslem    příslušné

notifikované    osoby   v    daném   státě,    např.:   CZ/NB    xxy.   To    se

vztahuje   i    k   orgánům   posuzujícím    shodu   v   souladu    s   dohodami

o   vzájemném   uznávání   certifikátů   mezi   EU   a   jinými   státy.

9)   Composed   of    the   two/letter   country   code    of   ISO   3166   followed

by    a   slash,    NB   and    the   number    of   the    Notified   Body   in   the

state,    e.g.:    CZ/NB/xxy.    This    also    applies    accordingly   to

Conformity     Assessment    Bodies     designated    in     the    Mutual

Recognition   Agreements.

10)   Vyplňuje    výrobce   nebo    zplnomocněný   zástupce.    Kód   se    skládá

z   dvoumístného    kódu    státu    (ISO    3166).    Ve    státě    musí   být

používán   pouze   jeden   systém.

10)   Assigned   by   the   manufacturer   or   the   authorized   representative.

This   code   is   always   composed   of   the   two-letter   country   code   of

ISO   3166.   Only   one   system   has   to   be   used   within   a   state.

11)   Vyplňuje   se   pokud   výrobce   jmenoval   zplnomocněného   zástupce.

11)   To   be   filled   when   the   manufacturer   has   nominated   an   authorized

representative.

12)   Název    typu    in    vitro    diagnostika,    daný    výrobcem   a   uvedený

v   certifikátu.

12)   Manufacturer   product   name   as   specified   in   the   certificate.

13)   Uveďte    použitou   nomenklaturu    in   vitro    diagnostika   buď   podle

Univerzálního      nomenklaturního       systému      zdravotnických

prostředků     (UMDNS)     nebo      podle     Globální     nomenklatury

zdravotnických   prostředků    (GMDN),   až   bude    k   dispozici.   Pokud

nebude   včas   připravena,   je   nutno   použít   nomenklaturu   UMDNS.

13)   Please    enter    the     nomenclature    Universal    Medical    Devices

Nomenclature    System   (UMDNS)    or   the    Global   Medical.    Devices

Nomenclature   (GMDN)    when   available,   if   the    GMDN   is   not   ready

in   time,   will   have   to   be   taken   UMDNS.

14)   Kód    a   název    skupiny   in    vitro   diagnostika    musí   být    převzat

z   Globální    nomenklatury   zdravotnických    prostředků   (GMDN),   až

bude    k    dispozici.    Pokud    nebude    včas    připravena,   je   nutno

převzít     kód     a     název     skupiny     in     vitro     diagnostika

z   nomenklatury   UMDNS.

14)   Generic   Device    Group   code   and   term    to   have   to   be    taken   from

the   Global   Medical   Device    Nomenclature   (GMDN)   when   available.

If   the    GMDN   is   not   ready    in   time,   device   code    and   term   will

have   to   be   taken   UMDNS.

15)   Povinné   jen   pokud   není   uveden   příslušný   kód   a   název   skupiny   in

vitro   diagnostika.    Užijte   prosím   vhodné    termíny   nebo   krátkou

větu,    která     může    obsahovat    základní    údaje     o    in    vitro

diagnostiku,    např.   určený    účel   použití,    aspekty   rozhodující

o   analytické   specifikaci,   způsob   jeho   účinku...

15)   Only   compulsory,    if   no   right    Generic   Device   Group    code/term

has    been    given.    Please    use    appropriate    terms    or   a   short

phrase.   The    phrase   can   include   basic    features   of   the   product

such   as,   for   example,   the    intended   use,   the   aspects   governing

its     classification,     the     analytical     qualification,    the

principal   means   of   action...

16)   "Kategorie   a    skupina   in   vitro    diagnostika"   jsou   založeny    na

ČSN   EN   ISO   15225.

16)   "Device   Category"   and   "Generic   Device    Group"   are   based   on   ČSN

EN   ISO   15225.

17)   V   případě   potřeby   použijte   další   listy.

17)   Use   additional   sheet   if   necessary.

Příloha: SEZNAM ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ IN VITRO

Seznam A

1. činidla a výsledky reakcí činidel, včetně příslušných kalibrátorů a kontrolních materiálů pro stanovení krevních skupin:

systém AB0,

Rh, (C, c, D, E, e) anti-Kell,

2. činidla a výsledky reakcí činidel, včetně příslušných kalibrátorů a kontrolních materiálů pro průkaz, potvrzení a kvantifikaci ukazatelů HIV infekce (HIV 1 a 2), HTLV I a II,

a	hepatitidy B, C a D v lidských vzorcích.

Seznam B

1. činidla a výsledky reakcí činidel, včetně příslušných kalibrátorů a kontrolních materiálů pro stanovení krevních skupin:

anti-Duffy, a

anti-Kidd,

2. činidla a výsledky reakcí činidel, včetně příslušných kalibrátorů a kontrolních materiálů pro stanovení: nepravidelných protilátek proti erytrocytům,

3. činidla a výsledky reakcí činidel, včetně příslušných kalibrátorů a kontrolních materiálů pro zjištění a kvantifikaci v lidských vzorcích následujících vrozených infekcí:

zarděnky, a

toxoplazmóza,

4. činidla a výsledky reakcí činidel, včetně příslušných kalibrátorů a kontrolních materiálů pro diagnózu následujících dědičných onemocnění:

fenylketonuria,

5. činidla a výsledky reakcí činidel, včetně příslušných kalibrátorů a kontrolních materiálů pro stanovení následujících lidských infekcí:

cytomegalovirus,chlamydie,

6. činidla a výsledky reakcí činidel, včetně příslušných kalibrátorů a kontrolních materiálů pro stanovení HLA tkáňových skupin:

DR, A, B,

7. činidla a výsledky reakcí činidel, včetně příslušných kalibrátorů a kontrolních materiálů pro stanovení následujících nádorových markerů:

PSA,

8. činidla s výsledky reakcí činidel, včetně příslušných kalibrátorů a kontrolních materiálů a programového vybavení, navržených pro specifické vyhodnocení rizika:

trizómie 21,

9. následující in vitro diagnostikum pro sebetestování, včetně jeho příslušných kalibrátorů a kontrolních materiálů: in vitro diagnostikum k měření krevního cukru.

Seznam A, B

- odpovídá příloze 2 k nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

Seznam C

Do skupiny C patří všechna in vitro diagnostika pro sebetestování, která nejsou uvedená ve skupině A nebo B (např. těhotenské testy).

Seznam D

Do skupiny D patří ostatní in vitro diagnostika neuvedená ve skupinách A, B a C (např. příslušné přístrojové a laboratorní vybavení).

Seznam C, D

- mimo přílohu 2 k nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

Příl.13

Formulář pro oznámení osob (právnických nebo fyzických)

Form for Registration Persons (of Juristic and Physical)

------------------------------------------------------------------------

Příslušný   úřad   (Ministerstvo   zdravotnictví)/Competent

authority   (Ministry   of   Health)

------------------------------------------------------------------------

0100   Kód   příslušného   úřadu/Code   of   competent   authority

CZ/CA01

------------------------------------------------------------------------

0110   Název   příslušného   úřadu/Name   of   competent   authority

Ministerstvo   zdravotnictví/Ministry   of   Health

------------------------------------------------------------------------

0120   Kód   státu/Country   code          0130   Kód   kraje/Region   code

CZ                              CZ0112

------------------------------------------------------------------------

0140   Obec/City                       0150   PSČ/Postal   code

Praha   2                         128   01

------------------------------------------------------------------------

0160   Ulice,   číslo   domu/Street,       0165   Číslo   poštovní   schránky/P.O.box

house   number                         81

Palackého   náměstí   4

------------------------------------------------------------------------

0170   Telefon/Telephone   number        0180   Fax/Fax   number

+420   224   972   409,                    +420   224   916   002

+420   224   972   754

------------------------------------------------------------------------

0190   E-Mail

far@mzcr.cz

------------------------------------------------------------------------

Identifikace   oznámení   (před   zahájením   činnosti)

Identification   of   the   registration   (before   starting   activity)

------------------------------------------------------------------------

0200   Datum   oznámení   u   příslušného   úřadu

Date   of   registration   at   competent   authority   1)

------------------------------------------------------------------------

0210   Číslo   oznámení/Registration   number   2)

------------------------------------------------------------------------

0220   -   První   oznámení/First   registration

-   Hlášení   změny/Notification   of   change   3)   -   popište   v

-   příloze/write   in   Annex

-   Odvolání   oznámení   (např.   při   ukončení   činnosti

organizace/Withdrawal   of   registration

------------------------------------------------------------------------

0230   Dřívější   číslo   oznámení   (u   změny   nebo   odvolání)   3)

Previous   registration   number   in   notification   of   change   or

withdrawal

Ohlašovatel/Reported   by

------------------------------------------------------------------------

0240   -   Výrobce   in   vitro   diagnostik/Manufacturer   of   in   vitro

diagnostic   medical   devices

-   Zplnomocněný   zástupce/Authorized   representative

-   Osoba   odpovědná   za   uvedení   na   trh,   včetně   distributora/Person

responsible   for   placing   on   the   market

-   Osoba   provádějící   servis/The   person   who   service   provider

------------------------------------------------------------------------

Identifikace   ohlašující   osoby   (právnické   nebo

fyzické)/Identification   of   juristic   or   physical   person   4)

------------------------------------------------------------------------

0250   Kód   osoby   (právnické   nebo   fyzické)/Code   of   juristic   or

physical   person   5)

------------------------------------------------------------------------

0260   Jméno   osoby   (právnické   nebo   fyzické),   plné/Name   of   person

(juristic   or   physical),   long

------------------------------------------------------------------------

0265   Jméno   osoby   (právnické   nebo   fyzické),   zkrácené/Name   of

person   (juristic   or   physical),   short

------------------------------------------------------------------------

0270   Kód   státu/Country   code   6)     0280   Kód   kraje/Region   code   7)

------------------------------------------------------------------------

0290   Obec/City                     0300   PSČ/Postal   code

------------------------------------------------------------------------

0310   Ulice,   číslo   domu/Street,     0315   Číslo   poštovní   schránky/P.O.box

house   number

------------------------------------------------------------------------

0320   Název   kontaktního   místa/      0330   Telefon/Telephone   number

Name   contact   point

------------------------------------------------------------------------

0340   Fax/Fax   number                0350   E-Mail

------------------------------------------------------------------------

0360   Druh   a   rozsah   vykonávané   činnosti/Type   and   extend   of

activity

------------------------------------------------------------------------

0370   Datum   zahájení   činnosti/Date   of   start   of   activity

------------------------------------------------------------------------

0380   Údaje   o   oprávnění,   na   jehož   základě   se   činnost

provádí/Data   of   concession   to   activity

------------------------------------------------------------------------

Identifikace   osoby   (právnické   nebo   fyzické)   podávající

hlášení/Identification   of   reporting   person   (juristic   or

physical)   8)

------------------------------------------------------------------------

0400   Kód   osoby   (právnické   nebo   fyzické)   podávající

hlášení/Code   of   reporting   person   (juristic   or   physical)   5)

------------------------------------------------------------------------

0410   Jméno   osoby   (právnické   nebo   fyzické),   plné/Name   of   person

(juristic   or   physical),   long

------------------------------------------------------------------------

0420   Kód   státu/Country   code   6)         0430   Kód   kraje/Region   code   7)

------------------------------------------------------------------------

0440   Obec/City                         0445   PSČ/Postal   code

------------------------------------------------------------------------

0450   Ulice,   číslo   domu/Street,         0455   Číslo   poštovní   schránky/P.O.box

house   number

------------------------------------------------------------------------

Vyplnil:/Filled   in   by:

------------------------------------------------------------------------

0460   Název   kontaktního   místa/          0470   Telefon/Telephone   number

Name   -   contact   point

------------------------------------------------------------------------

0480   Fax/Fax   number                    0490   E-Mail

------------------------------------------------------------------------

Prohlašuji,   že   uvedené   informace   jsou    podle   mého   vědomí   a   svědomí

správné.

I   affirm   that   the    information   given   above   is   correct    to   the   best

of   my   knowledge.

Obec   .......................        Dne   ........................

City                                Date

Jméno,   příjmení   zodpovědné   osoby   ...............     Podpis   a   razítko   .................

Responsible   person,   name   and   surname                 Signature   and   stamp

Poznámky   a   jiná   sdělení:/Notes   and   other   information:   9)

Procesní   poznámky/Processing   notes

Vyplní   příslušný   úřad/To   be   filled   in   only   by   the   competent   authority

0900   Datum   doručení   příslušnému   úřadu/Date   of   delivery   to

competent   authority   1)

------------------------------------------------------------------------

0910   Jméno   odpovědné   fyzické   osoby/Name   of   responsible

physical   person

------------------------------------------------------------------------

0920   Telefon/Telephone   number

------------------------------------------------------------------------

0930   Datum   předání   Ústavu   zdravotnických   informací   a

statistiky/Date   of   delivery   to   Institute   of   Health   Information

and   Statistics   1)

------------------------------------------------------------------------

Pokyny   k   vyplnění   formuláře   pro   oznámení   in   vitro   diagnostik   podle

§   13.

Notes    on    completing    the    Form    for    the    registration    In   Vitro

Diagnostic   Medical   Devices   according   to   §   13.

Za   každou    činnost   uvedenou   v    položce   0240   musí    osoby   podávající

hlášení   vyplnit   samostatný   formulář.

For    each   activity    stated   in    item   0240    the   notifying   of   persons

must   fill   in   a   separate   form.

1)   Rok,   měsíc,   den/Year,   month,   day

2)   Přidělené   příslušným   úřadem.   Složené    z   dvoumístného   kódu   státu

podle    ISO    3166,    lomítka,    kódu    úřadu,    lomítka    a   vnitřního

registračního     čísla     (nnn...)      určeného     úřadem:     např.:

CZ/CA01/nnn...

2)   To    be   assigned    by   the    competent   authority.    Composed   of    the

two-letter   country    code   of   ISO    3166   followed   by    a   slash,   the

code    of    the    competent    authority,    a    slash    and   an   internal

registration   number,   e.g.:   CZ/CA01/nnn...

3)   Při   každém    hlášení   změny   je    nutno   zaškrtnout   značku    "Hlášení

změny".    Mimo    změnu    položek    0250    a    0260    (jméno   osoby)   lze

aktualizovat    všechny    ostatní    položky.    Pokud   vznikne   potřeba

aktualizace   položek   0250   a   0260,   je   nutno   vyplnit   nové   oznámení

a   původní    oznámení   ukončit.    Uvádějí   se    pouze   změněné   položky

a   u    položek,   které    se   vypouštějí    bez   náhrady,    se   uvede   text

"vypustit".    Při   hlášení    změny    a    odvolání   oznámení    musí   být

uvedeno   "Dřívější   číslo   oznámení".

3)   "Notification    of    change"    must    be    marked    for    all   types   of

reported   changes.   Besides   change   of   item   0250   and   0260   (name   of

person)   all   other    items   may   be   updated.   If    items   0250   or   0260

should   be   updated    it   is   necessary   to   fill    in   new   registration

form   of    organization   and   terminate   old    registration.   Only   the

changed   items   are    filled   in;   in   items   witch    should   be   deleted

fill   in   the    text   "vypustit".   In   case   change    or   withdrawal   the

"Previous   registration   number"   must   be   given.

4)   Vyplňuje     každá    fyzická     nebo    právnická     osoba,    která    má

oznamovací   povinnost   podle   tohoto   nařízení.

4)   Is   to   be    filled   in   by   every   juristic    or   physical   subject   with

obligation   to   notify   according   to   hereof   Government   Order.

5)   Skládá   se   z   dvoumístného   kódu   státu   (ISO   3166).

5)   This   code   is   always   composed    of   the   two-letter   country   code   of

ISO   3166.

6)   Používejte   kódy    států   podle   ISO    3166:   např.:   Česká    republika

CZ.

6)   Please    use   the    country   codes    according   to    ISO   3166   e.g.   for

Czech   Republic:   CZ.

AT   ...   Rakousko/Austria

BE   ...   Belgie/Belgium

CH   ...   Švýcarsko/Switzerland

CZ   ...   Česká   republika/Czech   Republic

DE   ...   Německo/Germany

DK   ...   Dánsko/Denmark

ES   ...   Španělsko/Spain

FI   ...   Finsko/Finland

FR   ...   Francie/France

GB   ...   Velká   Británie/United   Kingdom

GR   ...   Řecko/Greece

IE   ...   Irsko/Ireland

IS   ...   Island/Iceland

IT   ...   Itálie/Italy

LI   ...   Lichtenštejnsko/Liechtenstein

LU   ...   Lucembursko/Luxembourg

NL   ...   Nizozemí/Netherlands

NO   ...   Norsko/Norway

PT   ...   Portugalsko/Portugal

SE   ...   Švédsko/Sweden

SK   ...   Slovensko/Slovakia

7)   Pro   subjekty   ČR   používejte   kódy   krajů.

7)   Please   use   the   region   codes.

8)   Tento   oddíl    se   vyplňuje   jen   v    případě,   že   ohlášená   právnická

nebo   fyzická   osoba   není   totožná   s   tím,   kdo   oznámení   hlásí.

8)   This    part   is    filled   in    only   if    registered   organization    is

diffrent   from   reporting   subject.

9)   Použijte     zvláštní    list,     jestliže    je     to    zapotřebí./Use

additional   sheet   if   necessary.

10)   V   příloze   použijte   další   list,   jestliže   je   to   potřebné   pro   Váš

seznam   všech   in   vitro   diagnostik.

10)   Use   additional   sheet   of   Annex   if   necessary   for   the   list   of   all

In   Vitro   Diagnostic   Medical   Devices.

Seznam   in   vitro   diagnostik   uváděných   na   trh   v   ČR

Vyplní   každý   ohlašovatel   při    oznamování   a   následně   aktualizuje   1x

ročně   (pokud   došlo   ke   změně)

List   of   In    Vitro   Diagnostic   Medical   Devices   on    the   market   in   the

CR

To   be   filled   in   by   every    organization   at   the   time   of   registration

and   updated   every   year   (if   changes   occurred)

0990    Kódy   skupiny   in   vitro    diagnostik   podle   UMDNS/GMDN   (zápis   po

řádcích).    Při    aktualizaci    se     uvádějí    pouze    kódy    nově

ohlašovaných    in    vitro    diagnostik.    Pokud   chce   ohlašovatel

některé   in    vitro   diagnostikum   zrušit   uvede    před   kódem   znak

"x".   10)

Code   of    In   Vitro   Diagnostic    Medical   Devices   by    UMDNS/GMDN

(write   in   lines).   In   updating   only   codes   new   notification   of

In   Vitro    Diagnostic   Medical   Devices   are    filled   in.   If   some

In     Vitro    Diagnostic     Medical    Device     is    withdrawn    by

organisation,   the    code   of   that   In    Vitro   Diagnostic   Medical

Device   should   be   preceded   by   symbol   'x'.   10)

Obrázek 453-2004.pcx

____________________

1) Směrnice Rady 98/79/ES ze dne 27. října 1998 týkající se diagnostických zdravotnických prostředků in vitro.

Rozhodnutí Evropské komise 2002/364/EC ze 7. května 2002 o společných technických specifikacích pro in vitro diagnostické zdravotnické prostředky.

2) § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 123/2000 Sb. , o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů.

3) § 3 písm. e) zákona č. 123/2000 Sb. , ve znění zákona č. 130/2003 Sb.

4) Nařízení vlády č. 336/2004 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. , kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb. , o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5) § 4a zákona č. 22/1997 Sb. , o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. , zákona č. 102/2001 Sb ., zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 226/2003 Sb.

6) Rozhodnutí Evropské komise 2002/364/EC ze 7. května 2002 o společných technických specifikacích pro in vitro diagnostické zdravotnické prostředky.

7) Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně, vyhlášená pod č. 96/2001 Sb. m. s.

8) Helsinská deklarace přijatá 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 v Helsinkách ve Finsku, změněná a doplněná 29. Světovým lékařským shromážděním v Tokiu v roce 1975, 35. Světovým lékařským shromážděním v Benátkách v roce 1983 a 41. Světovým lékařským shromážděním v Hong Kongu v roce 1989, v Somerset Westu v Jihoafrické republice v roce 1996 a v Edinburgu v roce 2000.

9) Zákon č. 64/1986 Sb. , o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 240/1992 Sb. , zákona č. 22/1997 Sb. , zákona č. 110/1997 Sb. , zákona č. 189/1999 Sb. , zákona č. 71/2000 Sb. , zákona č. 145/2000 Sb. , zákona č. 102/2001 Sb. , zákona č. 321/2001 Sb. , zákona č. 205/2002 Sb. , zákona č. 309/2002 Sb. , zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 439/2003 Sb.

10) ČSN EN 980 "Značky pro označování zdravotnických prostředků".

11) § 3 písm. f) zákona č. 123/2000 Sb. , ve znění zákona č. 130/2003 Sb.

12) Nařízení vlády č. 291/2000 Sb. , kterým se stanoví grafická podoba označení CE.

13) Například § 4a odst. 1 a 3 věta první zákona č. 22/1997 Sb. , ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 277/2003 Sb.

14) § 11 odst. 7 zákona č. 22/1997 Sb. , ve znění zákona č. 205/2002 Sb.

15) § 7 zákona č. 123/2000 Sb. , ve znění zákona č.

16) § 3 písm. a) až c) zákona č. 64/1986 Sb. , ve znění zákona č. 240/1992 Sb. a zákona č. 145/2000 Sb.

17) § 7a zákona č. 64/1986 Sb. , ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 226/2003 Sb.

§ 19 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb. , ve znění zákona č. 71/2000 Sb. , zákona č. 205/2003 Sb. a zákona č. 226/2003 Sb.

18) § 31 zákona č. 123/2000 Sb. , ve znění zákona č. 130/2001 Sb.

19) § 3 písm. g) a § 32 odst. 1 a odst. 3 písm. a) zákona 130/2001 Sb. č. 123/2000 Sb. , ve znění zákona č. 130/2003 Sb.

Vyhláška č. 501/2000 Sb. , kterou se stanoví formy, způsoby ohlašování nežádoucích příhod zdravotnických prostředků, jejich evidování, šetření a vyhodnocování, dokumentace a její uchovávání a následné sledování s cílem předcházení vzniku nežádoucích příhod, zejména jejich opakování (vyhláška o nežádoucích příhodách zdravotnických prostředků), ve znění vyhlášky č. 304/2003 Sb.

20) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 304/2003 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 501/2000 Sb. , v položce 2335 vedle kódu kategorie zdravotnického prostředku.

21) Vyhláška č. 501/2000 Sb. , ve znění vyhlášky č. 304/2003 Sb.

22) § 41 zákona č. 123/2000 Sb. , ve znění zákona č. 130/2003 Sb.

23) Zákon č. 258/2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb. , zákona č. 274/2001 Sb. , zákona č. 13/2002 Sb. , zákona č. 76/2002 Sb. , zákona č. 86/2002 Sb. , zákona č. 120/2002 Sb. , zákona č. 309/2002 Sb. , zákona č. 320/2002 Sb. , zákona č. 274/2003 Sb. , zákona č. 356/2003 Sb. a zákona č. 362/2003 Sb.

Zákon č. 123/2000 Sb. , ve znění zákona č. 130/2003 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb.

24) Zákon č. 102/2001 Sb. , o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 146/2002 Sb. a zákona č. 277/2003 Sb.

Zákon č. 123/2000 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 258/2000 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

25) § 4 zákona č. 123/2000 Sb. , ve znění zákonač. 130/2003 Sb.

26) Zákon č. 505/1990 Sb. , o metrologii, ve znění zákona č. 4/1993 Sb. , zákona č. 20/1993 Sb. , zákona č. 119/2000 Sb. , zákona č. 13/2002 Sb. , zákona č. 137/2002 Sb. a zákona č. 226/2003 Sb.

27) § 11 odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb. , ve znění zákona č. 71/2000 Sb.

28) § 11 odst. 2 písm. e) zákona č. 22/1997 Sb.